## TS
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ULTRAZVUKOVÝ ANALYZÁTOR OČNÍCH STRUKTUR KONFIGURACE B I A
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Klatovská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Plzeňská 929, Klatovy, 339 01 |  |  |  | IČO: | 26360527
Statutární zástupce: |  | MUDr. Jiří Zeithaml -člen představenstva, Ing. Ondřej Provalil, MBA - člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | VZMR | Druh řízení: | III. Skupina
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Výzvy dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Ultrazvukový analyzátor očních struktur konfigurace B i A vč. stolku a USB laserové tiskárny |  | 1 |  | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
přístroj pro kompletní diagnostiku patologií na sítnici, měření axiální délky, hloubky přední komory, tloušťky čočky, délky sklivce |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
B sonda - 15 MHz, magnetická
• B sonda musí mít pohybový senzor (gyroskop) umožňující automaticky lokalizovat polohu sondy v oku a směr ultrazvukového signálu
• frekvence snímače 15 MHz
• úhel vyšetření min. 50°
• hloubka vyšetření min. 60mm
• zaostření min. 24 mm
• hloubka ostrosti min. 12 mm
• axiální rozlišení 115µm nebo lepší
• laterální rozlišení 400 µm nebo lepší
• snímková frekvence min.16 Hz
A sonda - 11 MHz pro biometrii
• rozlišení sondy 0.04mm nebo lépe
• hloubka vyšetření 40/80mm
• kontaktní i imerzní metoda
• sonda musí mít zaměřovací paprsek pro snadnou fixaci pacienta
Kalkulační vzorce pro biometrii:
• SRK II, SRK/T, HOLLADAY, BINKHORST-II, HOFFER-Q, HAIGIS, POST-OP refractive calculation
• integrovaná databáze lékařů a pacientů
• export statických snímků i videosekvencí
• intergované PC
• velikost obrazovky 21"
• rozlišení obrazovky 1920x1080p
• přenos dat přes Blouetooth, Wi-fi
• uložení dat bez omezení počtu pacientů
• připojení 5 portů USB, zásuvka HDMI a Ethernet
• součástí dodávky bude USB laserová tiskárna
• pojízdný stolek pro sestavu a tiskárnu
Glaukomový terapeutický laser - pracující v režimu Subcyclo i Thermocyclo
• laserový zdroj: Pevnofázový
• vlnová délka: 810 nm
• výkon laseru v tkáni: až 3W
• délka pulsu: plynule nastavitelná 0.01s až kontinuální
• zaměřovací paprsek: 635nm - 650nm
• Interval opakování: 0.1s, 0.2s, 0.3s, 0.5s, 0.7s
• Laserovací mody: Single, Repeat, Continuous, Painting, SubLiminal Mode
• Nastavení Duty cycle: 5% - 35%
• Hmotnost laseru: do 5.6 kg
• Chlazení laseru: Peltier efekt
• Připojitelnost laseru k: • štěrbinová lampa, • indirektní oftalmoskop • Keeler Vantage Plus, • mikroskop Leica i ZEISS
• Výběr sond: rovná 20G, 23G, 25G, zahnutá 20G, 23G, 25G, flexibilně zahnutá osvětlená 23G, 25G, Subcylo sonda
• Subcyclo sonda musí být bez časového zámku, bez časového omezení
Přístroj musí umožňovat rozšíření (ugrade) o sondy: B sonda - 20 MHz s minimálně 5ti prstencovými emitenty ultrazvukového signálu a UBM sondu - Magnetická sonda UBM 50 MHz s lineárním skenováním
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odvchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL