## Část 1
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Zdravotnické přístroje Domažlické nemocnice – opakované vyhlášení II
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Část 1 - Videokolonoskop
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Domažlická nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Kozinova 292, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice |  |  |  | IČO: | 26361078
Statutární zástupce: |  | Ing. Zdeněk Švanda, předseda představenstva, MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M., místopředseda představenstva, Ing. Ondřej Provalil, MBA - člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Videokolonoskop |  | 1 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Videokolonoskop umožňující provedení diagnostiky a terapie při sigmoidoskopii nebo kolonoskopii tlustého střeva i u pacientů s obtížnou anatomickou dispozicí, stenózami rekta apod.
Zobrazovací systém - barevný CMOS nebo CCD čip s vysokým rozlišením ve formátu HD.
Videokolonoskop musí umožňovat využití úzkopásmového zobrazení, kdy k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 410 nm (modrofialové světlo) a 540 nm (zelené světlo) nebo jinou metodu lepšího zobrazení struktur obsahující molekulu krevního barviva, v tomto případě vlásečnic a drobných cév.
Videokolonoskop musí umožňovat digitální zpracování signálu (obrazu), jehož výsledkem je zvýšený barevný kontrast pro přesnější vymezení i detekci lézí a zánětů.
Připojení endoskopu k endoskopickému systému pouze přes světelný zdroj.
Videokolonoskop má funkci proměnné tuhosti.
Optický systém:
zorné pole – minimálně 170°
směr pohledu přímý pohled
pozorovací vzdálenost minimálně 2,0 – 100,0 mm
Zaváděcí tubus:
zevní průměr distálního konce maximálně 13,2 mm
zevní průměr tubusu maximálně 12,8 mm
pracovní délka minimálně 1680 mm
Pracovní kanál – vnitřní průměr minimálně 3,7 mm
Ohybová část – rozsah angulace:
nahoru minimálně 180°
dolů minimálně 180°
doprava minimálně 160°
doleva minimálně 160°
Přídavný oplachový kanál – požadován.
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 2
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Zdravotnické přístroje Domažlické nemocnice – opakované vyhlášení II
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Část 2 - Plicní ventilátor
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Domažlická nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Kozinova 292, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice |  |  |  | IČO: | 26361078
Statutární zástupce: |  | Ing. Zdeněk Švanda, předseda představenstva, MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M., místopředseda představenstva, Ing. Ondřej Provalil, MBA - člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Plicní ventilátor |  | 1 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Plicní ventilátor |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
plicní ventilátor pro dlouhodobou UPV dětských a dospělých pacientů s rychlým uvedením do provozu, s výběrem nastavení podle zadané hmotnosti pacienta IBW(kg), volbou výběru tzv. „posledního“ pacienta nebo zadáním výšky pacienta s přepočtem na odpovídající hmotnost pacienta IBW(kg)
kompletní ovládání v ČJ
nezávislý chod ventilátoru na přívodních plynech - turbínová technologie s min. hlučností
okamžitý průtok min. 200 l/min
hmotnost ventilátoru max. 10kg, madlo pro snadný transport, pojízdný stojan s rychloupínacím systémem a držákem dýchacího okruhu
jednoduchý úvodní test ventilátoru s možností jeho vynechání v akutním případě
automatická proporcionální kompenzace dle aktuálně používané endotracheální a tracheostomické trubice s možností zapnutí a vypnutí kompenzace
volitelné nastavení Tv/IBW v ml/kg
ovládání pomocí polohovací (pro optimalizaci zobrazení z různých úhlů) dotykové barevné obrazovky s min. velikostí 12,1“, s ovládacími prvky přímých vstupů jednotlivých funkcí na obrazovce a s možností druhého ovládání (např. rolovací knoflík, myš apod.), funkce uzamknutí obrazovky, s možností individuálního nastavení obrazovky
zobrazení min. 4 křivek současně se spirometrickou smyčkou a zároveň min. 8 číselných parametrů na jedné obrazovce
zobrazení obrazovky spirometrie s referenční smyčkou a min. dvou volitelných (P/V, F/V, P/F) spirometrických smyček zároveň, historie referenčních smyček s možností ukládání min. 5 posledních referenčních smyček
"zmrazení" obrazovky s diagnostikou křivek pomocí kurzorů s odečtem aktuálních parametrů
funkce obrazovky s jednou křivkou a min. 30-ti číselnými monitorovanými parametry
ventilační režimy: VCV A/C, PCV A/C, V-SIMV, P-SIMV, Duální ventilace, CPAP, PS, záložní ventilace VCV/PCV, APRV, PRVC
NIV s kompenzací úniků
min. ventilační parametry: TV 20 – 2000 ml, FiO2 21 – 100%, f 1 – 100 d/min, I:E 4:1 – 1:10, PEEP 1 – 45 cm H2O, Off, Flow trig. 5 - 15 l/min, tlak trig. -10 - -0,5 cmH2O, max. průtok min.200 l/min
Expirační trigger 10 – 85%, s automatickou optimalizací nastavení Exp% podle stavu a potřeb pacienta
min. monitorované parametry: Ppeak, Pplat, Pmean, PEEP, MV, MVleak, MVspn, TVe, TVi, TVespn, TVe/IBW, Ftotal, Fmand, Fspn, I:E, Tins, Re, Ri, Cdyn, Cstat, RCexp, WOB, RSBi, FiO2
SIGH, Insp/Exp hold, P0,1, PEEPi, optimalizace nastavení PEEP
funkce Stand-by
oxygenace, aplikace O2 s nastavením průtoku a koncentrace %O2 s grafickým vyobrazením průtokoměru, křivky O2 a průtoku v čase s nastavením tzv. časovače aplikace O2 vč. číselného monitoringu O2% a průtok l/min
funkce „odsávání“ s automatickou detekcí rozpojení okruhu vč. eliminace alarmů a podání zvýšené koncentrace O2
synchronizovaná nebulizace
interní baterie s dobou provozu min. 120 minut s aktuálním zobrazením stavu baterie na displeji ventilátoru
alarmový management s alarmy dle priority (vysoké, střední a nízké, barevně i akusticky rozlišené podle úrovně a priority alarmu), samostatné fyziologické a technické alarmy, funkce tzv. „Auto limitů“, nastavení úrovně alarmového rozhraní dle aktuálního stavu ventilace
grafické, tab. trendy, záznam událostí s detailním záznamem okamžitých parametrů u každé zaznamenané události, data trendů min. 72 hodin + 5000 zaznamenaných příhod
denní/noční režim zobrazení displeje a hlasitosti zvukových hlášení
možnost funkce přivolání sestry, konektivita RJ 45, USB
vstup pro přívod vysokotlakého i nízkotlakého O2
export dat a snímku obrazovky na USB
kompletní sada příslušenství pro provoz
návod ČJ (v tištěné formě + v datové formě umožňující vložení do NIS)
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 3
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Zdravotnické přístroje Domažlické nemocnice – opakované vyhlášení II
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Část 3 - Plicní ventilátor vyšší třídy
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Domažlická nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Kozinova 292, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice |  |  |  | IČO: | 26361078
Statutární zástupce: |  | Ing. Zdeněk Švanda, předseda představenstva, MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M., místopředseda představenstva, Ing. Ondřej Provalil, MBA - člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Plicní ventilátor vyšší třídy |  | 1 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Plicní ventilátor vyšší třídy 1 ks je určen pro zajištění ventilace u pacientů se závažnou dechovou nedostatečností. Tito pacienti vyžadují podporu nebo úplnou náhradu ventilační funkce přístrojem. Ventilátor pro invazivní a neinvazivní ventilační podporu dospělých pacientů a dětských pacientů.
Jednoduché ovládání pomocí přehledně uspořádané barevné LCD nebo TFT obrazovky min. 15“ (oddělitelné od těla ventilátoru) a otočného ovladače
Uchycení monitoru i mimo ventilační jednotku
Rozsáhlé alarmové zabezpečení (akustické, optické)
Alarmová hlášení senzorů (O2, flow)
Optický alarm viditelný ze všech stran - 360 ° (bez nutnosti manipulace s obrazovkou ventilátoru)
Připojení na stávající rozvod medicinálních plynů
Záložní zdroj min. 30 min
Součástí ventilátoru je mobilní stojan s brzditelnými kolečky, na kterém je ventilátor umístěn
Kompletní ovládání a komunikace v českém jazyce
Objemová i tlaková ventilace ve všech režimech včetně tlakové podpory, protektivní typy ventilací (PRVC, ventilace na dvou tlakových úrovních)
Neinvazivní ventilace ve všech ventilačních režimech včetně tlakové podpory (PSV) a grafické interpretace, nastavitelný inspirační Trigger
Odvykací ventilační režim MMV
Apnea zálohová ventilace
Nastavení dechového objemu min. v rozsahu 20-2000 ml
Nastavení PEEP min. v rozsahu 0-35 cmH2O
Nastavení inspiračního tlaku min. v rozsahu 5-90 cmH2O
Nastavení FiO2 min. v rozsahu 21-100 %
Paramagnetické kyslíkové čidlo
Flow senzor součástí přístroje bez zařazení proximálního čidla v okruhu
Flow trigger
Manuální zastavení inspiračního i expiračního průtoku
Automatická kompenzace odporu endotracheální kanyly
Kompenzace úniků
Kompenzace poddajnosti okruhu
Nebulizace medikamentů
Plně automatický režim pro podporu weaningu se zpětnovazební kontrolou VT, f, etCO2. Diagnostika typu ventilace pacienta (normální ventilace, hypoventilace, tachypnoea, centrální hypoventilace, Insufficientní ventilace) a její trend
Součástí ventilátoru mikronebulizátor pro aplikaci léčiv zařaditelný do pacientského okruhu pro dávkování léčiv, systém mikropumpa nebo ultrazvuk
Použití univerzálních pacientských okruhů
Monitorace:
Velký barevný přehledný displej pro sledování nastavených parametrů, monitoring všech pacientských parametrů
Sledování křivek průtok – tlak – objem v reálném čase současně,minimálně 3 křivky najednou
Tlak – CPAP, PEEP, peak, mean
Objem – jednotlivý i minutový objem, únik při neinvazivní ventilaci
Volumetrická kapnometrie včetně kapno senzoru kompatibilní se stavajícími přístroji (výrobce: Drägerwerk AG & Co. KGaA, typ: Evita V300)
Dechová frekvence, průtok
Grafické zobrazení tlakové, objemové a průtokové křivky, smyčky, trendu
Monitorace plicní mechaniky: • rezistence, • poddajnost, • Auto PEEP (automatické měření) • frekvence spontánních dechů
Trendy min 24 hod
Expirační ventil pro opakované použití – autoklávovatelný, kompatibilní se stávajícími přístroji (výrobce: Drägerwerk AG & Co. KGaA, typ: Evita V300)
Rameno, držák ventilačních hadic
Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 4
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Zdravotnické přístroje Domažlické nemocnice – opakované vyhlášení II
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Část 4 - EKG-KLASICKÉ
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Domažlická nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Kozinova 292, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice |  |  |  | IČO: | 26361078
Statutární zástupce: |  | Ing. Zdeněk Švanda, předseda představenstva, MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M., místopředseda představenstva, Ing. Ondřej Provalil, MBA - člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| EKG-KLASICKÉ |  | 4 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
12 svodový EKG přístroj
kontinuální monitoring se záznamem události (arytmií)
digitalizace EKG signálu
režimy snímání: automatický, manuální, sledování arytmií
software pro rozměření a interpretaci EKG záznamu od 0 roku věku až po dospělé
funkce pro náhled všech 12 křivek současně před tiskem či odesláním záznamu
vnitřní paměť minimálně na 100 EKG záznamů
displej minimální velikosti 7” se zobrazením všech 12 svodů
klávesnice s funkčními klávesami
provozu ze sítě a na baterie (na baterie minimálně po dobu 3 hodin)
uživatelem volitelný tisk 12 svodového záznamu na teplocitlivý papír formátu se všemi potřebnými údaji o pacientovi, nastavení a libovolné sestavy (oddělení, nemocnice apod.)
tisk na skládaný papír (ne role) velikosti A4
rychlost posuvu papíru 12,5/25/50 mm/s
záruční i pozáruční servis v ČR
lokalizace do českého jazyka (menu, komunikace, ovládání,…)
součástí dodávky musí být export základních dat pacienta (rodné číslo, jméno, příjmení, pohlaví) a export EKG křivky v datové podobě (nikoliv její obrázek v pdf, tif, jpg…)
EKG přístroj musí být umístěn na pojízdném stabilním vozíku
splnění bezpečnostního standardu EN 60601-1
přístroj musí být dezinfikovatelný běžnými desinfekčními prostředky
kompletní příslušenství – EKG kabel, končetinové a hrudní elektrody, pojízdný vozík, držák svodů
připojení do sítě LAN, WIFI, export do stávajícího systému SEMA EKG
výstup pro běžnou počítačovou tiskárnu a umožnění tisku na obyčejný kancelářský papír
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 5
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Zdravotnické přístroje Domažlické nemocnice – opakované vyhlášení II
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Část 5 – Závěsný systém lan a popruhů pro cvičení
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Domažlická nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Kozinova 292, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice |  |  |  | IČO: | 26361078
Statutární zástupce: |  | Ing. Zdeněk Švanda, předseda představenstva, MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M., místopředseda představenstva, Ing. Ondřej Provalil, MBA - člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Závěsný systém lan a popruhů pro cvičení |  | 1 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Systém lan a popruhů pro cvičení v nestabilním prostředí
Je přizpůsobitelný pro všechny pacienty
Poskytuje zavěšení pro pohodlnou a efektivní léčbu bolesti
Tři traverzy umožňují zavěšení a odlehčení celého těla
Poskytuje ideální biomechanickou pozici pomocí elastických lan
součástí dodávky je instalace, zaměření a konstrukce
požadujeme ukotvení traverzami do stropu
Minimální obsah dodávky:
3 x Trainer s akrálními popruhy
1 x akrální popruhy
2 x pánevní popruh
2 x terapeutický popruh
1 x krční popruh
1 x akrální popruh s úchytem
1 x uvolňovač lan
8 x elastická lana 30/60 cm červená/černá, s vysokým/nízkým odporem
4 x lana, 30/60 cm
1 x lano 5 m, s úchytem
1 x válec 15 x 50 cm
2 x balanční podložka
1 x zásek lan
3 x karabiny
1 x montážní sada
2 x věšák lan a popruhů
1 x manuál pro uživatele
systém lan a popruhů pro cvičení v nestabilním prostředí.
Je přizpůsobitelný pro všechny pacienty
Poskytuje zavěšení pro pohodlnou a efektivní léčbu bolesti
Tři traverzy umožňují zavěšení a odlehčení celého těla
Poskytuje ideální biomechanickou pozici pomocí elastických lan
Požadujeme s nabídkou předložit Požadavky na přípravu místa instalace s údaji o potřebném prostoru, nosnosti stropu a podlah, přívodech (elektřina ev. další media), větrání a vytápění, požadovaném rozsahu teplot prostředí a všech dalších, které přesahují běžné vnitřní prostředí
Součástí dodávky je zaměření a konstrukce, instalace, instruktáž a zaškolení obsluhy.
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 6
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Zdravotnické přístroje Domažlické nemocnice – opakované vyhlášení II
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Část 6 - Pojízdný ultrazvukový přístroj vč. sond
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Domažlická nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Kozinova 292, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice |  |  |  | IČO: | 26361078
Statutární zástupce: |  | Ing. Zdeněk Švanda, předseda představenstva, MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M., místopředseda představenstva, Ing. Ondřej Provalil, MBA - člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Pojízdný ultrazvukový přístroj vč. sond |  | 1 |  | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Požadované vlastnosti a parametry: |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
digitální ultrazvukový přístroj s dynamikou systému – min. 250 dB
širokopásmový beamformer s nastavením rozsahu snímané frekvence minimálně 1 – 18 MHz umožňující připojení širokopásmových sond
plochý barevný LCD monitor – min. 21,5“ úhlopříčka s poměrem stran 16:9, FullHD, nastavitelný vertikálně i horizontálně
nastavení ovládacího panelu ve vertikálním směru (zvýšení, snížení)
minim. 3 vstupy pro UZ sondy s možností rozšíření pro 4 UZ sondy
výsuvná mechanická QWERTY klávesnice umístěná pod ovládacím panelem
tlačítkový ovládací panel
ovládaní pomocí trackballu nikoliv touchpadu
velkokapacitní vnitřní paměť (min. 1000 vyš.), minimálně 2 USB porty na ovládacím panelu, snadno dostupné pro obsluhu (na ovládacím panelu)
mobilní přístroj (nikoliv přenosný ani přenosný s přídavným podvozkem) s váhou do max. 55kg
pomocný dotykový displej o velikosti min. 10“
digitální TGC (ne klasické mechanické jezdce) s pamětí pro uživatelská nastavení
uživatelská nastavení pro každou sondu, včetně rychlého přepínání
bateriový provoz integrovanou baterií min. 30 minut
Zobrazovací módy:
B-mód - zobrazení amplitud odražených signálů jasovou škálou
M-mód vč. anatomického M-módu
pulsní Doppler (PW) (steering 0-20° - optimálně pomocí tlačítka krajní polohy tj. -20/0/+20° s další úpravou nastavení úhlu pomocí pomocí otočného tlačítka, ne opakovaným stlačováním tlačítka), korekce dopplerovského úhlového zkreslení
kontinuální Doppler (CW) na kardiologické sondě
barevně kódovaný Doppler (CFM) vč. energetického módu (power Doppler, CPD)
duplexní zobrazení B-mód + barevný Doppler nebo B-mód + pulsní Doppler
triplexní zobrazení B-mód + pulsní Doppler + barevný Doppler
trapezoidní zobrazení u lineární sondy – rozšíření úhlu zobrazení s možností měření rozměrů
Dual Live mód - současné zobrazení B-obrazu a B-obrazu včetně CFM
zobrazení na základní frekvenci ve více stupních
minim. na 3 frekvencích
THI – harmonické zobrazení tkání
dostatečné zesílení signálu a možnost jeho nastavení pro 2D i Dopplerovské zobrazní
automatická optimalizace obrazu ve všech modech a dopplerovských zobrazeních
optimalizace Dopplera (low, high)
zvětšování a zmenšování hloubky (hloubka v rozsahu minim. 1-35cm), fokusace, zoom obrazu, posun dopplerovské křivky
měření v živém i ve zmrazeném obraze (minim. 6 měření v jednom obraze)
automatické zvětšení okolí kurzoru při měření
automatická kalkulace dopplerovských parametrů z dopplerovské křivky na zmraženém i aktivním záznamu s výpočty hodnot S, D, S/D, PI, RI, HR
měření a kalkulace v radiodiagnostice, kardiologická měření a kalkulace
vícestupňové kompaundní zobrazení dostupné na lineární i konvexní sondě, musí aktivní také při barevném dopplerovském módu
anatomický M-mód
HPRF
systém odrušení speklí nastavitelný v několika krocích (ne jen on/off)
obrazová frekvence alespoň 1000 obr/sec
SW výbava:
SW pro zvýraznění jehly
Možnost rozšíření o panoramatické zobrazení
Možnost rozšíření o automatické měření IMT
Možnost rozšíření o elastografii
Možnost rozšířit o nožní spínač
Možnost rozšířit o EKG modul
Možnost rozšířit o pokročilou kardiologickou analýzu na principu speckle trackingu
Možnost rozšířit o zátěžovou echokardiografii
Možnost rozšířit o integrovaný ohřívač gelu
Archivace a komunikace:
Možnost Komunikace s PACS a NIS zadavatele, pomocí DICOM 3.0
Vlastní databáze pacientských a obrazových dat:
Velikost min. 500 GB
záznam videosmyčky ve všech modech s uložením do vlastní databáze
export, import, zálohování a vyhledávání dle pacienta, diagnózy nebo typu a parametrů vyšetření
černobílá termotiskárna
volba exportního obrazového formátu – běžné PC formáty na CD/DVD a USB flash mediích (DICOM, TIFF, BMP, JPG, AVI)
Sondy:
sondy musí být kompatibilní se stávajícím přístrojem (výrobce: Samsung, typ: HS40)
konvexní abdominální sonda minimálně 2-5 MHz
lineární sonda minimálně 5-12MHz, min. 50mm
U všech číselně vyjádřených parametrů je tolerance +/- 10%.
Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 7
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Zdravotnické přístroje Domažlické nemocnice – opakované vyhlášení II
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Část 7 – Ultrazvukový přístroj vč. sond
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Domažlická nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Kozinova 292, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice |  |  |  | IČO: | 26361078
Statutární zástupce: |  | Ing. Zdeněk Švanda, předseda představenstva, MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M., místopředseda představenstva, Ing. Ondřej Provalil, MBA - člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Ultrazvukový přístroj vč. sond |  | 2 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
• 2D zobrazení LED ISP panel s full HD rozlišením
• výškově i stranově nastavitelný min. 21" LCD monitor( s Full HD 16:9 rozlišením) nezávisle na ovládacím panelu
• výškově i stranově nastavitelný ovládací panel nezávisle na monitoru
• výsuvná alfanumerická klávesnice umístěná pod ovládacím panelem
• alfanumerická klávesnice na dotykovém panelu
• digitální nastavení TGC na dotykovém panelu s možností uložení do uživatelského presetu, nikoliv mechanické jezdce
• barevný dotykový ovládací panel min. 10"
• automatické zamražení obrazu (sond) po nastavené době nečinnosti
• plynulé zvětšení obrazu s možností pohybu ve zvětšeném obraze v živém i zmraženém režimu
• zvětšování a zmenšování hloubky (hloubka v rozsahu minim. 1-35cm), fokusace, zoom obrazu
• širokopásmový beamformer s nastavením rozsahu snímané frekvence
• min. 4 aktivní konektory pro připojení 2D/3D/4D sond
• dynamický rozsah min. 250 dB
• maximální hmotnost 98 kg
• maximální šířka 54 cm
• volitelně možnost doplnit bateriový provoz min 30 min
• měření v živém i ve zmrazeném obraze
• ukládání a úprava smyček
• automatická optimalizace B-obrazu a dopplerovského zobrazení
• optimalizace parametrů pro různé typy tkání
• lupa pro přesné umístění kurzoru při měření, bez nutnosti užití Zoomu, obraz lupy se zobrazuje mimo hlavní výseč
• automatická kalkulace dopplerovských parametrů z dopplerovské křivky na zmraženém i aktivním záznamu s výpočty hodnot S, D, S/D, PI, RI
• automatické měření alespoň BPD, HC,AC,FL
• výpočet dopplerovských parametrů v reálném čase
• programové nastavení sond dle vyšetřované oblasti nastavení maximálních hodnot indexů TI, TB, TC a mechanického indexu MI individuálně pro každé vyšetření (vč. Preesetů) pro dosažení maximální bezpečnosti vyšetření plodu (zejména v 1. trimestru)
• programové nastavení sond dle vyšetřované oblasti
• uživatelská nastavění pro každou sondu – rychlé intuitivní přepínání pomocí dotykové obrazovky
• softwarové vybavení pro provádění základních měření a výpočtů (délka, plocha, objem, ...)
Zobrazovací módy
• B-mód, B/B-mód, M-mód, B/M-mód, Color doppler, Power doppler (energetický doppler), spektrální doppler
(PW-doppler) - včetně steeringu na lineární sondě, duplexní a triplexní mód v reálném čase a pseudotriplexní mód.
• barevné dopplerovské zobrazení krevního průtoku
• uspořádání 2D obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe i nad sebou s možností změny typu a poměru tohoto zobrazení
• Dual Live mód - současné zobrazení B-obrazu a B-obrazu včetně CFM
• 3D/4D Live zobrazení, možnost feto realistického zobrazení v live 4D včetně nastavení směru světelného zdroje
• Harmonické zobrazení / Inverzní harmonické zobrazení
• možnost doplnit o zobrazení 2D barevného mapování s 3D efektem
• vícestupňové kompaundní zobrazení
• SRF - Speckle Reduction Filter
• HPRF
• postprocessingové technologie pro zvýšení kvality ultrazvukového obrazu
• full screen zobrazení
• Paměťová smyčka pro min. 2000 obrázků
Softwarové vybavení
• softwarové vybavení pro gynekologické a porodnické aplikace, radiologii, ortopedii, urologii
• možnost doplnit elastografii pro cervix
• srovnání a proměřování (rekalkulace) ultrazvukových obrazů (včetně dynamických obrazů) nasnímaných v různých časových obdobích s možností nastavení počtu obrazů na obrazovce
• možnost rozšíření o 3D/4D/5D technologie
• měření a popisy v uložených obrazech
Konektivita a ukládání dat
• integrovaný databázový systém
• min. 4x USB , LAN, WIFI, HDMI, VGA
• přímý tisk obrazů a reportů na běžnou tiskárnu
• ukládání ultrazvukových obrazů, CINE smyček (paměťová smyčka pro záznam snímků a videosekvencí s možností následného manuálního či dynamického přehrávání)
• kapacita paměti min. 500 GB, SSD disk
• export dat v běžných počítačových formátech (JPEG, TIFF, BMP, AVI, atd.)
• možnost síťového zapojení
• Komunikace PACS, NIS přes DICOM - Store, Print, Worklist, odeslání obrazů a naměřených hodnot z přístroje pomocí jednoho tlačítka
• volitelně možnost rozšíření o integrovaný DVD rekordér pro záznam celého vyšetření
Sondy
• 2D širokopásmová abdominální 1-7 MHz typu sigle crystal
• 2D širokopásmová Intrakavitárni sonda 4-9 MHz
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 8
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Zdravotnické přístroje Domažlické nemocnice – opakované vyhlášení II
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Část 8 - Podlahový mycí přístroj
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Domažlická nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Kozinova 292, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice |  |  |  | IČO: | 26361078
Statutární zástupce: |  | Ing. Zdeněk Švanda, předseda představenstva, MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M., místopředseda představenstva, Ing. Ondřej Provalil, MBA - člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Podlahový mycí přístroj |  | 1 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Mycí záběr 75 cm
Záběr stírací lišty 95 cm
Přítlak na kartáče min/max 37/60 kg
Počet kartáčů/systém AQUASTOP 2 ks
Otáčky kartáčů 210 ot/min
Obsah nádrží 120/120 l
Mycí výkon 4.800 m3/h
Rozměry: š / v / d 81 / 144 / 167,5 cm
Pohotovostní hmotnost 723 kg
Poloměr otáčení 179 cm
Baterie 24 V/320 AH PzS s AQM
Integrovaná nabíječka
Místo řidiče přístupné z obou stran
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 9
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Zdravotnické přístroje Domažlické nemocnice – opakované vyhlášení II
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Část 9 - Hydraulický vozík s baterií + nerez kryt pro převoz a uložení zemřelých
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Domažlická nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Kozinova 292, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice |  |  |  | IČO: | 26361078
Statutární zástupce: |  | Ing. Zdeněk Švanda, předseda představenstva, MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M., místopředseda představenstva, Ing. Ondřej Provalil, MBA - člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Hydraulický vozík s baterií + nerez kryt pro převoz a uložení zemřelých |  | 1 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Délka vozíku do – 2300 mm
Šířka vozíku do - 650 mm
Zdvih vozíku - 320-1700 mm
Nosnost vozíku – min. 200 kg
Šířka ložné plochy 62-65 cm bez možnosti tolerance
Napětí 12/24/V
Kapacita baterie - min 30 zdvihů
Madlo pro manipulaci – vyrobeno z chemicky odolné ocele - 17 240
Ovládání zdvihu snadno dostupné - z madla vozíku
Vozík musí být kromě pístu vyroben z chemicky odolné nerezové oceli – 17 240
Kryt na vozík musí být vyroben z chemicky odolné nerezové oceli - 17 240 + 2 ks madel na horní části víka – dtto typ nerezové ocele 17 240
Pojezd – 4 ks koleček - min. průměr 120 mm, otočné o 360 st.
Uložení baterie ve spodní části vozíku
Záruka - 2 roky
Pozáruční servis – 8 let
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL