## Část 1
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Zdravotnické přístroje Domažlické nemocnice – opakované vyhlášení (VZMR)
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Část 1 - Kolposkop vyšší třídy
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Domažlická nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Kozinova 292, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice |  |  |  | IČO: | 26361078
Statutární zástupce: |  | Ing. Zdeněk Švanda, předseda představenstva, MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M., místopředseda představenstva, Ing. Ondřej Provalil, MBA - člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | VZMR | Druh řízení:
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Výzvy dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. ve Výzvě. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Kolposkop vyšší třídy pro expertní kolposkopii |  | 1 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
provedení pojízdné, minimálně 4 kolečka (2 bržděná)
umístění na pohyblivém pantografickém rameni stojanu, tichý a hladký pohyb
volitelná pracovní výška – nejnižší 95 cm a méně, nejvyšší 120 cm a výše
rotace ramene minimálně 270°
kontinuální zoom, minimálně osminásobné zvětšení, největší zvětšení 22x více
velikost zobrazovaného pole 10-80 mm (podle ohniskové vzdálenosti)
apochromatické čočky (kvalitnější reprodukce barev reálného 3D pohledu)
binokulární systém se samostatným optickým kanálem pro každé oko, samostatné ostření (minimálně -5 až +5 m-1)
ohnisková vzdálenost s minimálním rozsahem 220–330 mm
ovládání jednou rukou (ostřící a zoomovací ovládací prvky po obou stranách okuláru, vzájemně spárované)
integrovaný zelený filtr
vysoce výkonný LED světelný zdroj
možnost regulace intenzity osvětlení, alespoň 5 stupňů intenzity světla
Příprava na systém digitalizace obrazového výstupu, tvořený adaptérem pro připojení kamerové hlavy nebo fotoaparátu využívající systém vnořeného polopropustného zrcadla
police na zdroj světla
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 2
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Zdravotnické přístroje Domažlické nemocnice – opakované vyhlášení (VZMR)
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Část 2 - Bronchoskop pro jednorázové použití vč. obrazovek a sond
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Domažlická nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Kozinova 292, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice |  |  |  | IČO: | 26361078
Statutární zástupce: |  | Ing. Zdeněk Švanda, předseda představenstva, MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M., místopředseda představenstva, Ing. Ondřej Provalil, MBA - člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | VZMR | Druh řízení: | Poptávkové řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Výzvy dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. ve Výzvě. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Bronchoskop pro jednorázové použití vč. obrazovek a sond |  | 1 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Bronchoskop pro jednorázové použití
2. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů
| Mobilní dotykový displej |  | 2
HD rozlišení, velikost obrazovky min. 10“
možnost jednoduchého uchycení na stojan ( držák jako součást dodávky)
bateriový provoz s výdrží min. 3 hodiny
možnost pořizování obrazové dokumentace (foto, video), vel. vnitřní paměti aspoň 16GB
3. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů
| Vlastní flexibilní pevná sonda s ergonomickou rukojetí |  | 40
flexibilní sonda o průměru 3,9 a pracovním kanálem 1,4 mm + sonda o průměru 5,6 mm s pracovním kanálem 2,8mm k pokrytí diagnostických i terapeutických výkonů
kompatibilní s ET kanylami o vnitř. průměru 5 resp. 6 mm
pracovní délka zaváděcí sondy min. 600 mm
zorné pole 87,5°
2x LED jako světelný zdroj
dostatečný úhel deflexe 220°/ 200°
široký distální otvor k usnadnění odsávání sekretů a tekutin
2 vstupy do pracovního kanálu (zvlášt po odsávání a zvlášť pro nástroj)
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL