**Lineární dávkovač**

* Použití u dospělých i dětských pacientů (novorozenci)
* Přístroj vhodný pro podmínky ZZS, použití v blízkosti dalších elektrických zařízení, které se používají v sanitním vozidle
* Kompaktní design
* Možnost použití jednorázové stříkačky o objemu: 2, 5, 10, 20, 50/60 ml
* Možnost použití stříkačky od různých výrobců
* Automatické rozlišení velikosti stříkačky
* Barevný displej se zobrazením názvu léku, rychlosti, informaci o podaném a zbývajícím množství léku, stavu akumulátoru a alarmů
* Možnost nastavení jasu displeje a hlasitosti přístroje min. v 7 úrovních a citlivosti okluzního tlaku min. v 5 stupních
* Režim ovládání funkcí přístroje pomocí tlačítek
* Možnost uzamčení klávesnice
* Knihovna léků: minimálně 3000 položek s možností výpočtu dávky léku
* Bolus nastavení ručně i automaticky
* Přesnost dávkování ±2 %
* Rozsah rychlosti dávkování: 0,01 – 999,9 ml/hod
* Alarmový management akustický i optický
* Historie záznamů: minimálně 1000 událostí
* Po vypnutí vynulování všech nastavených hodnot
* Maximální hmotnost: 2,5 kg (včetně svorky)
* Komunikační jazyk (Menu) v českém jazyce
* AC napájení: 100–240 V
* Nabití baterie v sanitním voze do 100 % - max. 4 hod.
* Provozní doba baterie: standardně s výdrží min. 10 hod při rychlosti 5 ml/hod
* Univerzální držák pro uchycení přístroje (horizontální i vertikální) součástí dodávky
* Norma ČSN EN 1789
* Návod v českém jazyce
* Prohlášení o shodě
* Stupeň ochrany min. IP34
* Interval PBTK min. 24 měsíců
* Zobrazení následující PBTK
* Součástí nabídkové ceny bude i proškolení zdravotnického personálu s přístrojem

## Další požadavky

Zaškolení obsluhy bude provedeno na výjezdových základnách ZZS PK Vlčice, Stod, Přeštice, Rokycany, Kralovice a Plzeň.