# Defibrilátor

## Technická specifikace pro monitor/defibrilátor/pacemaker

### Všeobecná specifikace

| Požadavek zadavatele |  | Nabízená hodnota |
| --- | --- | --- |
| monitor vitálních funkcí, bifázický defibrilátor, kardiostimulátor |  | ANO/NE |
| hmotnost přístroje včetně příslušenství do 8,5 kg včetně kompletního příslušenství |  | uveďte konkrétní hodnotu/y |
| ovládání a komunikace přístroje včetně všech hlášení na monitoru a nabídky v menu v českém jazyce |  | ANO/NE |
| provozní teplota přístroje (EKG monitor, defibrilace, kardiostimulace) v rozmezí teplot okolního prostředí od -5 do +40 °C |  | uveďte konkrétní hodnotu/y |
| ochrana před prachem a stříkající vodou dle normy IP 54 - certifikát musí být předložen přímo v nabídce |  | ANO/NE |
| ochrana před nárazem dle DIN EN 1789 - certifikát musí být předložen přímo v nabídce |  | ANO/NE |
| viditelné světelné alarmy a zvuková signalizace alarmů s možností nastavení intenzity tónů |  | ANO/NE |
| tiskárna: | termotiskárna | ANO/NE |
|  | šíře papíru minimálně 100 mm | uveďte konkrétní hodnotu/y |
|  | volitelná rychlost tisku min. 12,5, 25,0 a 50 mm/s | uveďte konkrétní hodnotu/y |
|  | tisk minimálně 6 svodů současně | ANO/NE |
|  | tisk klidového EKG ve formátu 2 x 6 | ANO/NE |
| Li-ion baterie s minimální životností 2 roky |  | ANO/NE |
| informace o zbývající kapacitě a stavu baterie na hlavní obrazovce |  | ANO/NE |
| certifikovaný bezpečnostní držák do sanitního vozidla s jednoduchou obsluhou a s integrovaným napájením a dobíjením - certifikát musí být předložen přímo v nabídce |  | ANO/NE |
| datový přenos 12 ti svodového EKG pomocí interního integrovaného GSM modemu a s možností odesílání EKG ve formátu PDF na předem definovaná pracoviště |  | ANO/NE |
| interpretace (analýza) 12 ti svodového EKG na tištěném záznamu |  | ANO/NE |
| datový záznam sumáře provedených výkonů s možností tisku z paměti či datové karty přístroje |  | ANO/NE |
| možnost následného externího zpracování pořízených dat v rámci systému data managementu |  | ANO/NE |
| sada kompletního provozního příslušenství |  | ANO/NE |
| ochranná transportní brašna pro kabely, snímače a provozní příslušenství |  | ANO/NE |
| kompatibilita se stávajícími defibrilátory a jejich držáky ve vozidlech z důvodu migrace vozidel a personálu |  | ANO/NE |
| návod k použití kompletně v českém jazyce |  | ANO/NE |
| integrace se systémem mobilního zadávání dat dodaného v rámci projektu "Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek integrovaného záchranného systému", 11. výzva IOP (dodavatel: European Medical Distribution s.r.o., Slovensko; tablety: Panasonic) - součástí nabídky musí být prohlášení vydané a podepsané dodavatelem systému (European Medical Distribution s.r.o.), že nabízený přístroj je plně integrován se systémem mobilního zadávání dat (viz výše) |  | ANO/NE |

### Monitor/monitorované parametry

| Požadavek zadavatele | Nabízená hodnota |
| --- | --- |
| minimálně 8´´ barevný displej, podsvícený, invertovatelný s velmi dobrou viditelností | ANO/NE |
| současné zobrazení minimálně 4 křivek barevně odlišených | ANO/NE |
| zobrazení křivek při monitorovaném 12ti svodovém klidovém EKG ve formátu 6 x 2 | ANO/NE |
| monitorace pacientů všech věkových kategorií | ANO/NE |
| EKG 3/5/12 svodů | ANO/NE |
| 12ti svodové klidové EKG | ANO/NE |
| SpO2 - číselná hodnota, křivka se systémem vhodně eliminujícím artefakty | ANO/NE |
| SpCO - číselná hodnota | ANO/NE |
| tělesná teplota - číselná hodnota | ANO/NE |
| EtCO2 - číselná hodnota, kapnometrická křivka, systém umožňující měření intubovaných i neintubovaných pacientů | ANO/NE |
| NIBP - číselná hodnota, měření manuálně i automaticky | ANO/NE |

### Defibrilátor/pacemaker

| Požadavek zadavatele | Nabízená hodnota |
| --- | --- |
| bifázický impulz kompenzovaný impedancí | ANO/NE |
| AED, poloautomatická externí defibrilace včetně protokolu dle ERC Guidelines CPR 2015 s možností snadné úpravy při změně doporučených postupů | ANO/NE |
| akustický metronom pro správnou frekvenci provádění kompresí hrudníku | ANO/NE |
| bifázický konfigurovatelný protokol AED | ANO/NE |
| přístroj bez defibrilačních přítlačných elektrod, defibrilační výboj s přenosem pomocí jednorázových defibrilačních/stimulačních nalepovacích elektrod | ANO/NE |
| transkutánní pacer s minimálně 2 módy provozu DEMAND a FIX | ANO/NE |
| stimulace přes defibrilační/stimulační nalepovací elektrody, defibrilace/stimulace a to pro dospělé, děti i novorozence | ANO/NE |

### Další požadavky

| Požadavek zadavatele | Nabízená hodnota |
| --- | --- |
| v záruční lhůtě je servis a BTK (pravidelné periodické kontroly) dle pokynů výrobce vč. všech souvisejících nákladů poskytováno bezplatně | ANO/NE |
| Zaškolení obsluhy bude provedeno na výjezdových základnách ZZS PK Stod, Vlčice, Rokycany, Kralovice a Plzeň. | ANO/NE |