# Transportní ventilátor pro řízenou ventilaci pro vozy RZP

## Požadavky na přístroj

| Požadavek zadavatele | Nabízená hodnota |
| --- | --- |
| Mikroprocesorem časově řízený, objemově a tlakově řízený transportní ventilátor pro dětské a dospělé pacienty vyžadující plně řízenou a také asistovanou ventilaci s dechovým objemem 50 ml a více. | ANO/NE |
| Tlakově limitovaná, objemově nekonstantní ventilace v případě dosažení nastaveného Pmax. | ANO/NE |
| Široké spektrum ventilačních režimů, minimálně objemově řízená ventilace VC-CMV, asistovaná objemově řízená ventilace VC-AC, SIMV s tlakovou podporou, tlakově řízená ventilace s tlakovou podporou PC-BIPAP, SPN-CPAP s tlakovou podporou, apnoická ventilace. | ANO/NE |
| Tlaková podpora pro ventilační režimy: VC-SIMV, PC-BIPAP a SPN-CPAP. | ANO/NE |
| Neinvazivní ventilace s kompenzací netěsností. | ANO/NE |
| Inspirační hold/manuální dech. | ANO/NE |
| Režim inhalace O2. | ANO/NE |
| Nastavitelný dechový objem VT minimálně v rozmezí 50 až 2 000 ml. | uveďte konkrétní hodnotu/y |
| Nastavitelná dechová frekvence f minimálně v rozmezí 2 až 60 dechů/min. | uveďte konkrétní hodnotu/y |
| Nastavitelný poměr I:E i v inverzním poměru minimálně v rozmezí 1:100 až 50:1. | uveďte konkrétní hodnotu/y |
| Nastavitelný inspirační tlak Pinsp minimálně v rozmezí 3 až 55 cmH2O. | uveďte konkrétní hodnotu/y |
| Nastavitelný maximální inspirační tlak Pmax minimálně v rozmezí 20 až 60 cmH2O. | uveďte konkrétní hodnotu/y |
| Plynule nastavitelná inspirační koncentrace FiO2 minimálně v rozmezí 40 až 100 %. | uveďte konkrétní hodnotu/y |
| Integrované elektronicky nastavitelné řízení PEEP minimálně v rozmezí 0 až 20 mbar. | uveďte konkrétní hodnotu/y |
| Nastavitelná citlivost flowtriggeru v rozsahu miminálně 1 až 15 l/min. | uveďte konkrétní hodnotu/y |
| Nastavitelná tlaková podpora (Psupp) v rozsahu minimálně 0 až 35 mbar. | uveďte konkrétní hodnotu/y |
| Nastavitelná strmost inspiračního tlaku Pinsp. | ANO/NE |
| Monitorace dechových křivek – tlak, flow. | ANO/NE |
| Monitorace hodnot – minutová ventilace MVe, FiO2, dechová frekvence f, dechový objem VTe, PEEP, Pmean, PIP, Pplat, spontánní minutová ventilace MVesp, spontánní frekvence fspon. | ANO/NE |
| Akustické a vizuální alarmy chybových stavů – nízký/vysoký Paw, únik, vysoká fspon, nízká/vysoká MVe, nízký tlak med. plynu, detekce špatně zvoleného dýchacího okruhu. | ANO/NE |
| Možnost použití kompletně jednorázových pacientských okruhů pro děti i dospělé. | ANO/NE |
| Integrované uchycení na těle přístroje pro zavěšení ventilátoru na lůžko při transportu i na eurolištu. | ANO/NE |
| Dobrá čitelnost obrazovky za všech světelných podmínek (i při přímém osvícení) – monochromatický display s velkým kontrastem. Úhlopříčka obrazovky minimálně 4,7“. |  |
| Automatická kompenzace okolního tlaku a teploty. | ANO/NE |
| Kompenzace měření flow na stavu plic pacienta (s teplotou plic 37 °C, plynem nasyceným vodními parami a atmosférickým tlakem). | ANO/NE |
| Elektrický pohon ventilátoru, provoz na interní baterie minimálně 7,5 hodiny. | ANO/NE uveďte konkrétní hodnotu/y |
| Zdroj napětí: AC 100 až 240 V nebo DC 12 až 28 V. | ANO/NE |
| Napojení na rozvod medicinálního O2 nebo tlakovou lahev O2. | ANO/NE |
| Nezávislost na centrálním rozvodu stlačeného vzduchu. | ANO/NE |
| Nízká spotřeba med. plynu pro vnitřní řízení, maximálně 0,5 L/min. | uveďte konkrétní hodnotu/y |
| Snadná přenositelnost přístroje vč. příslušenství jednou osobou, nízká hmotnost přístroje maximálně 5,8 kg (včetně baterie). | uveďte konkrétní hodnotu/y |
| Jednoduchá údržba a čištění. | ANO/NE |
| Jednoduché a přehledné ovládání. | ANO/NE |
| Základní ovládání funkcí přístroje pomocí otočných ovladačů v kombinaci s hardwarovými tlačítky. | ANO/NE |
| Nastavení základních ventilačních parametrů (VT, RR, Pmax a FiO2) pomocí otočných ovladačů pro jejich rychlou volbu a rychlé nastavení i za ztížených podmínek provozu. | ANO/NE |
| Ovládání, alarmy a SW v českém jazyce. | ANO/NE |
| Držák přístroje pro instalaci do sanitního vozu s bezpečnou aretací v mobilním prostředku. | ANO/NE |

## Další požadavky

| Požadavek zadavatele | Nabízená hodnota |
| --- | --- |
| Dodávka veškeré nezbytné kabeláže a hadic nutných pro provoz vč. zajištění dobíjení z 12 V. | ANO/NE |
| Maska pro neinvazivní plicní ventilaci. | ANO/NE |
| Testovací plíce. | ANO/NE |
| Přístroj nastavený pro používání jednorázových okruhů. | ANO/NE |
| Jednorázový ventilační okruh 2 ks. | ANO/NE |
| Dodání návodu k obsluze v českém jazyce | ANO/NE |
| Doklad o shodě v tištěné i elektronické verzi. - musí být součástí nabídky | ANO/NE |
| v záruční lhůtě je servis a BTK (pravidelné periodické kontroly) dle pokynů výrobce vč. všech souvisejících nákladů poskytováno bezplatně | ANO/NE |
| Zaškolení obsluhy bude provedeno na výjezdových základnách ZZS PK Stod, Vlčice, Rokycany, Kralovice a Plzeň. | ANO/NE |
| Kompatibilita se stávajícími ventilátory a jejich držáky ve vozidlech z důvodu migrace vozidel a personálu | ANO/NE |