# Ultrazvukový Komplet

## Požadavky na přístroj

| Požadavek zadavatele |  | Nabízená hodnota |
| --- | --- | --- |
| dynamický rozsah přístroje větší než 165 dB |  | uveďte konkrétní hodnotu/y |
| možnost provozu (vyšetření) bez nutnosti dobíjet zařízení více než 6 hodin |  | ANO/NE |
| B mode na základních frekvencích |  | ANO/NE |
| M mode |  | ANO/NE |
| compoundní zobrazování |  | ANO/NE |
| speckle reduction |  | ANO/NE |
| automatická úprava celkového zisku i TGC |  | ANO/NE |
| software pro zvýraznění jehly |  | ANO/NE |
| ukládání pacientských dat do vnitřní databáze přístroje |  | ANO/NE |
| možnost exportu dat, možnost propojení s IS provozovaným zadavatelem |  | ANO/NE |
| možnost integrace se systémem mobilního zadávání dat dodaného v rámci projektu "Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek integrovaného záchranného systému", 11. výzva IOP (dodavatel: European Medical Distribution s.r.o., Slovensko) - součástí nabídky musí být prohlášení vydané a podepsané dodavatelem systému (European Medical Distribution s.r.o.), že nabízený komplet má možnost integrace se systémem mobilního zadávání dat (viz výše). V tomto prohlášení musí být stručně popsáno technické řešení integrace. |  | ANO/NE |
| zobrazovací displej | 10 palcový a větší | uveďte konkrétní hodnotu/y |
|  | s rozlišením min. 1200x800 | uveďte konkrétní hodnotu/y |
|  | full HD, AMOLED technologie | ANO/NE |
|  | kapesní provedení zobrazovací jednotky | ANO/NE |
| 2x kabel micro USB a 2x kabel USB-C pro komfortní propojení sond s displejem |  | ANO/NE |
| komplet musí být schopen pracovat bezchybně v teplotním rozsahu v rozmezí -5 až +40 °C |  | uveďte konkrétní hodnotu/y |
| pouzdro: zobrazovací displej bude chráněný pouzdrem proti poškození při pádu přístroje. Pouzdro bude přesahovat přes všechny okraje displeje, bude odolné běžným dezinfekcím. Pouzdro nebude obsahovat stojánek, bude určeno pro držení v ruce |  | ANO/NE |
| Součástí kompletu budou 2 sondy, lineární a sektorová |  | ANO/NE |

## Parametry lineární sondy

| Požadavek zadavatele | Nabízená hodnota |
| --- | --- |
| frekvenční rozsah minimálně v rozsahu 5-12 MHz | uveďte konkrétní hodnotu/y |
| širokopásmové zpracování pro 2D zobrazování | ANO/NE |
| velikost aktivní plochy více než 30 mm | uveďte konkrétní hodnotu/y |
| zobrazovací módy – 2D, barevný doppler, compound zobrazení, speckle reduction | ANO/NE |
| hmotnost nižší než 200 gramů | uveďte konkrétní hodnotu/y |
| připojení sondy k ovládacímu displeji pomocí kabelu, nikoliv bezdrátově | ANO/NE |

## Parametry sektorové sondy

| Požadavek zadavatele | Nabízená hodnota |
| --- | --- |
| frekvenční rozsah minimálně v rozsahu 1-4 MHz | uveďte konkrétní hodnotu/y |
| širokopásmové zpracování pro 2D zobrazování | ANO/NE |
| hmotnost nižší než 200 gramů | uveďte konkrétní hodnotu/y |
| zobrazovací módy – 2D, barevný doppler, speckle reduction, M-mód, úhel zobrazování v rozsahu minimálně 90 stupňů | ANO/NE |
| připojení sondy k ovládacímu displeji pomocí kabelu, nikoliv bezdrátově | ANO/NE |

## Další požadavky

| Požadavek zadavatele | Nabízená hodnota |
| --- | --- |
| v záruční lhůtě je servis a BTK (pravidelné periodické kontroly) dle pokynů výrobce vč. všech souvisejících nákladů poskytováno bezplatně | ANO/NE |
| Zaškolení obsluhy bude provedeno na výjezdových základnách ZZS PK Stod, Vlčice, Rokycany, Kralovice a Plzeň. | ANO/NE |
| komplet (sondy a displej) bude kompatibilní se stávajícími přístroji používanými zadavatelem (tzn., že stávající sondy (Philips Lumify) musí být možné napojit na nově pořízené zobrazovací přístroje a také naopak, že nové sondy musí být možné napojit na stávající zobrazovací přístroje (tablety Samsung a Panasonic)) | ANO/NE |
| min. 5-ti letá záruka na dodávané sondy | uveďte konkrétní hodnotu/y |
| brašna: součástí dodávky bude ochranná polstrovaná brašna. Brašna bude velikostně optimální pro uložení dodaného kompletu (2ks sondy s kabely a displej v pouzdru) včetně sono gelu o objemu 250 mililitrů. | ANO/NE |