| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |  |  |  |  |  |  |  |
| Centrální řešení pro popisování, správu, distribuci a archivaci obrazové zdravotnické dokumentace (CŘ PACS) |  |  |  |  |  |  |  |
| SPISOVÁ ZNAČKA: | CN/194/CN/24 |  | ČÍSLO JEDNACÍ: | 472/25/CN | SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ: |  | P24V00000608 |
| ODKAZ E-ZAK: |  | https://ezak.cnpk.cz/contract_display_11645.html |  |  |  |  |  |
| ODKAZ VVZ: |  | https://vvz.nipez.cz/vyhledat-formular/2116c0c8-d813-4dbd-8f3d-03c5c24433c7 |  |  |  |  |  |
| ODKAZ TED: |  | https://ted.europa.eu/cs/notice/-/detail/43496-2025 |  |  |  |  |  |
| zADAVATEL: |  | Klatovská nemocnice, a.s. |  |  |  |  |  |
| SÍDLO: |  | Plzeňská 929, 339 01 Klatovy |  |  |  | IČO: | 26360527 |
| STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: |  | Ing. Zdeněk Švanda, předseda představenstva MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M., místopředseda představenstva Ing. Ondřej Provalil, MBA, člen představenstva |  |  |  |  |  |
| pověřená osoba: |  | Romana Haladová |  |  |  |  |  |
| ADMINISTRÁTOR: |  | Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace |  |  |  |  |  |
| SÍDLO: |  | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň |  |  |  | IČO: | 72046635 |
| STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: |  | Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka |  |  |  |  |  |
| pověřená osoba: |  | Mgr. Richard Volín |  |  | E-MAIL: |  | richard.volin@cnpk.cz |
| DRUH VZ: | dodávky |  | REŽIM VZ: | nadlimitní | DRUH ŘÍZENÍ: |  | otevřené |
| FINANCOVÁNO Z EU: |  | --- |  |  |  |  |  |

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 5. 2. 2025 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotazy: „Dotaz k technické specifikaci: „Centrální řešení pro popisování, správu, distribuci a archivaci obrazové zdravotnické dokumentace (CŘ PACS)“ (…)

Dotaz č 1. Detaily HW infrastruktury

Ze zadávací dokumentace je patrné, že zadavatel provozuje systém VMware cluster 2x 4 ESXi verze 8.0.2 a disková úložiště PURE/Qumulo. Z hlediska bezpečnosti, spolehlivosti a výkonu výrobce požaduje dedikované servery.

• Může zadavatel pro CŘ PACS poskytnout 3 dedikované ESXI servery?

Pro zajištění licencování DB a dalších podpůrných systému výrobce potřebuje předem znát:

• Jaké jsou konkrétní modely CPU v jednotlivých ESXi hostech? (značka, model, generace, počet jader) a jejich počty?

• Jaký je celkový počet fyzických procesorů v clusteru?

• Jaké jsou dostupné zdroje pro VM, zejména CPU, RAM a diskový prostor?

Pokud hardware zadavatele nebude kompatibilní s naším systémem, nebo bude vyžadovat rozšíření, sdělte nám prosím informaci o počtu volných portů na vašich storage switchech pro připojení dalších serverů.

Odpověď zadavatele na Dotaz č. 1: Zadavatel konstatuje, že pro CŘ PACS neposkytne dedikované ESXI servery.  Pokud jsou níže uvedené prostředky pro dodavatele nedostatečné, může dodat a instalovat servery do stávající virtuální farmy. Zadavatel požaduje, aby dodavatel dodržel následující podmínky pro připojení serverů:

1) Platforma musí být kompatibilní se stávajícím serverovým managementem serverů Fujitsu RX2540 M6,

2) CPU musí mít kompatibilní EVC mód se stávajícími CPU Intel Xeon Platinum 8358, vhodná CPU jsou například Intel Xeon Scalable 6544Y, 6542Y, 6558Q či 8593Q, podle potřeb nabízeného řešení,

3) Nejméně dvě dvouportové síťové karty o rychlosti 10/25Gbps, aktuálně se používá Intel E810,

4) Redundantní napájení a chlazení,

5) Licenci pro VMware vSphere Enterprise Plus na 5 let,

6) Licenci pro Veeam Data Platform Advaced na 5 let.

Zadavatel dále uvádí, že pro CŘ PACS je aktuálně připraveno prostředí s nejméně 64 fyzických CPU jader, 2TB RAM, 20TB v synchronně replikovaném NVMe blokovém poli a 200 TB v diskovém poli pro nestrukturovaná data (NFS). Se systémovými zdroji je možné pracovat a dále je rozšiřovat. Veškerá kapacita je dostupná pouze pro VM v rámci virtualizační platformy VMware vSphere Enterprise Plus. Zadavatel disponuje nejméně osmi volnými porty o rychlosti 10/25Gbps připravenými na protokoly NVMe v každém datovém centru. Zadavatel nedisponuje žádnými volnými porty pro technologii Fibre Channel. Všechny prvky jsou připojeny vždy redundantně proti dvojici přepínačů s OS-CX (VSX, MLAG).

Dotaz č 2. Integrace do monitorovacího systému ZABBIX

Součástí námi dodávaného systému je monitorovací systém, který podporuje všechny funkce, které chce zadavatel sledovat.

• Je možné nahradit monitoring ZABBIX námi dodávaným monitorovacím systémem, který splňuje všechny vaše požadavky na monitoring, a zároveň má i jiné funkcionality stran bezpečnosti?

• Pokud bude zadavatel trvat na systému ZABBIX, žádáme o specifikaci, jakým způsobem by Zabbix monitoroval námi dodaný systém. Co je ze strany zadavatele nutné k jeho integraci do námi dodávaného systému?

Odpověď zadavatele na Dotaz č. 2: Monitorovací systém Zabbix zadavatel používá pro centrální monitorování všech IT systémů a dostupnosti poskytovaných IT služeb. Zadavatel trvá na začlenění CŘ PACS do tohoto systému. Primární zaměření monitoringu je sledovat kondici a dostupnost operačních systémů, na kterých IS běží, využití HW komponent, aktiv, apod. Pro zajištění těchto informaci zadavatel instaluje SW/agenta systému Zabbix nebo využívá SNMP protokol.

Dotaz č 3. Komunikace s NIS přes standard HL7 (podpora HL7 zpráv ADT, ORM, ORU) Bezpečnostní funkce ale popsané v HL7 FHIR včetně TLS 1.2/1.3 + mTLS

Náš dodavatel je aktivním členem organizace IHE – Europe, což mu umožňuje podílet se na vývoji budoucích standardů ve zdravotnictví a zároveň je plně integrovat do svých aplikací. Z toho důvodu víme, že dnešní HL7 FHIR verze 4 bude v brzké době nahrazeno verzí 5. Námi dodávaný systém umožňuje komunikaci jak klasických HL7 v2 zpráv, tak HL7 FHIR. Dle našich informací ale všechny IS používané v nemocnicích Plzeňského kraje nepodporují TLS zabezpečení HL7 komunikace, natož mTLS, HL7 FHIR atd.

• Bez připraveného informačního systému na straně zadavatele totiž není možné funkčnost požadované funkce našeho systému předvést. Bude zadavateli stačit naše ujištění, že náš systém tuto podmínku splňuje?“

Odpověď zadavatele na Dotaz č. 3: Zadavatel si je velmi dobře vědom aktuálních možností provozovaných informačních systémů a nepředpokládá okamžité plnohodnotné využití standardu HL7. Pro zadavatele bude dostačující ujištění, že dodavatel je připraven zajistit plnou funkčnost zmíněného standardu HL7 ve chvíli, když jakýkoliv IS provozovaný zadavatelem bude s tímto standardem kompatibilní.

Upozornění:

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Plzni dne 10. 2. 2025

Mgr. Richard Volín

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace