## List 1
Technická specifikace
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
C-RAMENO
Zadavatel: |  | Klatovská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Plzeňská 929, 339 01 Klatovy |  |  | IČO: | 26360527
Statutární zástupce: |  | Ing. Zdeněk Švanda – předseda představenstva Ing. Ondřej Provalil, MBA – člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: | nadlimitní |  | Druh řízení: | OŘ
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | …
Sídlo: |  | … |  |  | IČO: | …
Statutární zástupce: |  | …
Zadavatel stanovil v této příloze požadavky a základní parametry přístroje/produktů/nástrojů nebo požadavky na poskytování služeb, které mají být dodány/provedeny. Dodavatel vyplní tabulku a předloží ji ve své nabídce.
Pokyny k vyplnění: - V pravém sloupci dodavatel podrobně vyplní technické parametry nabízeného zboží. Dodavatel napíše obchodní název zboží, výrobce, dostatečně popíše technickou specifikaci, vlastnosti, rozměry, hmotnost, materiál, barvu a další údaje potřebné k tomu, aby zadavatel věděl, co je nabízeno. Specifikaci dodavatel formuluje samostatně, nikoli zkopírováním technických požadavků zadavatele. - Je-li stanoven maximální parametr, nesmí být překročen. Minimální parametr nesmí být nabízen v nižší hodnotě. - Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží z jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis. Není možné měnit a opravovat číselné parametry, pokud budou předmětem hodnocení. - K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce snímky nebo fotografie nabízeného zboží a související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v ZD. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho překlad v českém jazyce. - Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude požadováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek. - Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků. - Dodavatel bude vyloučen ze zadávacího řízení zejména v případě, nabídne-li zboží v rozporu s požadavky zadavatele, s nevyhovujícími parametry, s rozpornými údaji v nabídce, změní-li strukturu tabulky v této příloze v rozporu s pokyny nebo neposkytne zásadní informace o nabízeném zboží.
Číslo položky | Položka Technická specifikace zadavatele |  | Počet kusů |  | Délka záruční doby (v měsících) | Vlastní technická specifikace dodavatele
1. | Mobilní skiaskopický RTG přístroj s C-ramenem |  | 1 |  | Doplní dodavatel
C-rameno: - motorizovaný vertikální pohyb ≥ 40 cm - horizontální pohyb ≥ 20 cm - vyklonění (panning) ≥ +/- 10° - rotace ≥ +/- 200° - angulace ≥ 140° - ohnisková vzdálenost ≥ 95 cm - vnitřní hloubka oblouku ≥ 70 cm - maximální hmotnost C-ramena ≤ 350 kg
Rentgenka a kolimátor: - rozměr malého ohniska ≤ 0,3 mm - rozměr velkého ohniska ≥ 0,6 mm - rotační anoda - tepelná kapacita anody ≥ 300 kHU - rychlost ochlazování anody ≥ 70 kHU/min - tepelná kapacita pláště ≥ 1500 kHU - iris clona a obdélníkové clony s možností rotace - nastavení a rotace clon bez záření
Generátor: - výkon generátoru ≥ 15 kW - dosažitelné napětí v rozsahu min. 40 - 120 kV - dosažitelný proud při skiaskopii ≥ 60 mA - pulzní skiaskopie v rozsahu min. 4 - 15 pps - nastavení expozičních parametrů manuální i pomocí anatomických programů - DAP metr nebo systém pro kalkulaci a zobrazení dávky
Detekce obrazu: - digitální plochý detektor - zpracování obrazu v rozlišení min. 1024 x 1024 v celém obrazovém řetězci - rozměry aktivní plochy detektoru 25 x 25 cm (tolerance rozměru +/-10%) - velikost pixelu ≤ 185 mikronů - hloubkové rozlišení při A/D konverzi ≥ 16 bitů - Last Image Hold
Prohlížecí mobilní stanice: - základní nástroje pro zpracování obrazu (zoom, rotace, inverze, redukce šumu, zvýraznění hran, elektronické clony, anotace, měření délek a úhlů) - zobrazení na dvojici barevných min. 18“ LCD monitorů umožňující LIFE a REF obraz min. 1280 x 1024 nebo na jednom min. 32" LCD monitoru umožňující dělený LIFE a REF obraz - svítivost monitorů ≥ 650 cd/m2 - výškové nastavení monitorů ≥ 20 cm - dotykový displej LCD monitoru pro snadnou administraci pacientských dat a zpracování obrazu - harddisk pro ukládání snímků s úložnou kapacitou ≥ 100.000 snímků - DICOM Storage, WLM, MPPS, RDSR - bezdrátový přenos dat do NIS - možnost exportu obrazových dat přes USB port - maximální hmotnost prohlížecí mobilní stanice ≤ 150 kg
Příslušenství: - nožní spínač (skiaskopie, uložení snímků), ruční spínač - laserový zaměřovač integrovaný na straně detektoru - přídavný dotykový display min. 10“ pro operativní obsluhu, umístěný na těle C-ramena
IT požadavky: Požadavky na zařízení: • Automatická aktualizace operačního systému nebo možnost provádění aktualizací manuálně • Komunikace v DICOM rozhraní (DICOM rozhraní (worklisty, import export snímků a reportů..) • Podpora připojení k síti prostřednictvím standardu IEEE 802.3ab • Podpora protokolu DHCP pro automatickou konfiguraci IP adresy a DNS serveru • Síťový tisk prostřednictvím protokolu TCP/IP • Nastavení času protokolem NTP • pokud zařízení umožňuje bezdrátové připojení, je požadována podpora autentizace prostřednictvím WPA3 (enterprise nebo personal) a standard IEEE 802.11ac nebo novější
Další požadavky:
V |  |  | dne