## TS
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO KLATOVSKOU NEMOCNICI A.S. - Videoendoskopický systém (1ks Videoprocesor, 3ks Videokolonoskop)
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Klatovská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Plzeňská 929, Klatovy, 339 01 |  |  | IČO: | 26360527
Statutární zástupce: |  | Ing. Zdeněk Švanda, předseda představenstva, MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M, místopředseda představenstva, Ing. Michal Filař, člen představenstva, Ing. Ondřej Provalil, MBA, člen představenstva, Mgr. Daniel Hajšman, člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: | VZMR | Druh řízení: | Poptávkové řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Výzvy dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v zadávací dokumentaci (Výzvě). Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
NÁZEV PŘÍSTROJE | Videoendoskopický systém - 1ks Videoprocesor, 3ks Videokolonoskop |  |  | Nabízený přístroj komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
ZÁVAZNÁ SPECIFIKACE ŽADATELE
POŽADAVKY - VIDEOPROCESOR (1 ks) |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Ovládání přes integrovaný barevný dotykový LCD panel (display) -velikost min 6” -sloužící jako náhledový monitor pro výběr obrázků a videí
Možnost veškerých funkcí klávesnice ovládat i z dotykového LCD displeje
Možnost zadávat pacienty bez použití klávesnice
Elektronický zoom minimálně 2x
Nastavení bílé – automaticky nebo ručně přes čelní dotykový panel
Zmrazení obrazu – z endoskopu nebo z programovatelného tlačítka na dotykovém panelu
Úzkopásmové zobrazení nebo virtuální chromoendoskopie
Automatická identifikace používaného endoskopu
USB konektory
Integrované nahrávání snímků a videa v min. rozlišení HD kvalitě (lze řešit externím zařízením) - podporovaný formát snímku min. JPEG - podporovaný formát videa min. MPEG4
Barevné fotografické snímky jen a pouze zorného pole endoskopu bez nutnosti případného ořezu dalších dat zobrazených na monitoru
DICOM rozhraní – možnost přímé komunikace s NIS a PACS přes Wi-Fi nebo datovou linku
Možnost rozšíření systému o umělou inteligenci pro detekci a charakterizaci polypů
POŽADAVKY - VIDEOKOLONOSKOP (3 ks)
Barevný CMOS čip s min. rozlišením HDTV (nebo HD+ či Full HD)
Zorné pole minimálně 140°
Směr pohledu přímý
Pro lepší manipulaci s přístrojem při výkonu alespoň jedna z uvedených funkcí: a)otočný kloub zdrojového tubusu ve spojení s odstupňovanou rigiditou b)nastavitelná rigidita v min 3 stupních
Propojení endoskopu s videořetězcem pouze jedním voděodolným konektorem bez používání dalšího propojovacího kabelu
Hloubka pole minimálně 3,0 mm – 100,0 mm
Zevní průměr distálního konce maximálně 13,2 mm
Zevní průměr tubusu maximálně 13,2 mm
Pracovní délka minimálně 1680,0 mm
Pracovní kanál – vnitřní průměr minimálně 3,7 mm
Rozsah angulace: nahoru – 180°, dolů – 180°, vpravo – 160°, vlevo – 160°
Přídavný oplachový kanál
Kompatibilní s mycím dezinfektorem mezinárodního výrobce Steelco EW1, konektory pro připojení součástí nabídky
Videokolonoskop s dosud neznámými kontraindikacemi. Bez kontraindikací pro těhotné ženy a pacienty se zánětem tlustého střeva
Požadavky na připojení zařízení do IT infrastruktury zadavatele (pokud je připojení technickou součástí nabízeného řešení)
Koncové zařízení (PC) je ve správě zadavatele, na kterém je provozována vždy aktuální verze operačního systému MS Windows, s možností pravidelné aktualizace operačního systému a instalace bezpečnostních záplat
Dodavatel dodá obslužný software pro plnohodnotné fungování zařízení. Součástí dodávky je instalace a implementace obslužného SW do prostředí zadavatele, včetně nezbytných nástrojů a SW ovladačů, a také zajištění pravidelných aktualizací SW v takovém rozsahu, aby SW neobsahoval bezpečností zranitelnosti.
Komunikace ve standartizovaném datovém rozhraní DICOM (worklisty, import export snímků a reportů ..)
Připojení k datové síti prostřednictím standardu IEEE 802.3ab
Podpora protokolu DHCP pro automatickou konfiguraci IP adresy a DNS serveru
V případě, že zařízení využívá bezdrátové připojení, je požadována podpora autentizace prostřednictvím WPA3 (enterprise nebo personal) a standard IEEE 802.11ac nebo novější
Možnost synchronizace času pomocí NTP protokolu
Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL