## List 1
Technická specifikace
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Dodávka rentgenového přístroje pro Stodskou nemocnici - RTG skiagrafický systém s přímou digitalizací
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Stodská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Hradecká 600, Stod, 333 01 |  |  |  | IČO: | 26361086
Statutární zástupce: |  | Ing. Zdeněk Švanda - předseda představenstva; MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. – místopředseda představenstva; Mgr. Daniel Hajšman - člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | podlimitní | Druh řízení: | ZPŘ
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | DOPLNIT
Sídlo: |  | DOPLNIT |  |  |  | IČO: | DOPLNIT
Statutární zástupce: |  | DOPLNIT |  |  | Kontaktní osoba: | DOPLNIT
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. U numerických hodnot, které jsou zadavatelem doplněné o min. nebo max. není možnost podkročení uvedené minimální hodnoty nebo překročení uvedené maximální hodnoty v rámci 10% odchylky.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce: požadavky na technologickou a stavební připravenost, u hlavních komponent nabízeného systému jednoznačně uveden model a výrobce, a to minimálně u rentgenového zářiče a lampy, digitálních detektorů a akvizičního a postprocesingového software. Související dokumenty - Prohlášení o shodě výrobce zařízení v anglickém i českém jazyce – CE certifikát na účastníkem nabízený kompletní skiagrafický systém jako celek včetně přílohy obsahující kompatibilní komponenty a příslušenství, zejména digitální detektory. V případě kompletace samostatných komponent bude součástí nabídky také prohlášení o shodě výrobců jednotlivých komponent, zejména rentgenového zářiče a lampy, digitálních detektorů a akvizičního a postprocesingového software. Originál dokumentů výrobce zařízení (Data sheets) v anglickém jazyce i v ověřeném překladu do českého jazyka, ze kterých bude možné ověřit splnění všech technických parametrů požadovaných zadavatelem v Zadávací dokumentaci, certifikáty, požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci (Výzvě), Návrhu kupní smlouvy.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1 | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Plochý digitální detektor pro vyšetřovací stůl a vertigraf |  | 2 |  | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Plochý digitální detektor pro vyšetřovací stůl a vertigraf musí umět a obsahovat: |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Rozměry aktivní plochy detektoru min. 420 x 420 mm
Velikost rozteče bodů (pitch) max. 140 µm
Kvantová účinnost - DQE @ min. 65 %
Dynamický rozsah A/D konverze min. 16 bitů
Bezdrátový přenos dat a napájení z integrované baterie při pozici mimo stůl či vertigraf
Drátový přenos dat i napájení při pozici ve stole či vertigrafu
Hmotnost detektoru vč. baterie max. 3,75 kg
Max. zatížení detektoru při volném snímkování mimo nářadí min. 300 kg
Náhradní baterie včetně nabíječky pro baterie volného detektoru - 1ks
1 | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
| Vyšetřovací stůl s motorizovanou elevací a plovoucí deskou |  | 1 |  | Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Vyšetřovací stůl musí umět a obsahovat:
Motorem poháněný zdvih stolu v rozsahu min 350 mm
Nejnižší poloha desky vyšetřovacího stolu od podlahy max. 550 mm
Nosnost vyšetřovacího stolu min. 350 kg
Délka desky stolu min. 2400 mm
Šířka desky stolu min. 800 mm
Vyměnitelný pevný rastr pro SID 110 cm , min. 80 L/cm
1 | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
| Vertigraf – stativ pro vertikální snímkování |  | 1 |  | Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Vertigraf – stativ pro vertikální snímkování musí umět a obsahovat:
Motorizovaný vertikální posun detektoru v rozsahu min. 1400 mm
Výška středu detektoru nad podlahou < 300 mm
Motorizovaný náklon bucky s detektorem v rozsahu min. +90° až -20°
Schopnost rotace bucky s detektorem ± 45° ve vertikální rovině
Vyměnitelný pevný rastr pro SID 140 cm, 80 L/cm
1 | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
| Stropní teleskopický závěs RTG zářiče, rentgenka, kolimátor |  | 1 |  | Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Stropní teleskopický závěs RTG zářiče, rentgenka, kolimátor musí umět obsahovat:
Motorizovaný vertikální rozsah pohybu v rozsahu min. 1800 mm
Rozsah pohybu v podélném směru min. 4000 mm
Rozsah pohybu v příčném směru min. 3000 mm
Min. 12“ dotykový displej na RTG cloně pro zobrazení a nastavování expozičních parametrů, kolimátoru, SID, filtrace, úhlu náklonu RTG lampy, úhlů náklonu detektoru, náhled RTG snímku
Kamera přenášející živý obraz na monitor akviziční stanice v ovladovně
Rozměr malého ohniska max. 0,6 mm
Rozměr velkého ohniska min. 1,2 mm
Tepelná kapacita anody min. 600 kHU
Kolimátor s obdélníkovými lamelami se schopností asymetrického posunu jednotlivých lamel
Světlo kolimátoru – LED
Motorizované přídavné Cu filtry automaticky nastavitelné dle anatomických předvoleb v rozsahu min. 0,1 – 0,3 mm
Autopositioning – plná motorizace pohybů stropních závěsů s automatickým nastavením dle předvolené projekce. Zařízení musí na základě zvolené projekce plně automaticky nastavit všechny své komponenty tak, aby bylo možné provést předvolenou RTG expozici
Autotracking – automatický synchronizovaný vertikální či horizontální pohyb detektoru a RTG zářiče, případně stolu pro udržení stejné hodnoty SID
Autocentrace – automatická synchronizace RTG paprsku a středu detektoru
Motorizovaný vertikální pohyb RTG zářiče včetně kyvného pohybu
Manuální pojezd stropního závěsu s motorizovanou podporou
1 | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
| VN generátor |  | 1 |  | Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
VN generátor musí umět a obsahovat:
Výkon generátoru min. 80 kW
Napětí v rozsahu min. 40 až 150 kV
Expozice v rozsahu min. 0,1 – 500 mAs
Automatická kontrola expozice (AEC) s min. 3 komůrkami ve stole a vertigrafu
Nastavení expozičních parametrů manuální i pomocí anatomických programů
1 | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
| Akviziční stanice pro akvizice |  | 1 |  | Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Akviziční stanice pro akvizice musí umět a obsahovat:
Doba potřebná k náhledu snímku při bezdrátovém přenosu max. 2 sec
Doba potřebná k úplnému zobrazení snímku max. 7 sec
Základní nástroje pro zpracování obrazu (nastavení kontrastu a jasu, redukce šumu, zvýraznění hran, anotace, zvětšení a posun obrazu, převrácení a rotace obrazu atd.)
Úhlopříčka LCD monitoru 24“ s Full HD rozlišením 1920 x1080 pix.
Kapacita obrazového záznamu min. 1 TB
Virtuální mřížka – SW modul nahrazující fyzickou mřížku při snímkování na volný detektor
SW modul pro zvýraznění hran – žilních katerů atd.
DAP metr s přenosem dat do PACS
Schopnost použití detektoru S4343-AW ze stávajícího pojízdného rtg. přístroje pro snímkování s dodávanou akviziční stanicí
Schopnost použití dodávaných detektorů pro snímkování se stávajícím pojízdným rtg. přístrojem GM85
DICOM rozhraní:
DICOM Storage
DICOM Query/Retrieve
DICOM Modality Worklist
DICOM MPPS
DICOM Media (záznam na CD/DVD)
DICOM RDSR
Přenos snímků do systému PACS prostřednictvím LAN
U všech numericky stanovených hodnot je povolená odchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL