## 1-Rukavice vyšetřovací
Příloha č. 1 Výzvy - Technická specifikace včetně cenové nabídky (ocenění)
NÁZEV DNS |  | Rukavice pro Nemocnice vlastněné Plzeňským krajem 2025
NÁZEV VÝZVY |  | Výzva č. 1 - Kategorie č. 1 - Vyšetřovací rukavice
DODAVATEL |  | DOPLNÍ DODAVATEL
IČO/DIČ: |  | DOPLNÍ DODAVATEL
SÍDLO |  | DOPLNÍ DODAVATEL
OSOBA OPRÁVNĚNÁ ZASTUPOVAT DODAVATELE: |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku rukavic, které jsou předmětem plnění této části veřejné zakázky. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.
Dodavatel nesmí v tabulce měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých parametrů, které obsahuje Příloha č. 1 Výzvy. V relevantních sloupcích tabulky ( cena za ks, sazba DPH, název produktu, nabízený typ, rozměr atd. ) dodavatel doplní, jaké zboží konkrétně nabízí a za jakou cenu jej nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v sloupcích, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. V případě dodávek dodavatel napíše také název výrobce, obchodní označení výrobku, objednací číslo. Nepřípustná změna stanovené tabulky Technická specifikace vč. ocenění nebo porušení dalších požadavků znamená nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách s důsledkem vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení na danou kategorii VZ.
Dodavatel předloží v nabídce požadované Certifikáty, technické listy a Prohlášení o shodě.
Vyšetřovací rukavice nitrilové bez pudru pevnost 6N
Předmět plnění - parametry požadované zadavatelem | Počet ks v krabičce | Měrná jednotka | Předpokládaný odběr MJ za 12 měsíců plnění (v ks) | Cena za 1 ks měrné jednotky (MJ) v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Celková cena za předpokládaný odběr za 12 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 12 měsíců plnění v Kč včetně DPH | Název produktu (obchodní název) | Počet balení v 1 kartonu (velikost nabízeního balení) | Objednací číslo | Výrobce | Kód EAN | Vyžadována instruktáž ANO/NE | Riziková třída
Nitrilové rukavice pevnost 6N | DOPLNÍ DODAVATEL | 1 ks | 2800000 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
Nitrilové rukavice pevnost 9N | DOPLNÍ DODAVATEL | 1 ks | 2200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
Vyšetřovací rukavice nitrilové prodloužené 9N | DOPLNÍ DODAVATEL | 1 ks | 320000 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
Vyšetřovací rukavice latexové bez pudru | DOPLNÍ DODAVATEL | 1 ks | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
Celková nabídková cena za předmět plnění části 1 (předmět hodnocení): | Cena v Kč bez DPH: |  | 0
| DPH v Kč : |  | 0
| Cena v Kč včetně DPH: |  | 0
Splnění minimálních požadovaných parametrů:
Vyšetřovací rukavice nitrilové bez pudru 6N (dále jen "Zboží") |  |  | Zboží splňuje ANO/NE/popis
Vyhovuje normám: ČSN EN 455-1,2,3,4 ; Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2017/745 ze dne 5.dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích, Rukavice splňují ČSN EN 420+A1 nebo EN 21420, ČSN EN ISO 374-1, 2, 4,5 ; ČSN EN 16523-1 |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Nesmí způsobovat alergické reakce, musí být odolný vůči chemikáliím a desinfekci |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Minimální mediánová síla při přetržení před stárnutím 6.0 N |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Zbytkový prach max. 2,0 mg/rukavice |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Rolovaná, nebo rovná manžeta, tloušťka manžety min. 0,04mm |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Tloušťka dlaně min. 0,05mm |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Tloušťka prstu min. 0,05mm |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Délka rukavice min. 240mm |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Bezprašné pravolevé |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Doba skladování min. 3 roky od data výroby |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Maximální hodnota AQL 1,5 |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Vyhovuje normám:
požadovaná velikost S,M,L, XL |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Veškeré nabízené produkty musí poskytovat neporušenou, odolnou a trvanlivou vrstvu materiálu mezi rukou ošetřujícího personálu a tělními tekutinami nebo vzorky tkání pacienta. Tato vrstva musí být pružná, bez otvorů děr a trhlin a dostatečně silná, aby zabránila poškození při běžném používání. Vyšetřovacími rukavicemi musí být snadná manipulace při nasazování, nesmí být slepené, musí být elastické a pevné s dotekovou citlivostí. |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Vyšetřovací rukavice nitrilové 9N (dále jen "Zboží") |  |  | Zboží splňuje ANO/NE/popis
Vyhovuje normám: ČSN EN 455-1,2,3,4 ; Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2017/745 ze dne 5.dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích, Rukavice splňují ČSN EN 420+A1 nebo EN 21420, ČSN EN ISO 374-1, 2, 4,5 ; ČSN EN 16523-1 |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Nesmí způsobovat alergické reakce, musí být odolný vůči chemikáliím a desinfekci |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Minimální mediánová síla při přetržení před stárnutím 9.0 N |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Zbytkový prach max. 2,0 mg/rukavice |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Rolovaná, nebo rovná manžeta, tloušťka manžety min. 0,04mm |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Tloušťka dlaně min. 0,05mm |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Tloušťka prstu min. 0,07mm |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Délka rukavice min. 240mm |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Bezprašné pravolevé |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Doba skladování min. 3 roky od data výroby |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Maximální hodnota AQL 1,5 |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
požadovaná velikost S,M,L, XL |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Veškeré nabízené produkty musí poskytovat neporušenou, odolnou a trvanlivou vrstvu materiálu mezi rukou ošetřujícího personálu a tělními tekutinami nebo vzorky tkání pacienta. Tato vrstva musí být pružná, bez otvorů děr a trhlin a dostatečně silná, aby zabránila poškození při běžném používání. Vyšetřovacími rukavicemi musí být snadná manipulace při nasazování, nesmí být slepené, musí být elastické a pevné s dotekovou citlivostí. |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Vyšetřovací rukavice nitrilové prodloužené 9N (dále jen "Zboží") |  |  | Zboží splňuje ANO/NE
Vyhovuje normám: ČSN EN 455-1,2,3,4 ; Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2017/745 ze dne 5.dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích, Rukavice splňují ČSN EN 420+A1 nebo EN 21420, ČSN EN ISO 374-1, 2, 4,5 ; ČSN EN 16523-1 |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Nesmí způsobovat alergické reakce, musí být odolné vůči chemikáliím a desinfekci |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Minimální mediánová síla při přetržení před stárnutím 9.0 N |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Zbytkový prach max. 2,0 mg/rukavice |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Rolovaná, nebo rovná manžeta, tloušťka manžety min. 0,04mm |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Tloušťka dlaně min. 0,05mm |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Tloušťka prstu min. 0,07mm |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Délka 300 mm - tolerance +/- 10mm |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Bezprašné pravolevé |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Doba skladování min. 3 roky od data výroby |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Maximální hodnota AQL 1,5 |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
požadovaná velikost S,M,L, XL |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Veškeré nabízené produkty musí poskytovat neporušenou, odolnou a trvanlivou vrstvu materiálu mezi rukou ošetřujícího personálu a tělními tekutinami nebo vzorky tkání pacienta. Tato vrstva musí být pružná, bez otvorů děr a trhlin a dostatečně silná, aby zabránila poškození při běžném používání. Vyšetřovacími rukavicemi musí být snadná manipulace při nasazování, nesmí být slepené, musí být elastické a pevné s dotekovou citlivostí. |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Vyšetřovací rukavice latexové bez pudru (dále jen "Zboží") |  |  | Zboží splňuje ANO/NE/popis
Vyhovuje normám: ČSN EN 455-1+A2,2+A2,3,4 ; Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2017/745 ze dne 5.dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích, Rukavice splňují ČSN EN ISO 21420 nebo ČSN EN ISO 374-1, 2, 4,5 ; ČSN EN 16523-1+A1 |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Nesmí způsobovat alergické reakce, musí být odolný vůči chemikáliím a desinfekci |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Rolovaná, nebo rovná manžeta |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Zbytkový prach max. 2,0 mg/rukavice |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Barva bílá nebo lehce krémová |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Délka rukavice min. 240mm |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Bezprašné pravolevé |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Doba skladování min. 3 roky od data výroby |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Maximální hodnota AQL 1,5 |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
požadovaná velikost S,M,L, XL |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Veškeré nabízené produkty musí poskytovat neporušenou, odolnou a trvanlivou vrstvu materiálu mezi rukou ošetřujícího personálu a tělními tekutinami nebo vzorky tkání pacienta. Tato vrstva musí být pružná, bez otvorů děr a trhlin a dostatečně silná, aby zabránila poškození při běžném používání. Vyšetřovacími rukavicemi musí být snadná manipulace při nasazování, nesmí být slepené, musí být elastické a pevné s dotekovou citlivostí. |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji, že:
- jsem se seznámil se zadávacími podmínkami výše uvedené veřejné zakázky, na kterou podávám nabídku;
- nabídková cena a veškeré údaje, informace, doklady a dokumenty v nabídce jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti;
- jsem si ve lhůtě pro podání nabídek vyjasnil sporná ustanovení a se zadávacími podmínkami souhlasím a respektuji je;
- v organizaci dodavatele ani v organizacích poddodavatelů prokazujících kvalifikaci nepůsobí veřejný funkcionář podle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění, který vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti
- přijímám zadávací, technické, administrativní obchodní a platební podmínky včetně návrhu rámcové dohody ve výše uvedené veřejné zakázce.
Prohlášení k odpovědnému veřejnému zadávání
Prohlašuji, že zajistím dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně poskytovatelem či jeho poddodavateli;
Prohlašuji, že zajistím dodržování mezinárodních úmluv o lidských právech, sociálních či pracovních právech, zejména úmluv Mezinárodní organizace práce (ILO);
V ....................... dne ...................2025
.....................................................................
osoba oprávněná zastupovat dodavatele
titul, jméno, příjmení, funkce