## TS
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
OBMĚNA LŮŽEK V DOMOVĚ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HORNÍ BŘÍZA
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace
Sídlo: |  | U Vrbky 486, Horní Bříza, 330 12 |  |  |  | IČO: | 00022578
Statutární zástupce: |  | Mgr. Radek Vyhnálek, MBA, ředitel
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | Nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. ZD dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje (zboží), počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje .
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude požadováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Pečovatelská lůžka |  | 170 | min.24 | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Vnější rozměry lůžka 210 x 105 cm (toleranční pásmo ±5 %) | Vnější rozměry lůžka | Vnější rozměry lůžka | Vnější rozměry lůžka | Vnější rozměry lůžka | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Rozměr ložné plochy Pro matraci 200 x 86 - 90 cm | Rozměr ložné plochy | Rozměr ložné plochy | Rozměr ložné plochy | Rozměr ložné plochy
Prodloužení min 20 cm s rychloupínáním | Prodloužení | Prodloužení | Prodloužení | Prodloužení
Podjezdová výška minimálně 15 cm | Podjezdová výška | Podjezdová výška | Podjezdová výška | Podjezdová výška
Hmotnost klienta - Minimálně 220 kg | Hmotnost klienta | Hmotnost klienta | Hmotnost klienta | Hmotnost klienta
Nízká výška ložné plochy | Nízká výška ložné plochy | Nízká výška ložné plochy | Nízká výška ložné plochy | Nízká výška ložné plochy
Výška ložné plochy – nejnižší poloha - 17 cm (toleranční pásmo ±20 %) | Výška ložné plochy – nejnižší poloha | Výška ložné plochy – nejnižší poloha | Výška ložné plochy – nejnižší poloha | Výška ložné plochy – nejnižší poloha
Výška ložné plochy – nejvyšší poloha - 80 cm (toleranční pásmo +/-20 % ) | Výška ložné plochy – nejvyšší poloha | Výška ložné plochy – nejvyšší poloha | Výška ložné plochy – nejvyšší poloha | Výška ložné plochy – nejvyšší poloha
Lůžko elektricky polohovatelné s dřevěným obložením, zdvih lůžka pomocí elektromotoru | Lůžko elektricky polohovatelné s dřevěným obložením, zdvih lůžka pomocí elektromotoru | Lůžko elektricky polohovatelné s dřevěným obložením, zdvih lůžka pomocí elektromotoru | Lůžko elektricky polohovatelné s dřevěným obložením, zdvih lůžka pomocí elektromotoru | Lůžko elektricky polohovatelné s dřevěným obložením, zdvih lůžka pomocí elektromotoru
Pojízné ve všech pozicích | Pojízné ve všech pozicích | Pojízné ve všech pozicích | Pojízné ve všech pozicích | Pojízné ve všech pozicích
Lůžko pevné konstrukce, nerozebíratelné | Lůžko pevné konstrukce, nerozebíratelné | Lůžko pevné konstrukce, nerozebíratelné | Lůžko pevné konstrukce, nerozebíratelné | Lůžko pevné konstrukce, nerozebíratelné
Čtyřdílná ložná plocha, zádový a stehenní díl ovládaný elektromotorem, lýtkový díl ovládaný mechanicky | Čtyřdílná ložná plocha, zádový a stehenní díl ovládaný elektromotorem, lýtkový díl ovládaný mechanicky | Čtyřdílná ložná plocha, zádový a stehenní díl ovládaný elektromotorem, lýtkový díl ovládaný mechanicky | Čtyřdílná ložná plocha, zádový a stehenní díl ovládaný elektromotorem, lýtkový díl ovládaný mechanicky | Čtyřdílná ložná plocha, zádový a stehenní díl ovládaný elektromotorem, lýtkový díl ovládaný mechanicky
Ložná plocha z kovových lamel | ložná plocha z kovových nebo plastových vyjímatelných lamel, nebo vyjímatelných drátěných sítí | ložná plocha z kovových nebo plastových vyjímatelných lamel, nebo vyjímatelných drátěných sítí | ložná plocha z kovových nebo plastových vyjímatelných lamel, nebo vyjímatelných drátěných sítí | ložná plocha z kovových nebo plastových vyjímatelných lamel, nebo vyjímatelných drátěných sítí
Jednoduchá autoregrese zádového dílu | dvojitá autoregrese zádového a stehenního dílu | dvojitá autoregrese zádového a stehenního dílu | dvojitá autoregrese zádového a stehenního dílu | dvojitá autoregrese zádového a stehenního dílu
2x držáky na hrazdy | držáky na infúzní stojan, hrazdu | držáky na infúzní stojan, hrazdu | držáky na infúzní stojan, hrazdu | držáky na infúzní stojan, hrazdu
Kovové části práškově lakované | Kovové části práškově lakované | Kovové části práškově lakované | Kovové části práškově lakované | Kovové části práškově lakované
Nožní čela s výřezem | Čela v celodřevěném provedení, rám čela v masivu, nožní čela s výřezem, | Čela v celodřevěném provedení, rám čela v masivu, nožní čela s výřezem, | Čela v celodřevěném provedení, rám čela v masivu, nožní čela s výřezem, | Čela v celodřevěném provedení, rám čela v masivu, nožní čela s výřezem,
Dělené teleskopické postranice v poměru 50:50, bez středového sloupku, nastavitelné v jakékoliv výškové poloze, s ochranou proti nechtěnému spuštění, výsuvné - NE výklopné, horní okraje dřevěné - zaoblené. S ochranou 100 % ložné plochy. odnímatelné bez nutnosti použít nářadí, vnitřní postranice je celkově zakryta síťkou a není rozdělena žádnou pevnoučástí z důvodu prevence zranění končetin.
Výplň postranice - síťka, omyvatelná v celé ploše postranoce, síťka je pevnou součástí postranice
Pacientský ruční ovladač lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování (zámek funkcí), podsvícený | Pacientský ruční ovladač lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování (zámek funkcí), podsvícený | Pacientský ruční ovladač lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování (zámek funkcí), podsvícený | Pacientský ruční ovladač lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování (zámek funkcí), podsvícený | Pacientský ruční ovladač lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování (zámek funkcí), podsvícený
Možnost nastavení zádového a stehenního dílu současně | možnost nastavení zádového a stehenního dílu současně | možnost nastavení zádového a stehenního dílu současně | možnost nastavení zádového a stehenního dílu současně | možnost nastavení zádového a stehenního dílu současně
Možnost polohy Fowlerova poloha | Možnost nastavení kardiackého křesla | Možnost nastavení kardiackého křesla | Možnost nastavení kardiackého křesla | Možnost nastavení kardiackého křesla
Poloha Trendelenburg | Poloha Trendelenburg a reverzní Trendelenburg | Poloha Trendelenburg a reverzní Trendelenburg | Poloha Trendelenburg a reverzní Trendelenburg | Poloha Trendelenburg a reverzní Trendelenburg
Integrované podsvícení lůžka | 4 kolečka o průměru minimálně 125 mm, centrálně bržděná, uložená tak, aby v jakékoli poloze nepřesahovala konstrukci ložné plochy, otočná pro snadnou manipulaci pří přesunu lůžka | 4 kolečka o průměru minimálně 125 mm, centrálně bržděná, uložená tak, aby v jakékoli poloze nepřesahovala konstrukci ložné plochy, otočná pro snadnou manipulaci pří přesunu lůžka | 4 kolečka o průměru minimálně 125 mm, centrálně bržděná, uložená tak, aby v jakékoli poloze nepřesahovala konstrukci ložné plochy, otočná pro snadnou manipulaci pří přesunu lůžka | 4 kolečka o průměru minimálně 125 mm, centrálně bržděná, uložená tak, aby v jakékoli poloze nepřesahovala konstrukci ložné plochy, otočná pro snadnou manipulaci pří přesunu lůžka
Konstrukce lůžka umožní kompatibilitu se všemi druhy zařízení pro zvedání a přesuny klientů (zéjména podjezdová výška pod konstrukcí podvozku) | Konstrukce lůžka umožní kompatibilitu se všemi druhy zařízení pro zvedání a přesuny klientů (zéjména podjezdová výška pod konstrukcí podvozku) | Konstrukce lůžka umožní kompatibilitu se všemi druhy zařízení pro zvedání a přesuny klientů (zéjména podjezdová výška pod konstrukcí podvozku) | Konstrukce lůžka umožní kompatibilitu se všemi druhy zařízení pro zvedání a přesuny klientů (zéjména podjezdová výška pod konstrukcí podvozku) | Konstrukce lůžka umožní kompatibilitu se všemi druhy zařízení pro zvedání a přesuny klientů (zéjména podjezdová výška pod konstrukcí podvozku)
Lůžka budou vyrobena v souladu s mezinárodními normami, kterými se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, a kterými se stanoví technické požadavky na výrobky (zejména ČSN EN 60601-2-52) | Lůžka budou vyrobena v souladu s mezinárodními normami, kterými se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, a kterými se stanoví technické požadavky na výrobky | Lůžka budou vyrobena v souladu s mezinárodními normami, kterými se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, a kterými se stanoví technické požadavky na výrobky | Lůžka budou vyrobena v souladu s mezinárodními normami, kterými se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, a kterými se stanoví technické požadavky na výrobky | Lůžka budou vyrobena v souladu s mezinárodními normami, kterými se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, a kterými se stanoví technické požadavky na výrobky
Ostatní vybavení (Příslušenství k lůžkům) :
Hrazda vzpřimovací, lakovaná, s hrazdičkou (madlem), výškově nastavitelná - POČET KUSŮ 170 (dle počtu lůžek)
2 | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Matrace |  | 75 | min. 60 | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Určena pro klienty s vysokým rizikem vzniku dekubitu (4. stupeň rizika dle EPUAP) | oboustranný stolek k lůžku s integrovanou jídelní deskou (s oboustranným náklonem) | oboustranný stolek k lůžku s integrovanou jídelní deskou (s oboustranným náklonem) | oboustranný stolek k lůžku s integrovanou jídelní deskou (s oboustranným náklonem) | oboustranný stolek k lůžku s integrovanou jídelní deskou (s oboustranným náklonem) | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Jádro vyrobeno ze 3 vrstev z kvalitní pěny | jídelní deska s plynulým nastavením její výšky, oboustranný náklon jídelní desky s aretací poloh | jídelní deska s plynulým nastavením její výšky, oboustranný náklon jídelní desky s aretací poloh | jídelní deska s plynulým nastavením její výšky, oboustranný náklon jídelní desky s aretací poloh | jídelní deska s plynulým nastavením její výšky, oboustranný náklon jídelní desky s aretací poloh
Snížení tlaku na tkáň u 80 kg ležícího pacienta pod 15 mm Hg, při maximálně hmotnosti ležícího nesmí přesáhnout 20 mm Hg
Matrace rozdělena do 7 zón a vybavena prořezy pro cirkulaci vzduchu pod klientem
Prořezy pro lepší cirkulaci vzduchu jsou umístěný na vnitřních stranách pěnových vrstev
Okraje vyrobeny ze zpevněného materiálu pro snadné vstávání pacienta. Šířka okrajů min. 5 cm pro zajištění správné opory pacienta
Voděodolný a paropropustný potah zátěrem o hustotě min 180 g/m2, potah pratelný na 95 °C
Stupeň ohnivzdornosti CRIB 5
Výška matrace min. 15 cm.
Nosnost matrace min. 150 kg.
Záruka na jádro matrace min. 60 měsíců
Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL
Note on D59: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Sníženo na 75 ks