## TS
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Domažlická nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Kozinova 292, 344 22 Domažlice |  |  |  | IČO: | 26361078
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Videokolonoskop |  | 1 |  | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Videokolonoskop musí splňovat následující parametry: |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Nabídnutý flexibilní videokolonoskop musí být z důvodu ochrany předchozích investic plně propojitelný a funkční se stávajícím videoendoskopickým systém Olympus Evis X1 (CV-1500) na pracovišti zadavatele - Domažlické nemocnice a.s.
Funkci úzkopásmového zobrazování s využitím pásma vlnových délek centrovaných kolem 415 nm (modré světlo) a 540 nm (zelené světlo) pro lepší zobrazení odlišených úrovní sliznic a pro zvýšení kontrastu sliznice vůči níže ležící cévní síti. Tímto bude možno výrazně lépe odhalit zánětlivá ložiska sliznice, novotvarové léze apod.
Funkci umožňující volbu zaostřovací vzdálenosti, a to aktivováním tlačítka endoskopu; spolu s možností zvětšení endoskopického obrazu přispívá ke spolehlivější diagnostice abnormalit sliznice
Zobrazovací systém – CMOS čip s vysokým rozlišením ve formátu HDTV
Technologie tubusu a propojení s endoskopickou věží
Endoskop musí umožňovat vysoce účinný přenos rotace tubusu kolem jeho radiální osy
Endoskop musí mít vysoce flexibilní úsek v distální části tubusu umožňující výrazně hladší průchod ostrými zahnutími střeva
Nastavitelná tuhost zaváděcího tubusu s možností nastavení v několika stupních tuhosti zaváděcího tubusu
Možnost připojení endoskopu k videoendoskopické věži pouze prostřednictvím videoprocesoru, konektor musí být vodotěsný bez použití krytů
Optický systém
Zorné pole minimálně 160°
Směr pohledu přímý pohled
Hloubka pole minimálně 1,5 – 100 mm
elektronické nastavení zaostřovací vzdálenosti ve dvou módech: hloubka pole 1,5 – 5,5 mm a 3 – 100 mm
Zaváděcí tubus
Zevní průměr distálního konce maximálně 13,5 mm
Zevní průměr tubusu maximálně 13 mm
Pracovní délka minimálně 1680 mm
Pracovní kanál – vnitřní průměr minimálně 3,7 mm
Ohybová část – rozsah angulace:
Nahoru minimálně 180°
Dolů minimálně 180°
Doprava minimálně 160°
Doleva minimálně 160°
Přídavný oplachový kanál – požadován
Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL