Příloha č. 2 ZD – Technická specifikace

Dodávka operačních stolů a překladové transportní stěny pro pacienty KTN a.s.
1) OPERAČNÍ STOLY PRO ODDĚLENÍ COS – celkem 6 ks

OBECNÉ POŽADAVKY NA OPERAČNÍ STOLY:
Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti - systémové stoly:

· 2x operační systémový stůl chirurgický
· 2x operační systémový stůl ortopedický a traumatologický
· 1x operační systémový stůl gynekologický, 
· 1x mobilní operační stůl pro ORL operace a výkony v LA

· Každý systémový operační stůl je požadován v konfiguraci:  

· základna systému mobilní i s transportním vozíkem (základna musí umožnit přesun i bez transportéru, základna musí být sama transportní kdykoliv i během operačního výkonu nebo v případě poruchy transportéru nebo samotné základny) – celkem 5 ks 

· operační deska systému – celkem 8 ks

· transportér operační desky – celkem 8 ks

· univerzální systémový operační stůl pro všeobecnou operativu s variabilní konfigurací přídatných segmentů – snadná zaměnitelnost segmentů

· základnu, desku a celý systém je možné transportovat pomocí vozíku
· základna bez podvozku vyrobena z ocelové litiny nebo nerezové oceli
· délka podlahové základny max. 900 mm a šířka max. 450 mm

· podlahová základna operačního sloupu bude vybavena ochranou gumou na své spodní straně proti zanesení nečistot  - hodnotící parametr: 
a) ochranná guma, bude nabídnuta – 5 bodů,
b) ochranná guma, nebude nabídnuta – 0 bodů,
· záložní ovládání pro operační stůl umístěné pouze na boku základny (nikoli pod hlavovou nebo nožní částí)

· minimálně 8 segmentové operační desky (základní segment, spodní zádový díl, horní zádový díl, hlavový díl a 4 segmentová sekce pro dolní končetiny, roztažitelné do tvaru písmene „V“ i „U“) – celkem 8 ks
· napojování jednotlivých sekcí desky s jednoduchými západkami – bez nutnosti dotahování šrouby 

· RTG transparentní systémové desky operačních stolů vybavené bočními EURO lištami (nejsou RTG transparentní) po celé délce operační desky; šířka RTG prostupnosti co nejširší 
hodnotící parametr: 
a) širší prostupnost desky tj. 38  cm - 55 cm – 5 bodů, 
b) užší prostupnost desky tj. 0 cm - 37,9 cm – 0 bodů,

· plně elektromotoricky nastavitelný systém všech poloh operačního stolu, kromě polohování hlavového dílu

· kompletní modularita systémové operační desky, tj. k základním segmentům možnost připojit zádové, hlavové, nožní z obou stran

· akumulátory s vysokou kapacitou v základně systému minimálně na 5 dnů běžného provozu bez dobíjení (myšleno nových akumulátorů) 
· antikolizní systém – k vyloučení nežádoucích extrémních poloh při motorickém posunu 

· akustické upozornění personálu při dosažení mezních poloh

· operační desky s maximální šířkou 600 mm včetně EURO lišt 
· EURO lišty na základní desce připevněny bez zjevných šroubů (EURO lišty zcela hladké)

· minimální délka operační desky při plném sestavení segmentů 2 000 mm 

· nosnost operačního stolu min. 250 kg ve všech polohách i reverzní, staticky min. 380 kg  

· zabudovaný záložní ovladač v základně operačního stolu s bezpečnostním prvkem proti nechtěnému pohybu, přístupný i s nasunutým transportérem; ovladač pouze z boku základny, nikoli pod hlavovou nebo nožní částí. Automatické uzamknutí ovladače po cca 10 vteřinách nečinnosti.
· požadován dálkový bezdrátový ovladač pro systémové stoly – celkem 5 ks
· s pamětí nastavitelných pozic, a to min. 20 přednastavených pozic 

· musí taktéž umožňovat rychlé a automatické nastavení do základní „nulové“ pozice operační desky prostřednictvím jednoho tlačítka ovladače

· požadována možnost pozice „flex“ a „reflex“ operační desky prostřednictvím jednoho tlačítka ovladače
· součástí dodávky jeden dálkový ovladač a jedna dobíjecí jednotka ovladače 

· ukazatel stavu baterie

· funkce na dálkové ovládání: výškové polohování, Trendelenburg, antiTrendelenburg, laterální náklony, podélný posuv, polohování zádové sekce a podložek nohou synchronně i každá zvlášť

· transportéry na přesun operační desek – celkem 8 ks
· mobilita transportéru s deskou, s možností snadné změny směru pojezdu - podmínkou je pohyb a ovladatelnost transportéru s celým operačním stolem nebo operační deskou s pacientem jednou osobou

· nosnost transportéru min. 320 kg 

· transportér systému operačního stolu musí mít velká kolečka (min. 125 mm) pro snadný a dobře ovladatelný transport jednou osobou

· nastavitelná výška operační desky (bez polstru) v rozsahu min. 620 mm – 1 150 mm
· rozsah polohy Trendelenburg/antiTrendelenburg min. 45°/ 45° 

· boční náklon operační desky v rozsahu min. ±30°

· stůl musí umožňovat nastavení maximálního laterálního náklonu ± °, a zároveň Trendeleburg/antiTrendelenburg minimálně ± 30°, a to současně 
· pohyb zádového segmentu v rozsahu min. +90°/-50° 

· elektricky ovládaný sklon nožních segmentů volitelně společně i nezávisle v rozsahu min. 90°/-100° 

· polohovatelnost podložek nohou při použití segmentového nožního prvku – nezávisle i společně, roztažitelné, vyklánění do „U“ i „V“ tvaru 

· elektricky ovládaný podélný osový plně motorizovaný posuv operační desky min. 400 mm 

· polohovatelný hlavový segment v šíři operační desky v provedení s dvojím polohováním, mechanické polohování min. ± 45°

· požadovány standardní polstery:

· snímatelné polstery pro každý díl

· vyrobeno z paměťové pěny

· odolné všem běžně používaným dezinfekčním roztokům

· antidekubitní systém - snižující riziko proleženin

· výška polsteru min. 80 mm
· snadnost údržby a rezistence vůči všem běžným dezinfekčním a mycím prostředkům používaných ve zdravotnictví

KONKRÉTNÍ POŽADAVKY NA OPERAČNÍ STOLY V JEDNOTLIVÝCH SÁLECH:
COS ve 3. NP: 

SÁL č. 1 - ZELENÝ
· 1x základna systému mobilní 

· 2x operační deska systému

· 2x transportér operační desky (transportér desky s bočním nájezdem)
hodnotící parametr: 
- transportér s bočním nájezdem, bude nabídnut – 5 bodů,
- transportér bez bočního nájezdu, nebude nabídnut – 0 bodů,
· anesteziologická opěrka paže s kloubem a pákovým systémem pro snadnou manipulaci jednou rukou, délka min. 450 mm, s upínacím pásem – 2 ks 
· fixační pás na tělo pacienta, šířka min. 100 mm – 2 ks
· držák zápěstí k hraně operační desky – 2 ks
· rozšiřitelný, výškově i úhlově nastavitelný anesteziologický rám, tvar L, polohovatelný, s prodlužovacími tyčkami – 1 ks
· popruh pro zavěšení ruky na anesteziologický rám – 1 ks
· popruh na nohu vhodný pro dělenou nožní část – 2 ks 
· infuzní stojan se 4 háky – 1 ks
· čtvercová opěrka hlavy (a podložka ve tvaru misky) včetně držáku a adaptéru k operačnímu stolu – 1 ks
· posuvný válec na EURO lištu pro operace kolene, výškově i délkově stavitelný – 1 ks
· třídílný zádový díl pro operace ramene se dvěma odnímatelnými a sklopnými bočnicemi pro volný přístup k operovanému rameni, včetně držáku a helmy – 1 ks 
· vozík na třídílný zádový díl - 1 ks
· univerzální boční držák pro boční zarážky s polohováním do všech stran - 1 ks
· boční držák zarážky s trojkloubem – 4 ks
· zarážky s polstrem (podpora zad, podpora sterna, podpora sakra, opěra hrudníku) – 4 ks
· boční zarážka pro operace v laterální pozici s polstrem, možnost napolohování pacienta v břišní i zádové části zároveň – 1 ks
· loketní opěrka s trojkloubem – 1 ks
· nožní podpora - schaut s páskem na EURO lištu – 2 ks
· RTG transparentní stolek pro operace ruky na EURO lištu, min. 750 x 350 mm – 1 ks
· prodlužující karbonový díl k operačnímu stolu o délce min. 1200 mm, možnost umístění do nožní části, včetně karbonového posuvného dílu s krátkou EURO lištou na příslušenství – 1 ks 

· mobilní antistatický odkládací vozík na příslušenství s EURO lištami a košem na příslušenství po obou stranách, každý koš o rozměrech min. 285 x 600 x 130 mm - 1 ks
· veškeré příslušenství operačního stolu upínatelné na EURO lištu, musí být vždy dodáno včetně dostatečného počtu upínacích svorek

SÁL č. 2 - ORANŽOVÝ

· 1x základna systému mobilní 

· 2x operační deska systému

· 2x transportér operační desky (transportér desky s bočním nájezdem) 
hodnotící parametr: 
transportér s bočním nájezdem, bude nabídnut – 5 bodů,
transportér bez bočního nájezdu, nebude nabídnut – 0 bodů,
· anesteziologická opěrka paže s kloubem a pákovým systémem pro snadnou manipulaci jednou rukou, délka min. 450 mm, s upínacím pásem – 2 ks 
· fixační pás na tělo pacienta, šířka min. 100 mm – 2 ks
· držák zápěstí k hraně operační desky – 2 ks
· rozšiřitelný, výškově i úhlově nastavitelný anesteziologický rám, tvar L, polohovatelný, s prodlužovacími tyčkami – 1 ks
· flexibilní podpora pro anesteziologické hadice – 1 ks
· popruh pro zavěšení ruky na anesteziologický rám – 1 ks
· popruh na nohu vhodný pro dělenou nožní část – 2 ks 
· infuzní stojan se 4 háky – 1 ks
· ramenní zarážky - 1 pár 
· opěrka hlavy ve tvaru misky včetně držáku a adaptéru k operačnímu stolu – 1 ks
· podpěra obličeje ve tvaru podkovy – 1 ks
· posuvný válec na EURO lištu pro operace kolene, výškově i délkově stavitelný – 1 ks
· třídílný zádový díl pro operace ramene se dvěma odnímatelnými a sklopnými bočnicemi pro volný přístup k operovanému rameni, včetně držáku a helmy – 1 ks 
· opěrka paže pacienta pro operace v laterální pozici – 1 ks 
· univerzální boční držák pro boční zarážky s polohováním do všech stran - 1 ks
· boční držák zarážky s trojkloubem – 4 ks

· zarážky s polstrem - podpora zad, podpora sterna, podpora sakra, opěra hrudníku) – 4 ks
· boční zarážka pro operace v laterální pozici s polstrem, možnost napolohování pacienta v břišní i zádové části zároveň – 1 ks
· loketní opěrka s trojkloubem – 1 ks
· nožní podpora - schaut s páskem na EURO lištu – 2 ks
· kompletní extenze dolní končetiny - 1 sestava 
· 1 ks prodlužující pánevní díl

· 2 ks podpora nohou s polstrem, výška polsteru min. 60 mm

· 2 ks trakční tyč pro možnost operovat pravou i levou nohu

· 1 ks napínací mechanismus s mikropolohováním

· 1 ks mezinožní válec

· 1 ks trakční bota, vel. min. 41 - 45 

· držák nohy, kolene k extenzi pro operace tibie a pro hřebování – 1 ks
· 3D držák, multikloubové zařízení pro artroskopii ramene – 1 ks
· trakční zařízení pro artroskopii ramene v laterální poloze – 1 ks
· vozík na celou extenzi s košem – 1 ks 
· vozík na třídílný zádový díl - 1 ks
· RTG transparentní stolek pro operace ruky na EURO lištu, min. 750 x 350 mm – 1 ks
· prodlužující karbonový díl k operačnímu stolu o délce min. 1200 mm, možnost umístění do nožní části, včetně karbonového posuvného dílu s krátkou EURO lištou na příslušenství – 1 ks

· mobilní antistatický odkládací vozík na příslušenství s EURO lištami a košem na příslušenství po obou stranách, každý koš o rozměrech min. 285 x 600 x 130 mm

· veškeré příslušenství operačního stolu upínatelné na EURO lištu, musí být vždy dodáno včetně dostatečného počtu upínacích svorek
SÁL č. 3 - MODRÝ

· 1x základna systému mobilní 

· 1x operační deska systému

· 1x transportér operační desky (transportér desky s bočním nájezdem) 
hodnotící parametr: 
transportér s bočním nájezdem, bude nabídnut – 5 bodů, 
transportér bez bočního nájezdu, nebude nabídnut – 0 bodů,
· anesteziologická opěrka paže s kloubem a pákovým systémem pro snadnou manipulaci jednou rukou, délka min. 450 mm, s upínacím pásem – 2 ks 
· fixační pás na tělo pacienta, šířka min. 100 mm – 2 ks
· držák zápěstí k hraně operační desky – 2 ks 
· rozšiřitelný, výškově i úhlově nastavitelný anesteziologický rám, tvar L, polohovatelný, s prodlužovacími tyčkami – 1 ks 
· flexibilní podpora pro anesteziologické hadice – 1 ks
· popruh pro zavěšení ruky na anesteziologický rám – 1 ks
· popruh na nohu vhodný pro dělenou nožní část – 2 ks 
· ramenní zarážky – 1 pár
· infuzní stojan se 4 háky – 1 ks
· nožní zarážky pro pozici vysoký antiTrendelenburg – 1 pár
· opěrka hlavy ve tvaru misky včetně držáku a adaptéru k operačnímu stolu – 1 ks
· podpěra obličeje ve tvaru podkovy – 1 ks 
· univerzální boční držák pro boční zarážky s polohováním do všech stran – 1 ks
· nožní podpora - schaut s páskem na EURO lištu – 2 ks
· boční držák zarážky s trojkloubem – 4 ks
· zarážky s polstrem (podpora zad, podpora sterna, podpora sakra, opěra hrudníku) – 4 ks
· chránič paže pacienta na operační desce, délka min. 400 mm, výška min. 120 mm – 1 ks
· americké boty (schauty) včetně svorek na EURO lištu pro pacienty o váze min. 227 kg - 1 pár 
· loketní opěrka s trojkloubem - 1 ks
· boční zarážka pro operace v laterální pozici s polstrem, možnost napolohování pacienta v břišní i zádové části – 1 ks
· mobilní antistatický odkládací vozík na příslušenství s EURO lištami a košem na příslušenství po obou stranách, každý koš o rozměrech min. 285 x 600 x 130 mm ANO
· veškeré příslušenství operačního stolu upínatelné na EURO lištu, musí být vždy dodáno včetně dostatečného počtu upínacích svorek
COS v 1. NP:
SÁL č. 4 - BÍLÝ

· 1x základna systému mobilní 

· 1x operační deska systému

· 1x transportér operační desky 

· anesteziologická opěrka paže s kloubem a pákovým systémem pro snadnou manipulaci jednou rukou, délka min. 450 mm, s upínacím pásem – 2 ks
· fixační pás na tělo pacienta, šířka min. 100 mm – 1 ks 

· držák zápěstí k hraně operační desky – 1 ks
· rozšiřitelný, výškově i úhlově nastavitelný anesteziologický rám, tvar L, polohovatelný, s prodlužovacími tyčkami – 1 ks 
· flexibilní podpora pro anesteziologické hadice – 1 ks
· popruh pro zavěšení ruky na anesteziologický rám – 1 ks
· popruh na nohu vhodný pro dělenou nožní část – 1 ks
· infuzní stojan se 4 háky – 1 ks
· ramenní zarážky – 1 pár
· nožní zarážky pro pozici vysoký antiTrendelenburg – 1 pár
· opěrka hlavy ve tvaru misky včetně držáku a adaptéru k operačnímu stolu – 1 ks
· podpěra obličeje ve tvaru podkovy – 1 ks
· univerzální boční držák pro boční zarážky s polohováním do všech stran – 1 ks 

· boční držák zarážky s trojkloubem – 4 ks
· zarážky s polstrem (podpora zad, podpora sterna, podpora sakra, opěra hrudníku) – 4 ks
· loketní opěrka s trojkloubem - 1 ks
· boční zarážka pro operace v laterální pozici s polstrem, možnost napolohování pacienta v břišní i zádové části – 1 ks
· nožní podpora - schaut s páskem na EURO lištu – 2 ks
· RTG transparentní stolek pro operace ruky na EURO lištu, min. rozměr 750 x 350 mm – 1 ks
· třídílný zádový díl pro operace ramene se dvěma odnímatelnými sklopnými bočnicemi pro volný přístup k operovanému rameni, včetně držáku a helmy – 1 ks
· vozík na třídílný zádový díl

· prodlužující karbonový díl k operačnímu stolu o délce min. 1200 mm, možnost umístění do nožní části vč. karbonového posuvného dílu s krátkou EURO lištou na příslušenství – 1 ks
· mobilní antistatický odkládací vozík na veškeré příslušenství s EURO lištami a košem na příslušenství po obou stranách, každý koš o rozměrech min. 285 x 600 x 130 mm – 1 ks
· veškeré příslušenství operačního stolu upínatelné na EURO lištu, musí být vždy dodáno včetně dostatečného počtu upínacích svorek
SÁL č. 5 -  ŽLUTÝ
· mobilní operační stůl se základnou z nerezové oceli a elektromotorickým pohonem 
· deska stolu min. 5 segmentová, dvojdílná nožní část, veškeré polohování elektricky kromě hlavové části, možnost záměny hlavové části do nožní a obráceně 

· stabilní základna pomocí výsuvných válců se čtyřmi kolečky o průměru min. 125 mm 

· možnost pohybu základny stolu (údržba místnosti apod.) pomocí 4 koleček o min. průměru 125 mm
· všechny části stolu kompatibilní se systémovými stoly

· veškeré polohování pomocí dálkového bezdrátového ovladače elektricky kromě hlavové části

· šířka stolu: min. 600 mm včetně EURO lišt 

· funkce na ovladači ovládání výšky stolu, longitudinální (horizontální) posun, boční (laterální) náklon, Trendelenburg a antiTrendelenburg
· odnímatelné matrace, antistatické, vodotěsné a omyvatelné, výška min. 80 mm

· segmenty operačního stolu vybaveny postranními lištami na obou stranách stolu z nerezové oceli k uchycení příslušenství operačního stolu; postranní lišty bez šroubů
· nosnost operačního stolu v centrální poloze min. 400 kg
· nosnost operačního stolu ve všech polohách: min. 250 kg

· horizontální podélný posuv operační desky, nastavitelný elektromechanicky pomocí dálkového ovládání min. 375 mm 

· nastavitelná výška operační desky bez polstru: v rozsahu min. 600 mm – 1 100 mm 
· nastavení zádového dílu: v rozsahu min. -90°/+90° 

· boční náklon min. +/- 25° 

· Trendelenburg/antiTrendelenburg v rozsahu min. +/- 30° 

· nastavení hlavové opěrky v rozsahu min. -45°/+45° 

· sklon nožních desek v rozsahu min. +90°/-105° 
· roztažení nožních desek 180°
· integrovaná baterie s nabíječkou (zajištění nepřetržitého provozu) na 5 dní provozu
· Příslušenství pro mobilní operační stůl na zákrokový sálek:
· anesteziologická opěrka paže s kloubem a pákovým systémem pro snadnou manipulaci jednou rukou, délka min. 450 mm, s upínacím pásem – 1 ks 
· fixační pás na tělo pacienta, šířka min. 100 mm – 1 ks
· držák zápěstí k hraně operační desky – 1 ks 
· rozšiřitelný, výškově i úhlově nastavitelný anesteziologický rám, tvar L, polohovatelný, s prodlužovacími tyčkami – 1 ks 
· čtvercová opěrka hlavy (tvar miska) včetně držáku a adaptéru k operačnímu stolu – 1 ks
· boční držák zarážky s trojkloubem – 4 ks
· zarážky s polstrem (podpora zad, podpora sterna, podpora sakra, opěra hrudníku) – 4 ks
Sál č. 6 - ŠEDÝ 
· 1x základna systému mobilní 

· 2x operační deska systému

· 2x transportér operační desky (transportér desky s bočním nájezdem) 
hodnotící parametr:
transportér s bočním nájezdem, bude nabídnut – 5 bodů,
transportér bez bočního nájezdu, nebude nabídnut – 0 bodů,
· anesteziologická opěrka paže s kloubem a pákovým systémem pro snadnou manipulaci jednou rukou, délka min. 450 mm, s upínacím pásem – 2 ks
· fixační pás na tělo pacienta, šířka min. 100 mm – 1 ks 

· držák zápěstí k hraně operační desky – 1 ks
· rozšiřitelný, výškově i úhlově nastavitelný anesteziologický rám, tvar L, polohovatelný, s prodlužovacími tyčkami – 1 ks 
· flexibilní podpora pro anesteziologické hadice – 1 ks
· popruh pro zavěšení ruky na anesteziologický rám – 1 ks
· popruh na nohu vhodný pro dělenou nožní část – 1 ks
· infuzní stojan se 4 háky – 1 ks
· ramenní zarážky – 1 pár
· nožní zarážky pro pozici vysoký antiTrendelenburg – 1 pár
· opěrka hlavy ve tvaru misky včetně držáku a adaptéru k operačnímu stolu – 1 ks
· podpěra obličeje ve tvaru podkovy – 1 ks
· posuvný válec na EURO lištu pro operace kolene, výškově i délkově stavitelný – 1 ks
· podpěra kluzného válce pro kolenní protézu – 1 ks
· univerzální boční držák pro boční zarážky s polohováním do všech stran – 1 ks 
· boční držák zarážky s trojkloubem – 4 ks
· zarážky s polstrem (podpora zad, podpora sterna, podpora sakra, opěra hrudníku) – 4 ks
· opěrka paže pacienta pro operace v laterální pozici – 1 ks 
· loketní opěrka s trojkloubem – 1 ks
· boční zarážka pro operace v laterální pozici s polstrem, možnost napolohování pacienta v břišní i zádové části zároveň – 1 ks
· nožní podpora - schaut s páskem na EURO lištu – 2 ks
· americké boty (schauty) na EURO lištu pro pacienty o váze min. 227 kg – 1 pár
· RTG transparentní stolek pro operace ruky na EURO lištu, min. rozměr 750 x 350 mm – 1 ks
· mobilní antistatický odkládací vozík na veškeré příslušenství s EURO lištami a košem na příslušenství po obou stranách, každý koš o rozměrech min. 285 x 600 x 130 mm – 1 ks
· chránič paže pacienta na operační desce, délka min. 400 mm, výška min. 130 mm – 1 ks
· veškeré příslušenství operačního stolu upínatelné na EURO lištu, musí být vždy dodáno včetně dostatečného počtu upínacích svorek
2) PŘEKLADOVÁ, VYHŘÍVANÁ TRANSPORTNÍ STĚNA PRO PACIENTY, UZAVÍRATELNÁ S OKNEM
· základna s oknem pevně spojená s podlahou nesoucí pohyblivou – plovoucí – překládací desku  
· zařízení umožní bezpečné naložení pacienta z lůžka na překládací desku, přesun a uložení na operační stůl nebo z operačního stolu na lůžko bez nutnosti zvedání personálem
· zařízení vybaveno optoelektronickými snímači polohy pacienta, které fungují jako „závora“ – po přesunu pacienta z jedné strany překladové stěny na druhou se pás automaticky zastaví, obsluha na druhé straně přesunu pacienta pomocí dálkového ovladače na lůžko nebo operační desku – nemůže tak dojít k pádu pacienta  
· antikolizní čidla překladové stěny komunikují s transportními vozíky operačních desek systémových stolů
· nouzové, bezpečnostní tlačítko na obou stranách přechodové stěny
· ruční nouzový pohyb - v případě výpadku elektrického napájení nebo poruchy motoru je umožněn manuální pohyb transportního pásu překladového zařízení
· možnost otevírání a zavírání přechodového okna
· antikolizní systém zavíracího okna
· ovládací displej na sloupu stěny
· 2 (bezdrátové) ovladače k překladové stěně na pravé vnitřní straně z pohledu operačních sálů
· maximální hmotnost celého zařízení: 750 kg
· maximální hmotnost pacienta: 225 kg
· délka zařízení – min. 2 300 mm, délka pásu – vnitřní rozměr – min. 1 850 mm, šířka pásu – min. 1 160 mm 
· vyhřívaný transportní povrch: 34°C - 36°C  
· elektricky nastavitelná výška transportního pásu (se senzory pro vozík): 590 – 1 090 mm 
· celkový příčný pojezd desky min. 600 mm
· překládací deska s nekonečným pásem 
· pás pro přesun pacienta z nealergizujícího materiálu, odolného mycím a dezinfekčním prostředkům
· zařízení vybaveno režimem „čištění“ – automatický pomalý posun pásu pro ruční omytí, osušení a dezinfekci

· možnost nastavení rychlosti a délky cyklu čištění
· antikolizní systém v případě jakékoliv nesrovnalosti, který vede k automatickému zastavení procesu
· kryt zařízení z nerezové oceli, spoje těsné proti zatečení, odolnost proti kapalinám IPX4
· napájení 230 VAC/50Hz/příkon 2000VA
· překládací zařízení je zdravotnický prostředek
· maximální počet přeložených pacientů – 40 / den

Součástí dodávky a plnění smlouvy bude:
· Doprava a dodání zboží včetně příslušenství ve stanovené lhůtě

· Vykládka v místě určeném zadavatelem

· Provedení kompletní odborné instalace, montáže a zprovoznění zboží
· Likvidace případného vzniklého odpadu.

· Dodání návodu k obsluze, technických listů a prohlášení o shodě – vše v českém jazyce.

· Dodání dokladu výrobce o použitelnosti operačních stolů a překladové stěny alespoň po dobu 10 let.

· Doba dostupnosti náhradních dílů a technické podpory po skončení záruční doby – min. 8 let.
· Zaškolení personálu zadavatele k používání a údržbě.

· Poskytnutí záruky za jakost.

· Bezplatné provádění BTK po celou záruční dobu v intervalech určených právními předpisy a výrobcem operačních stolů a překladové stěny.

· Garance provádění PBTK a dalších opakovaných servisních činností v rámci pozáručního servisu po dobu 60 měsíců po skončení záruční doby.
Zadavatel si vyhrazuje právo na demontáž a odvoz současných operačních stolů a překladové desky vybraným dodavatelem. Bude řešeno až při dodávce nových operačních stolů a nové překladové stěny.
12

