Příloha č. 2 - Technické specifikace

„Skiagrafické zařízení pro Stodskou nemocnici, a.s.“

Účel a popis

Vybavení skiagrafickou RTG technikou pro nemocnici se 185 lůžky, s obory chirurgie, interna, gynekologie a pediatrie a s ambulantními ordinacemi pro stejné obory a navíc pro obory se specializací kardiologie, diabetologie, ortopedie, ORL, neurologie, fyzioterapie, kožní, psychiatrie.

Jedná se o dva komponenty:

- Stacionární digitální (DR) zařízení pro snímkování ležících nebo stojících pacientů, s jednou rentgenkou na pojízdném stropním závěsu, se dvěma plochými detektory – ve vyšetřovacím stolu a ve vertigrafu, s ovládací konzolí umožňující náhled.

- Mobilní snímkovací přístroj pro snímkování pacientů na lůžku. Provoz má být bezfilmový, přístroj bude snímkovat na kazety s paměťovou folií (CR systém).

Technické specifikace

Všechny kvantitativně stanovené parametry jsou informativní, odchylky 10 % ve smyslu horší hodnoty parametru nebudou důvodem k vyloučení nabídky.

Technické parametry, které jsou v níže uvedených tabulkách označeny jako absolutní (tedy nepodkročitelné) budou akceptovány s výše zmíněnou tolerancí 10 % (horší hodnota parametru). V případě nabídky, kde bude překročena hodnota tolerance o více jak 10% (horší hodnota parametru) bude taková nabídka vyřazena pro nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách. V případě nabídky, kde bude nabídnut technický parametr, který bude překračovat hodnotu tolerance o více jak 10% (lepší hodnota parametru) bude taková nabídka akceptována.

Požadavky označené jako hodnocené budou vždy předmětem bodového hodnocení (lepší parametry zvýší hodnocení). Použití některých specifických názvů v tabulkách má ilustrovat možné principy řešení.

Skiagrafický přístroj stacionární

Numerické parametry jsou uvedeny zvýrazněným textem.

Detekční systém:

| Technické parametry: | Požadavek |
| --- | --- |
| Společné požadavky na oba detektory: |  |
| Rozměry obou detektorů minimálně 30 x 40 cm, (platí pro každý detektor samostatně); | absolutní |
| Matrice detektoru minimálně 2000 x 2000 pixelů; | hodnocené |
| Rozměr pixelu maximálně 200 µm; | hodnocené |
| Účinnost (DQE – Digital Quantum Efficiency) hodnota pro 0 lp/mm při RQA5 minimální hodnota 60%; | absolutní |

Vyšetřovací stůl s 1. detektorem

| Technické parametry: | Požadavek |
| --- | --- |
| Plovoucí deska, motoricky ovládaná, nejnižší pozice maximálně 55 cm od podlahy; | absolutní |
| Výškové nastavení plovoucí desky v rozsahu minimálně 25 cm; | hodnocené |
| Nosnost stolu minimálně 210 kg; | hodnocené |
| Rozměry stolu minimálně 75 x 220 cm | absolutní |
| Detektor ve stole musí umožňovat pokrytí pacienta v podélné ose minimálně 120 cm; | absolutní |
| Detektor ve stole musí umožňovat pokrytí pacienta v příčné ose minimálně 50 cm; | hodnocené |
| Nožní ovládání motorické elevace a aretace; | absolutní |
| Detektor ve vyšetřovacím stolu musí být vyjímatelný na lůžko; | absolutní |
| Detektor musí umožňovat bezdrátový provoz; | absolutní |
| Dobíjení detektoru musí probíhat automaticky během jeho umístění v kazetovém slotu ve stole (není přípustné technické řešení s externím dobíjením baterií); | absolutní |

Vertigraf s 2. detektorem

| Technické parametry: | Požadavek |
| --- | --- |
| Motorizované i manuální výškové nastavení detektoru, rozsah minimálně 120 cm; | absolutní |
| Možnost sklopení detektoru do vodorovné polohy; | absolutní |
| Možnost provádění snímků dlouhých kostí a páteře pomocí automatického krokového posunu rentgenky a detektoru, spojení výsledných obrazů (pasting). Tento požadavek se vztahuje také k bodu 2.1.6 Akvizice a zpracování obrazu; | absolutní |

Stropní závěs rentgenkou a kolimátorem

| Technické parametry: | Požadavek |
| --- | --- |
| Stropní výškově stavitelný teleskopický závěs rentgenky s pojezdem v podélném směru minimálně 300 cm, v příčném směru minimálně 190 cm, motorický; | absolutní |
| Automatické sledování pozice rentgenky a detektoru (tracking); | absolutní |
| Rentgenka s rotační anodou, se dvěma ohnisky (cca 0,6 mm při výkonu minimálně 30 kW – 1,2 mm při výkonu minimálně 80 kW), tepelná kapacita rentgenky musí umožňovat běžný provoz bez chladících přestávek (tepelná kapacita anody minimálně 300 000 heat unit (HU), celková tepelná kapacita cca 1,5 MHU); | absolutní |
| Obdélníková clona s automatickou kolimací; | absolutní |
| Světelné vymezení snímkovaného pole; | absolutní |
| Přídavná filtrace s volitelným nastavením filtrů; | absolutní |

Vysokofrekvenční multipulsní generátor s ovladačem a expoziční automatikou

| Technické parametry: | Požadavek |
| --- | --- |
| Výkon minimálně 80 kW, anodové napětí 40 – 150 kV, dosažitelný expoziční čas v min. rozsahu od 4 msec. do 2 sec., nastavitelný proud v rozsahu cca 15 mA až cca 800 mA; | absolutní |
| Nastavení expozičních parametrů manuální i pomocí anatomických programů, minimálně 50 programů; | absolutní |
| Expoziční automatika využívající minimálně 3 měřící ionizační komůrky; | hodnocené |
| Indikace dávky – DAP metr; | absolutní |

Akvizice a zpracování obrazů

| Technické parametry: | Požadavek |
| --- | --- |
| Akvizice, zpracování a archivace obrazů v matrici minimálně 2000 x 2000 pixelů; | absolutní |
| Dynamický rozsah obrazové akvizice (bitová hloubka) minimálně 12 bit/pixel | hodnocené |
| Možnost okamžitého náhledu provedeného snímku – monitor minimálně 18“; | absolutní |
| Krátkodobá záznamová kapacita minimálně 3000 snímků; | absolutní |
| Možnost záznamu snímků na CD/DVD nosiče a export do systému PACS; | absolutní |
| Možnost provádění snímků dlouhých kostí a páteře pomocí automatického krokového posunu rentgenky a detektoru, spojení výsledných obrazů (pasting). Tento požadavek se vztahuje také k bodu 2.1.3 Vertigraf s 2. detektorem; | absolutní |
| Ovládací software s podporou DICOM 3.0 rozhraní – Export/Storage, Print, Modality worklist, MPPS; | absolutní |
| Musí umožňovat přejímání a komunikace s NIS/RIS – worklist a tato funkce musí být nakonfigurována a zprovozněna; | absolutní |
| Software stanice musí zobrazovat automatickou kontrolu správné expozice – DEI; | absolutní |

Příslušenství

| Technické parametry: | Požadavek |
| --- | --- |
| Interkom mezi vyšetřovnou a ovladovnou; | absolutní |
| Zařízení pro měření a dokumentaci dávky záření, odpovídající současným předpisům; | absolutní |

Požadavky na komunikaci a archivaci obrazových dat (PACS systém)

Dodávka PACS systému bude řešena samostatnou veřejnou zakázkou.

| Technické parametry: | Požadavek |
| --- | --- |
| Komunikace se systémy PACS/NIS Fons Akord: DICOM Export/Storage, Print, Modality Worklist, MPPS; | absolutní |

Skiagrafický přístroj mobilní

| Technické parametry: | Požadavek |
| --- | --- |
| Analogový přístroj pro snímkování na CR kazety; | absolutní |
| Velikost CR kazet: formát 35 mm x 35 mm, 34 mm x 30 mm; | absolutní |
| Výkon generátoru minimálně 15 kW; | absolutní |
| Napájení z elektrické sítě, ze standardní zásuvky s jištěním 16 A; | absolutní |
| Zařízení pro měření a dokumentaci dávky záření, odpovídající současným předpisům; | absolutní |
| Hmotnost přístroje v kg; | hodnocené |
| Lampa se 2 ohnisky (rozměr malého ohniska maximálně 0,8 mm, rozměr velkého ohniska minimálně 1,2 mm); | absolutní |
| Minimální expoziční čas 1 ms; | absolutní |

Poznámka: Reader (čtečka) pro CR kazety a dodávka CR kazet bude řešena samostatně a není součástí této zakázky.

Další volitelné vybavení

Další volitelné vybavení není povinné. Uchazeč uvede cenu mimo nabídkovou cenu a to pouze pro informaci zadavatele. Tato položka není součástí hodnocení veřejné zakázky, Cena za dovybavení:

- Vyrovnání kontrastu a viditelnosti oblastí obrazu s vysokým a nízkým průnikem záření bez snížení kontrastu ostatních oblastí zájmu (Tissue Equalization).

- Dvojitá expozice tvrdého a měkkého snímku s následným softwarovým oddělením snímků měkkých tkání a kostní struktury (Dual Energy Subtraction).