Příloha č. 1 Technická specifikace

Požadované technické parametry pro 4 lůžkové monitory pro ARO :

·	modulární monitor s barevnou LCD obrazovkou min. 15“ s dotykovým ovládáním

·	zobrazení minimálně 6 křivek pro libovolně zvolené parametry a numerické údaje

·	automatická optimalizace zobrazení (počet křivek a numerických polí) v závislosti na měřených parametrech, zobrazení 12 kanálového EKG

·	monitor pro všechny věkové kategorie (novorozenec až dospělý) s možností výběru

·	snadné ovládání v českém jazyce

·	bezdrátový dálkový ovladač

·	box na moduly pro min. 5 modulů

·	tabulkové a grafické trendy s minimálně 24 hodinami záznamu

·	hemodynamické kalkulace

·	komplexní analýza arytmií – multisvodová min. ze 2 svodů včetně vyhodnocení AFib

·	analýza ST úseku na všech monitorovaných svodech s grafickým výstupem umožňujícím rychle detekovat a lokalizovat změny ST úseku v čase (ST mapy, trend),

·	monitorování QT/QTc úseku v reálném čase včetně nastavení alarmů,

·	alarmy – minimálně 3 typy se vzájemným audiovizuálním odlišením

·	základní víceparametrový modul (EKG, Resp., SpO2, NIBP, IBP a Teplota) s displejem, ovládáním a provozem na akumulátor (min. 3 hodiny) umožňující kontinuální monitoraci pacienta při transportu bez přepojování kabelů a čidel, nulování invazivních tlaků, nastavování alarmů s uchováním trendů monitorovaných parametrů min. 8 hodin,

·	přenos dat a nastavení mezi monitory pomocí modulu (transport/překlad)

·	přenos dat na centrální monitor – připojení ke stávajícímu centrálnímu monitoru

·	komunikace mezi monitory – přístup z jednoho lůžkového monitoru na druhý pro sledování křivek, numerických hodnot a alarmů, automatické zobrazení alarmových stavů,

·	upevňovací mechanismus monitoru na polici s funkcí snadného uvolnění

·	integrované napájení v monitoru

·	výstup EKG pro synchronizaci defibrilátoru

·	video výstup pro připojení přehledového displeje

·	možnost měření: 4x IBP, CO2 (mainstream / sidestream / microstream), kontinuální srdeční výdej metodou PiCCO, srdeční výdej C.O. (Swan-Ganz); ScvO2/SvO2 kompatibilní s optickými katetry Edwards a Pulsion; EEG, BIS, spirometrie.

·	měřené parametry / moduly na všech monitorech:

o	EKG snímané z 3 / 5 svodů a odvozeného 12 kanálového EKG z max. 6 svodů

o	Respirace impedanční metodou

o	NIBP s režimy manuálního a automatického měření, včetně měření pulzu

o	Teplota (rektální / jícnová a povrchová)

o	SpO2 včetně měření pulzu a hodnoty perfuze

o	3x IBP

o	CO2 mainstream včetně čidla a dvou znovupoužitelných adapterů do okruhu

·	další parametry / moduly použitelné u všech monitorů:

o	1x kontinuální měření srdečního výdeje metodou PiCCO integrovaným modulem

o	1x modul EEG

Požadujeme celkem 4 ks monitorů (vč. modulů) vzájemně kompatibilních se stávajícím vybavením oddělení, připojitelných na stávající centrální monitor a dále vybavení všech modulů potřebným znovupoužitelným příslušenstvím (kabely, čidla).