Příloha č. 6 Výzvy

| TABULKA TECHNICKÉ SPECIFIKACE |  |  |
| --- | --- | --- |
| předmět nabídky | Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky |  |
| název veřejné zakázky | „Operační stoly pro stodskou nemocnici, a.s.“ |  |
| Veřejná ZAKÁZKA ZADÁVANÁ mimo působnost ZÁKONA Č. 137/2006 sB., o VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, v souladu se Směrnicí Rady Plzeňského kraje č. 1/2014, o zadávání veřejných zakázek |  |  |
| základní identifikační údaje |  |  |
| zadavatel: |  |  |
| název |  | Stodská nemocnice, a.s. |
| sídlo |  | Hradecká 600, 333 01 Stod |
| zastoupený |  | MUDr. Alan Sutnar, Ph.D., ředitel |
| ičO/DIČ |  | 263 61 086/ CZ26361086 |

Nabídka uchazeče musí odpovídat požadované Technické specifikaci, která je uvedena níže a je považována jako minimální. Detailní kontrola a prověření, zda nabídka odpovídá zadávacím podmínkám, zkontroluje Zadavatel nejprve u nabídky s nejnižší nabídkovou cenou předmětu veřejné zakázky.

Zadavatel požaduje, aby uchazeč, předkládající nabídku na výše uvedenou veřejnou zakázku, uvedl značku, název, příp. konkrétní typ (rozlišení) nabízeného předmětu plnění veřejné zakázky. Dále uchazeč vyplní vše, kde je uvedeno vyplní uchazeč. V tabulce: ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE OPERAČNÍHO STOLU A POŽADOVANÁ VÝBAVA dále vyplní hodnotu jím (uchazečem) nabízenou tj. ANO = splňuje požadavek, NE = nesplňuje požadavek. Uchazeč může dále nabídnout výhodnější podmínky, než jsou v této tabulce uvedené, Zadavatel však trvá na této minimální konfiguraci a nebude to tak mít vliv na hodnocení nabídek ve výběrovém řízení. V případě, že uchazeč bude nabízet výhodnější podmínky, je třeba je uvést k příslušnému řádku, kterého se nabízená hodnota týká.

KRITÉRIA OPERAČNÍHO STOLU

- 3 ks operačních stolů na chirurgické sály pro Stodskou nemocnici a.s. Uchazeč (dodavatel) provede transport operačních stolů na místo plnění veřejné zakázky. Součástí dodání 3 ks operačních stolů je i provedení jejich instalace v místě plnění a předvedení funkční zkoušky za přítomnosti zástupce/zaměstnance Zadavatele a provedení instruktáže (zaškolení) obsluhy dle ust. § 22 zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů.

- Medicínský účel – použití na operačních sálech při chirurgických operacích.

- Zadavatel požaduje operační stůl nový, nikoliv demo, repasovaný, nebo jakkoli již dřív použitý.

- Přístroj musí splňovat veškeré technické požadavky stanovené pro jeho uvedení na trh a do provozu dle právních předpisů, zejména zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a nařízení vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, ve znění pozdějších předpisů

| OPERAČNÍ SÁLY - ORTOPEDICKÉ ODDĚLENÍ: ELEKTRICKO-HYDRAULICKÝ MOBILNÍ OPERAČNÍ STŮL 1X Elektricko-hydraulický mobilní operační stůl pro ortopedicko-traumatologickou operativu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název (značka) nabízeného operačního stolu | vyplní uchazeč |  |  |
| Typ nabízeného operačního stolu | vyplní uchazeč |  |  |
| ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE OPERAČNÍHO STOLU A POŽADOVANÁ VÝBAVA | HODNOTA POŽADOVANÁ ZADAVATELEM | HODNOTA NABÍZENÁ UCHAZEČEM, ANO x NE | HODNOTA NABÍZENÁ UCHAZEČEM V PŘÍPADĚ VÝHODNĚJŠÍ PODMÍNEK NEŽ JSOU POŽADOVÁNY V ZÁKLADNÍ MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACI |
| Mobilní elektro-hydraulický operační stůl s centrální brzdou a možností aretace směrového kolečka | ANO | vyplní uchazeč |  |
| Minimálně 8-mi segmentová operační deska, RTG transparentní | ANO | vyplní uchazeč |  |
| Dělená nožní část, možnost samostatného anebo souběžného nastavení nožních částí |  | vyplní uchazeč |  |
| Zádová část pro artroskopie ramene, „plážové lehátko - Beach Chair“ | ANO | vyplní uchazeč |  |
| Hlavová část pro artroskopie ramene, typ helma | ANO | vyplní uchazeč |  |
| Délka | min. 2100 mm | vyplní uchazeč |  |
| Šířka (bez/s lištami na příslušenství) | max. 540/594 mm | vyplní uchazeč |  |
| Nastavitelná výška v rozmezí | min. 650 – 1110 mm | vyplní uchazeč |  |
| Naprogramované min. čtyři základní polohy, možnost uložení min. dvou vlastních poloh operační desky | ANO | vyplní uchazeč |  |
| Možnost ovládání stolu panelem na noze stolu a ručním kabelovým ovladačem, IR bezdrátovým multifunkčním ovladačem s LCD displayem a LED diagnostickou signalizací a také vícepolohovým multifunkčním nožním ovladačem | ANO | vyplní uchazeč |  |
| Boční náklon | min. + / - 25° | vyplní uchazeč |  |
| Trendelenburg a reverzní Trendelenburg | min. + / - 35° | vyplní uchazeč |  |
| Zádový segment | min. - 45°/ + 80° | vyplní uchazeč |  |
| Nožní segment | min. - 105° / + 70° | vyplní uchazeč |  |
| Hlavový segment | min. -45° / + 45° | vyplní uchazeč |  |
| Flexe stolu | min. 225° | vyplní uchazeč |  |
| Reflex | min. 100° | vyplní uchazeč |  |
| Podélný (longitudinální) posun pracovní desky | min. 410mm | vyplní uchazeč |  |
| Kompletní polohování stolu pomocí ručního ovladače, hlavová část nastavitelná ručně s podporou pneumatických pružin | ANO | vyplní uchazeč |  |
| Mobilní podvozková základna s krytím z nerezové zdravotnické oceli | ANO | vyplní uchazeč |  |
| Váha stolu | max. 325 kg | vyplní uchazeč |  |
| Maximální zdvihová kapacita | min. 490 kg | vyplní uchazeč |  |
| Nosnost | min. 275 kg | vyplní uchazeč |  |
| Světlost nad podlahou | min. 25 mm | vyplní uchazeč |  |
| Kapacita baterie umožňující min. týdenní operační provoz | ANO | vyplní uchazeč |  |
| Možný provoz také na přímé napojení do síťového zdroje (230V, 50Hz) | ANO | vyplní uchazeč |  |
| V pracovní poloze stůl dostatečně stabilní, nejlépe stojící na pevných výsuvných aretovatelných nohách | ANO | vyplní uchazeč |  |
| Modulární systém s jednoduchou manipulací segmentů | ANO | vyplní uchazeč |  |
| Boční lišty na příslušenství z nerezové zdravotnické oceli | ANO | vyplní uchazeč |  |
| Bezešvá VEF matrace s výškou | max. 80 mm | vyplní uchazeč |  |
| PŘÍSLUŠENSTVÍ - 1x |  |  |  |
| Podpůrný pár pro pozici Beach Chair | ANO | vyplní uchazeč |  |
| Fixační pás kolem těla | ANO | vyplní uchazeč |  |
| Boční podpora, horizontálně a vertikálně nastavitelná | ANO | vyplní uchazeč |  |
| Anesteziologický rám - rigidní | ANO | vyplní uchazeč |  |
| Upínací svorka anesteziologického rámu: 2 ks. Radiální upínací svorka, univerzální | ANO | vyplní uchazeč |  |
| Gelová podložka hlavy | ANO | vyplní uchazeč |  |
| Boční opora ruky – výškově a horizontálně nastavitelná | ANO | vyplní uchazeč |  |
| Podpora ruky s radiální upínací svorkou, nastavitelnou výškou pomocí plynové pružiny, laterálně a výškově stavitelná pomocí kloubu, fixační příslušenství, popruh | ANO | vyplní uchazeč |  |
| Ramenní podpora, pár | ANO | vyplní uchazeč |  |
| Podpora nohou s řemínky, typ: Goepel, pár | ANO | vyplní uchazeč |  |
| Artroskopický držák kolene | ANO | vyplní uchazeč |  |
| 90° podpora kolene | ANO | vyplní uchazeč |  |
| Radiální upínací svorka pro EUR-, US- a UK-lištu | ANO | vyplní uchazeč |  |
| Třmenová svorka s rotací, pro fixaci Kirschnerova drátu | ANO | vyplní uchazeč |  |
| Ortopedická extenze, obsahuje (základní verze): |  |  |  |
| - adaptér k operačnímu stolu, | ANO | vyplní uchazeč |  |
| - extenční tyče | 2 ks | vyplní uchazeč |  |
| - nastavitelné stojanové podpory | 2 ks | vyplní uchazeč |  |
| - šroubovací napínáky | 2 ks | vyplní uchazeč |  |
| - trakční boty (pro dospělé pacienty) | 2 ks | vyplní uchazeč |  |
| - adaptér pro podporu pánve | ANO | vyplní uchazeč |  |
| - pánevní podpora | 1 ks | vyplní uchazeč |  |
| - peroneální podpora | 1 ks | vyplní uchazeč |  |
| - stojan na extenční zařízení a příslušenství | 1 ks | vyplní uchazeč |  |

Součástí nabídky bude produktový list, nebo technický list operačního stolu s uvedenými technickými parametry nabízeného stolu a s fotografiemi.

| OPERAČNÍ SÁLY - CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ: ELEKTRICKO-MECHANICKÝ MOBILNÍ OPERAČNÍ STŮL 1X Elektricko-mechanický mobilní operační stůl pro chirurgii |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název (značka) nabízeného operačního stolu | vyplní uchazeč |  |  |
| Typ nabízeného operačního stolu | vyplní uchazeč |  |  |
| ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE OPERAČNÍHO STOLU A POŽADOVANÁ VÝBAVA | HODNOTA POŽADOVANÁ ZADAVATELEM | HODNOTA NABÍZENÁ UCHAZEČEM, ANO x NE | HODNOTA NABÍZENÁ UCHAZEČEM V PŘÍPADĚ VÝHODNĚJŠÍ PODMÍNEK NEŽ JSOU POŽADOVÁNY V ZÁKLADNÍ MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACI |
| Mobilní elektromechanický operační stůl s centrální brzdou a možností aretace směrového kolečka | ANO | vyplní uchazeč |  |
| Minimálně 6 segmentová operační deska, RTG transparentní | ANO | vyplní uchazeč |  |
| Střední část s gynekologickým výřezem | ANO | vyplní uchazeč |  |
| Dělená nožní část, možnost samostatného anebo souběžného nastavení nožních částí | ANO | vyplní uchazeč |  |
| Délka | min. 2090 mm | vyplní uchazeč |  |
| Šířka (bez/s lištami na příslušenství) | max. 540/594 mm | vyplní uchazeč |  |
| Nastavitelná výška v rozmezí | min. 665 – 965 mm | vyplní uchazeč |  |
| Boční náklon | min. + / - 20° | vyplní uchazeč |  |
| Trendelenburg a reverzní Trendelenburg | min. + / - 26° | vyplní uchazeč |  |
| Zádový segment | min. - 40°/ + 70° | vyplní uchazeč |  |
| Nožní segment | min. - 90° / + 20° | vyplní uchazeč |  |
| Hlavový segment | min. - 45° / + 45° | vyplní uchazeč |  |
| Podélný posun desky | min. 300 mm | vyplní uchazeč |  |
| Kompletní polohování stolu pomocí ručního ovladače, hlavová část nastavitelná ručně s podporou pneumatických pružin | ANO | vyplní uchazeč |  |
| Váha stolu | max. 195 kg | vyplní uchazeč |  |
| Maximální zdvihová kapacita | min. 380 kg | vyplní uchazeč |  |
| Nosnost | min. 225 kg | vyplní uchazeč |  |
| Kapacita baterie umožňující min. týdenní operační provoz | ANO | vyplní uchazeč |  |
| Možný provoz i na přímé napojení do síťového zdroje | ANO | vyplní uchazeč |  |
| V pracovní poloze stůl dostatečně stabilní, nejlépe stojící na pevných výsuvných aretovatelných nohách | ANO | vyplní uchazeč |  |
| Naprogramované čtyři základní polohy, možnost uložení min. dvou vlastních poloh operační desky | ANO | vyplní uchazeč |  |
| Možnost ovládání stolu panelem na noze stolu a ručním kabelovým ovladačem, IR bezdrátovým multifunkčním ovladačem s LCD displayem a LED diagnostickou signalizací a také vícepolohovým multifunkčním nožním ovladačem | ANO | vyplní uchazeč |  |
| Modulární systém s jednoduchou manipulací segmentů | ANO | vyplní uchazeč |  |
| Boční lišty na příslušenství z nerezavějící oceli | ANO | vyplní uchazeč |  |
| Bezešvá VEF matrace s výškou | max. 80 mm | vyplní uchazeč |  |
| PŘÍSLUŠENSTVÍ - 1x |  |  |  |
| Podpora ruky s radiální upínací svorkou, nastavitelnou výškou pomocí plynové pružiny, laterálně a výškově stavitelná pomocí kloubu, fixační příslušenství, popruh | ANO | vyplní uchazeč |  |
| Popruh pro fixaci těla | ANO | vyplní uchazeč |  |
| Anesteziologický rám | ANO | vyplní uchazeč |  |
| Upínací svorka anesteziologického rámu: 1 ks. Radiální upínací svorka, univerzální | ANO | vyplní uchazeč |  |
| Podpora nohou s řemínky, typ: Goepel, pár | ANO | vyplní uchazeč |  |
| Upínací svorka univerzální: 1 ks. Radiální upínací svorka, univerzální | ANO | vyplní uchazeč |  |
| Boční podpora, horizontálně a vertikálně nastavitelná | ANO | vyplní uchazeč |  |

Součástí nabídky bude produktový list, nebo technický list operačního stolu s uvedenými technickými parametry nabízeného stolu a s fotografiemi.

| OPERAČNÍ SÁLY - GYNEKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ: ELEKTRICKO-MECHANICKÝ MOBILNÍ OPERAČNÍ STŮL 1X Elektricko-mechanický mobilní operační stůl pro uro-gynekologickou operativu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název (značka) nabízeného operačního stolu | vyplní uchazeč |  |  |
| Typ nabízeného operačního stolu | vyplní uchazeč |  |  |
| ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE OPERAČNÍHO STOLU A POŽADOVANÁ VÝBAVA | HODNOTA POŽADOVANÁ ZADAVATELEM | HODNOTA NABÍZENÁ UCHAZEČEM, ANO x NE | HODNOTA NABÍZENÁ UCHAZEČEM V PŘÍPADĚ VÝHODNĚJŠÍ PODMÍNEK NEŽ JSOU POŽADOVÁNY V ZÁKLADNÍ MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACI |
| Mobilní elektromechanický operační stůl s centrální brzdou a možností aretace směrového kolečka | ANO | vyplní uchazeč |  |
| Minimálně 6 segmentová operační deska, RTG transparentní | ANO | vyplní uchazeč |  |
| Střední část s gynekologickým výřezem | ANO | vyplní uchazeč |  |
| Dělená nožní část, možnost samostatného anebo souběžného nastavení nožních částí | ANO | vyplní uchazeč |  |
| Stůl musí být opatřen nerezovou miskou s odtokem | ANO | vyplní uchazeč |  |
| Délka | min. 2090 mm | vyplní uchazeč |  |
| Šířka (bez/s lištami na příslušenství) | max. 540/594 mm | vyplní uchazeč |  |
| Nastavitelná výška v rozmezí | min. 665 – 965 mm | vyplní uchazeč |  |
| Boční náklon | min. + / - 20° | vyplní uchazeč |  |
| Trendelenburg a reverzní Trendelenburg | min. + / - 26° | vyplní uchazeč |  |
| Zádový segment | min. - 40°/ + 70° | vyplní uchazeč |  |
| Nožní segment | min. - 90° / + 20° | vyplní uchazeč |  |
| Hlavový segment | min. - 45° / + 45° | vyplní uchazeč |  |
| Podélný posun desky | min. 300 mm | vyplní uchazeč |  |
| Kompletní polohování stolu pomocí ručního ovladače, hlavová část nastavitelná ručně s podporou pneumatických pružin | ANO | vyplní uchazeč |  |
| Váha stolu | max. 195 kg | vyplní uchazeč |  |
| Maximální zdvihová kapacita | min. 380 kg | vyplní uchazeč |  |
| Nosnost | min. 225 kg | vyplní uchazeč |  |
| Kapacita baterie umožňující min. týdenní operační provoz | ANO | vyplní uchazeč |  |
| Možný provoz i na přímé napojení do síťového zdroje | ANO | vyplní uchazeč |  |
| V pracovní poloze stůl dostatečně stabilní, nejlépe stojící na pevných výsuvných aretovatelných nohách | ANO | vyplní uchazeč |  |
| Naprogramované čtyři základní polohy, možnost uložení min. dvou vlastních poloh operační desky | ANO | vyplní uchazeč |  |
| Možnost ovládání stolu panelem na noze stolu a ručním kabelovým ovladačem, IR bezdrátovým multifunkčním ovladačem s LCD displayem a LED diagnostickou signalizací a také vícepolohovým multifunkčním nožním ovladačem | ANO | vyplní uchazeč |  |
| Modulární systém s jednoduchou manipulací segmentů | ANO | vyplní uchazeč |  |
| Boční lišty na příslušenství z nerezavějící oceli | ANO | vyplní uchazeč |  |
| Bezešvá VEF matrace s výškou | max. 80 mm | vyplní uchazeč |  |
| PŘÍSLUŠENSTVÍ - 1x |  |  |  |
| Podpora ruky s radiální upínací svorkou, nastavitelnou výškou pomocí plynové pružiny, laterálně a výškově stavitelná pomocí kloubu, fixační příslušenství, popruh | ANO | vyplní uchazeč |  |
| Popruh pro fixaci těla | ANO | vyplní uchazeč |  |
| Anesteziologický rám - rigidní | ANO | vyplní uchazeč |  |
| Upínací svorka anesteziologického rámu: 1 ks. Radiální upínací svorka, univerzální | ANO | vyplní uchazeč |  |
| Stirrups - podpora nohou s řemínky a plynovými pružinami pro snadné nastavení, pár | ANO | vyplní uchazeč |  |
| Upínací svorka pro nožní plynové podpěry | 2 ks | vyplní uchazeč |  |
| Boční podpora, horizontálně a vertikálně nastavitelná | ANO | vyplní uchazeč |  |

Součástí nabídky bude produktový list, nebo technický list operačního stolu s uvedenými technickými parametry nabízeného stolu a s fotografiemi.

V VYPLNÍ UCHAZEČ dne VYPLNÍ UCHAZEČ

................... VYPLNÍ UCHAZEČ.................

podpis oprávněné osoby za zájemce

titul, jméno, příjmení, funkce