Dodatečné informace č. 1

Spisová zn.: CN/29/CN/15

Číslo jednací: 2075/15/CN

Ve věci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem „Operační stoly pro Stodskou nemocnici, a.s.“, zadávané mimo působnost zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se Směrnicí Rady Plzeňského kraje č. 1/2014, o zadávání veřejných zakázek, podává zadavatel Stodská nemocnice, a.s.,  IČO: 263 61 086, se sídlem Hradecká 600, 333 01 Stod, v zastoupení administrátora dodatečné informace k zadávacím podmínkám, které upřesňují Výzvu k podání nabídky.

Na adresu zadavatele byly dne 27.02.2015 zaslány následující dotazy:

Dotaz č. 1

Zadavatel požaduje: Možnost ovládáni stolu panelem na noze stolu a ručním kabelovým ovladačem, IR bezdrátovým multifunkčním ovladačem s LCD displayem a LED diagnostickou signalizaci a také vícepoIohovým multifunkčním nožním ovladačem.

Bude zadavatel akceptovat ovládání stolu pouze na noze stolu a ručním kabelovým ovladačem bez možnosti ovládáni IR bezdrátovým multifunkčním ovladačem s LCD displayem?

Dotaz č. 2

Zadavatel požaduje: U Elektricko-hydraulického mobilního operačního stolu pro ortopedicko-traumatologickou operativu minimálně 8 segmentovou operační desku.

Bude zadavatel akceptovat u tohoto stolu 7 segmentovou operační desku?

Dotaz č. 3

Zadavatel požaduje: U Elektricko-mechanického mobilního operačního stolu pro chirurgii a u Elektricko-mechanického mobilního operačního stolu pro uro-gynekologickou operativu minimálně 6 segmentovou operační desku.

Bude zadavatel akceptovat u těchto stolů 5 segmentovou operační desku?

Dotaz č. 4

Zadavatel požaduje: U všech tří definovaných operačních stolů bezešvou VEF matraci.

Bude zadavatel akceptovat VEF matrace s Iepenými švy a výškou 80mm. Tyto švy jsou umístěny na spodní straně matrace, a proto nedochází např. k zatékání tekutin, nebrání v manipulaci s pacientem a nepřekáží operatérovi v práci?

Dotaz č. 5

Zadavatel požaduje: U Elektricko-mechanického mobilního operačního stolu pro chirurgii a u Elektricko-mechanického mobilního operačního stolu pro uro-gynekologickou operativu naprogramované čtyři základní polohy, možnost uložení min. dvou vlastních poloh operační desky.

Bude zadavatel akceptovat ovládání stolu se standardními funkcemi, jako je náklon stolu, nastavení výšky a sklonu jednotlivých segmentů bez možnosti ukládání poloh?

Odpovědi:

Dotaz č. 1

Zadavatel trvá na dodržení technických parametrů uvedených ve Výzvě k podání nabídky a její Příloze č. 6 - Tabulka technické specifikace.

Dotaz č. 2

Zadavatel trvá na dodržení technických parametrů uvedených ve Výzvě k podání nabídky a její Příloze č. 6 - Tabulka technické specifikace.

Dotaz č. 3

Zadavatel trvá na dodržení technických parametrů uvedených ve Výzvě k podání nabídky a její Příloze č. 6 - Tabulka technické specifikace.

Dotaz č. 4

Zadavatel bude akceptovat VEF matrace s Iepenými švy za předpokladu, že švy jsou umístěny na spodní straně matrace, nedochází k zatékání tekutin, není bráněno v manipulaci s pacientem a není omezen operatér v práci. Akceptovatelná výška je maximálně 80 mm.

Dotaz č. 5

Zadavatel trvá na dodržení technických parametrů uvedených ve Výzvě k podání nabídky a její Příloze č. 6 - Tabulka technické specifikace.

V Plzni dne 2. března 2015

-----------------------------------------

Mgr. Lenka Haraštová

za administrátora

Centrální nákup, příspěvková informace