# Příloha č. 1 - Technická specifikace

# „Dodávka počítačového tomografu pro Stodskou nemocnici, a.s. a Rokycanskou nemocnici, a.s.“

# Účel a popis

Dodávka, instalace, zprovoznění, zaškolení a záruční servis RTG počítačového tomografu (CT) snímajícího min. 64 obrazových axiálních řezů za jednu otáčku o 360° a to vč. dodávky požadovaného příslušenství a technologické projektové dokumentace, splnění podmínek dle platných předpisů (především zákona o zdravotnických prostředcích a příslušných NV) a všech souvisejících nákladů. Zařízení bude nové, nerepasované.

Na každou část VZ bude nabízen CT přístroj, který musí splňovat minimální technické podmínky a požadavky zadavatele.

# Technické specifikace

## Všechny kvantitativně stanovené parametry jsou informativní, odchylky 10 % ve smyslu horší hodnoty parametru nebudou důvodem k vyloučení nabídky.

Technické parametry, které jsou v níže uvedených tabulkách označeny jako absolutní (tedy nepodkročitelné) budou akceptovány s výše zmíněnou tolerancí 10 % (horší hodnota parametru). V případě nabídky, kde bude překročena hodnota tolerance o více jak 10% (horší hodnota parametru) bude taková nabídka vyřazena pro nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách. V případě nabídky, kde bude nabídnut technický parametr, který bude překračovat hodnotu tolerance o více jak 10% (lepší hodnota parametru) bude taková nabídka akceptována.

Upozornění zadavatele:

Zadavatel stanovuje jako minimální počet snímaných axiálních řezů nabídnutého počítačového tomografu současně za jednu otáčku (360°) na hodnotu 64 vrstev (slice), s tím, že uchazeči mohou nabídnout i vyšší počet axiálních řezů (např. 128).

Použití některých specifických názvů v tabulkách má ilustrovat možné principy řešení.

## počítačový tomograf

  - CT  skener

|  | Technické parametry | požadovaná hodnota |
| --- | --- | --- |
| 1 | Počet snímaných axiálních řezů současně za jednu otáčku (360°) | >= 64 |
| 2 | Nejkratší čas rotace pro 360° | <= 0,5 s |
| 3 | Náklon (sklápění) gantry | +/-30 st |
| 4 | Minimální dosažitelná kolimace ve všech 64 skenovaných vrstvách současně | <= 0,65 mm |
| 5 | Nosnost stolu | >= 200 kg |
| 6 | Skenovací rozsah stolu | >= 160 cm |
| 7 | Celková efektivní tepelná kapacita anody, nebo ekvivalent | >= 6,5 MHU |
| 8 | Výkon generátoru | >= 60 kW |
| 9 | Vysokokontrastní rozlišení při 0% MTF v rovině XY | >= 17 Lp/cm |
| 10 | Vysokokontrastní rozlišení při 0% MTF v rovině Z | >= 17 Lp/cm |
| 11 | Velikost rekonstrukční matrice | >= 512 x 512 |
| 12 | Rychlost rekonstrukce pro matrici 512 x 512 ve standardním módu | >= 15 obr./s |
| 13 | Rychlost rekonstrukce pro matrici 512 x 512 v iterativním módu | >= 15 obr./s |
| 14 | Nastavení kV v rozsahu | >= 90-135 kV |
| 15 | Průměr otvoru gantry | >= 70 cm |
| 16 | Pokrytí v ose pacienta v axiálním módu během jedné rotace | >= 20 mm |
| 17 | Nepřerušovaná doba skenování | >= 50 s |
| 18 | Maximální skenovací čas dosažitelný i pro polytraumatická vyšetření | <= 20 sec |
| 19 | Iterativní rekonstrukce v prostoru raw dat | ano |

Poznámka: pokud je ve sloupci “požadovaná hodnota” uvedeno ano, znamená to, že nabízený přístroj musí splňovat požadavek uvedený ve stejném řádku ve sloupci “technické parametry”.

  - Akviziční konzola

|  | Technické parametry | požadovaná hodnota |
| --- | --- | --- |
| 1 | Barevné LCD monitory pro nastavení akvizice, zobrazení a prohlížení snímků | >= 2 ks LCD monitory 18” |
| 2 | Úložná kapacita pro obrazová data | >= 150 GB |
| 3 | Úložná kapacita pro raw data | >= 300 GB |
| 4 | Archivační jednotka pro záznam dat na CD nebo DVD | ano |
| 5 | DICOM služby v rozsahu: WLM, MPPS, Store, Print, Query/Retrive | ano |
| 6 | Požadované softwarové vybavení - Modulace dávky dle anatomie - Dedikované pediatrické protokoly - Redukce artefaktů způsobených ortopedickými implantáty - Inicializace skenování při dosažení prahové hodnoty kontrastní látky - Základní obrazové zpracování: MIP, MiniP, MPR, 3D-VRT, 3D-SSD - Objemové perfuzní vyšetření mozku | ano |

Poznámka: pokud je ve sloupci “požadovaná hodnota” uvedeno ano, znamená to, že nabízený přístroj musí splňovat požadavek uvedený ve stejném řádku ve sloupci “technické parametry”.

  - Obrazový server

|  | Technické parametry | požadovaná hodnota |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kapacita pro uložení obrazových dat | >= 4 TB |
| 2 | Připojení do stávajícího systému PACS | ano |
| 3 | DICOM služby v rozsahu: Store, Print, Query/Retrive | ano |
| 4 | Požadované softwarové vybavení - Základní obrazové zpracování: MIP, MiniP, MPR, 3D-VRT, 3D-SSD - CT angiografie vč. kvantifikace stenóz a somatického odstranění kostí - Mozková perfuze - Virtuální endoskopie | ano |
| 5 | Lokální přístup k výše uvedeným aplikacím pro minimálně 2 současné uživatele | ano |
| 6 | Vzdálený přístup (VPN) ke všem výše uvedeným aplikacím | ano |

Poznámka: pokud je ve sloupci “požadovaná hodnota” uvedeno ano, znamená to, že nabízený přístroj musí splňovat požadavek uvedený ve stejném řádku ve sloupci “technické parametry”.

  - Diagnostická pracovní stanice

|  | Technické parametry | požadovaná hodnota |
| --- | --- | --- |
| 1 | Barevné LCD monitory pro paralelní prohlížení a zpracování snímků | >= 2 ks LCD monitory 21” |
| 2 | Monitory certifikované pro lékařskou diagnostiku | ano |
| 3 | Úložná kapacita pro obrazová data | >= 300 GB |
| 4 | Archivační jednotka pro záznam dat na CD nebo DVD | ano |

Poznámka: pokud je ve sloupci “požadovaná hodnota” uvedeno ano, znamená to, že nabízený přístroj musí splňovat požadavek uvedený ve stejném řádku ve sloupci “technické parametry”.

  - Příslušenství

|  | Technické parametry | požadovaná hodnota |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tlakový injektor kontrastní látky s 3 válci pro současnou aplikaci kontrastní látky a fyziologického roztoku | ano |
| 2 | UPS pro krátkodobou zálohu rekonstruktéru – zajištění zálohy raw dat minimálně po dobu 15 min | ano |
| 3 | Kotevní komponenty | ano |
| 4 | Podlahové kabelové trasy | ano |
| 5 | Elektrický rozvaděč | ano |
| 6 | Chladící jednotka pro odvod tepla vyzářeného CT přístrojem | ano |
| 7 | Průhledové olovnaté okno, včetně montáže | 100 x 80 cm |
| 8 | Technologická projektová dokumentace | ano |

Poznámka: pokud je ve sloupci “požadovaná hodnota” uvedeno ano, znamená to, že nabízený přístroj musí splňovat požadavek uvedený ve stejném řádku ve sloupci “technické parametry”.

Uchazeč rovněž doloží čestné prohlášení o tom, že jím nabídnuté přístrojové vybavení, bez výjimek, splňuje výše uvedené technické parametry. V případě důvodných pochybností si zadavatel vyhrazuje právo na doložení dalších podkladů k technickým parametrům předloženým v nabídce nebo si vyžádat jejich nezávislé posouzení.