Příloha č. 9 ZD - Nabídková cena a technické parametry

„Dodávka počítačového tomografu pro Stodskou nemocnici, a.s. a Rokycanskou nemocnici a.s.“

# Účel a popis

Příloha čl. 9 Zadávací dokumentace – Nabídková cena a technické parametry je zpracována pro přehledné uvedení důležitých údajů pro hodnocení veřejné zakázky a posouzení splnění technických parametrů. Uchazeč doplní cenu a technické parametry nabízených dodávek, a to vždy jednotlivě pro část veřejné zakázky, na kterou podává nabídku.

Část veřejné zakázky: (= vyplní uchazeč=)

- NABÍDKOVÁ CENA

Ke čl. 8.2.1 Zadávací dokumentace – základní hodnotící kritérium Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH. Hodnotit se bude celková nabídková cena v Kč bez DPH za kompletní dodávku 1ks CT přístroje, montáž a veškeré náklady včetně pozáručního servisu

- část – Dodávka 1 ks počítačového tomografu pro Stodskou nemocnici, a.s.

| Název položky | Cena bez DPH (v Kč) | DPH (v Kč) | Cena s DPH (v Kč) |
| --- | --- | --- | --- |
| Bod 2.2.1, písm. a) ZD Stodská nemocnice a.s. 1 ks CT | = vyplní uchazeč= | = vyplní uchazeč= | = vyplní uchazeč= |
| Bod 2.2.1, písm. b) ZD Stodská nemocnice a.s. Předinstalační příprava | = vyplní uchazeč= | = vyplní uchazeč= | = vyplní uchazeč= |
| Bod 2.2.1, písm. c) ZD Stodská nemocnice a.s. Pozáruční servis (celkem za 4 roky) | = vyplní uchazeč= | = vyplní uchazeč= | = vyplní uchazeč= |
| celkem nabídková cena za všechny položky | = vyplní uchazeč= | = vyplní uchazeč= | = vyplní uchazeč= |

Poznámka zadavatele: Uchazeč vyplní tabulku, která se vztahuje k části VZ, na kterou uchazeč podává nabídku, a druhou tabulku vypustí.

- část – Dodávka 1 ks počítačového tomografu pro Rokycanskou nemocnici, a.s.

| Název položky | Cena bez DPH (v Kč) | DPH (v Kč) | Cena s DPH (v Kč) |
| --- | --- | --- | --- |
| Bod 2.2.2, písm. a) ZD Rokycanská nemocnice a.s. 1 ks CT | = vyplní uchazeč= | = vyplní uchazeč= | = vyplní uchazeč= |
| Bod 2.2.2, písm. b) ZD Rokycanská nemocnice a.s. Předinstalační příprava | = vyplní uchazeč= | = vyplní uchazeč= | = vyplní uchazeč= |
| Bod 2.2.2, písm. c) ZD Rokycanská nemocnice a.s. Pozáruční servis (celkem za 4 roky) | = vyplní uchazeč= | = vyplní uchazeč= | = vyplní uchazeč= |
| celkem nabídková cena za všechny položky | = vyplní uchazeč= | = vyplní uchazeč= | = vyplní uchazeč= |

Poznámka zadavatele: Uchazeč vyplní tabulku, která se vztahuje k části VZ, na kterou uchazeč podává nabídku, a druhou tabulku vypustí.

- TECHNICKÉ PARAMETRY

Ke čl. 2.4, čl. 5 a čl. 7.5.4 Zadávací dokumentace. Uchazeč popíše nabízený CT přístroj a uvede, zda splňuje technické podmínky a požadavky zadavatele. V dalších tabulkách uchazeč vyplní a uvede, zda jsou splněny konkrétní parametry a technické podmínky.

Část veřejné zakázky: (= vyplní uchazeč=)

| Počítačový tomograf (CT) | Počet ks | Splňuje uchazeč minimální požadavky zadavatele a technické podmínky: ANO/NE = doplní a vybere uchazeč= | Popis nabízeného CT přístroje (název, výrobce, popis, délka záruky, délka pozáručního servisu, související informace, doložit snímek či fotografii CT přístroje) |
| --- | --- | --- | --- |
| Požadavky zadavatele a technické podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci a přílohách ZD - nabízený CT přístroj musí všechny požadavky splňovat | 1 ks | ANO/NE | = vyplní uchazeč= |

Podrobnější popis technických parametrů:

  - CT  skener

|  | Technické parametry | požadovaná hodnota | Splňuje uchazeč požadovaný parametr: ANO/NE = doplní a vybere uchazeč= | Konkrétní popis parametru nabízeného uchazečem (uchazeč v každé položce uvede podrobnější informace, aby hodnotící komise mohla posoudit, zda je uvedený požadavek splněn) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Počet snímaných axiálních řezů současně za jednu otáčku (360°) | >= 64 | ANO/NE | = vyplní uchazeč= |
| 2 | Nejkratší čas rotace pro 360° | <= 0,5 s | ANO/NE | = vyplní uchazeč= |
| 3 | Náklon (sklápění) gantry | +/-30 st | ANO/NE | = vyplní uchazeč= |
| 4 | Minimální dosažitelná kolimace ve všech 64 skenovaných vrstvách současně | <= 0,65 mm | ANO/NE | = vyplní uchazeč= |
| 5 | Nosnost stolu | >= 200 kg | ANO/NE | = vyplní uchazeč= |
| 6 | Skenovací rozsah stolu | >= 160 cm | ANO/NE | = vyplní uchazeč= |
| 7 | Celková efektivní tepelná kapacita anody, nebo ekvivalent | >= 6,5 MHU | ANO/NE | = vyplní uchazeč= |
| 8 | Výkon generátoru | >= 60 kW | ANO/NE | = vyplní uchazeč= |
| 9 | Vysokokontrastní rozlišení při 0% MTF v rovině XY | >= 17 Lp/cm | ANO/NE | = vyplní uchazeč= |
| 10 | Vysokokontrastní rozlišení při 0% MTF v rovině Z | >= 17 Lp/cm | ANO/NE | = vyplní uchazeč= |
| 11 | Velikost rekonstrukční matrice | >= 512 x 512 | ANO/NE | = vyplní uchazeč= |
| 12 | Rychlost rekonstrukce pro matrici 512 x 512 ve standardním módu | >= 15 obr./s | ANO/NE | = vyplní uchazeč= |
| 13 | Rychlost rekonstrukce pro matrici 512 x 512 v iterativním módu | >= 15 obr./s | ANO/NE | = vyplní uchazeč= |
| 14 | Nastavení kV v rozsahu | >= 90-135 kV | ANO/NE | = vyplní uchazeč= |
| 15 | Průměr otvoru gantry | >= 70 cm | ANO/NE | = vyplní uchazeč= |
| 16 | Pokrytí v ose pacienta v axiálním módu během jedné rotace | >= 20 mm | ANO/NE | = vyplní uchazeč= |
| 17 | Nepřerušovaná doba skenování | >= 50 s | ANO/NE | = vyplní uchazeč= |
| 18 | Maximální skenovací čas dosažitelný i pro polytraumatická vyšetření | <= 20 sec | ANO/NE | = vyplní uchazeč= |
| 19 | Iterativní rekonstrukce v prostoru raw dat | ano | ANO/NE | = vyplní uchazeč= |

Poznámka: pokud je ve sloupci “požadovaná hodnota” uvedeno ano, znamená to, že nabízený přístroj musí splňovat požadavek uvedený ve stejném řádku ve sloupci “technické parametry”.

  - Akviziční konzola

|  | Technické parametry | požadovaná hodnota | Splňuje uchazeč požadovaný parametr: ANO/NE = doplní a vybere uchazeč= | Konkrétní popis parametru nabízeného uchazečem (uchazeč v každé položce uvede podrobnější informace, aby hodnotící komise mohla posoudit, zda je uvedený požadavek splněn) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Barevné LCD monitory pro nastavení akvizice, zobrazení a prohlížení snímků | >= 2 ks LCD monitory 18” | ANO/NE | = vyplní uchazeč= |
| 2 | Úložná kapacita pro obrazová data | >= 150 GB | ANO/NE | = vyplní uchazeč= |
| 3 | Úložná kapacita pro raw data | >= 300 GB | ANO/NE | = vyplní uchazeč= |
| 4 | Archivační jednotka pro záznam dat na CD nebo DVD | ano | ANO/NE | = vyplní uchazeč= |
| 5 | DICOM služby v rozsahu: WLM, MPPS, Store, Print, Query/Retrive | ano | ANO/NE | = vyplní uchazeč= |
| 6 | Požadované softwarové vybavení - Modulace dávky dle anatomie - Dedikované pediatrické protokoly - Redukce artefaktů způsobených ortopedickými implantáty - Inicializace skenování při dosažení prahové hodnoty kontrastní látky - Základní obrazové zpracování: MIP, MiniP, MPR, 3D-VRT, 3D-SSD - Objemové perfuzní vyšetření mozku | ano | ANO/NE | = vyplní uchazeč= |

Poznámka: pokud je ve sloupci “požadovaná hodnota” uvedeno ano, znamená to, že nabízený přístroj musí splňovat požadavek uvedený ve stejném řádku ve sloupci “technické parametry”.

  - Obrazový server

|  | Technické parametry | požadovaná hodnota | Splňuje uchazeč požadovaný parametr: ANO/NE = doplní a vybere uchazeč= | Konkrétní popis parametru nabízeného uchazečem (uchazeč v každé položce uvede podrobnější informace, aby hodnotící komise mohla posoudit, zda je uvedený požadavek splněn) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kapacita pro uložení obrazových dat | >= 4 TB | ANO/NE | = vyplní uchazeč= |
| 2 | Připojení do stávajícího systému PACS | ano | ANO/NE | = vyplní uchazeč= |
| 3 | DICOM služby v rozsahu: Store, Print, Query/Retrive | ano | ANO/NE | = vyplní uchazeč= |
| 4 | Požadované softwarové vybavení - Základní obrazové zpracování: MIP, MiniP, MPR, 3D-VRT, 3D-SSD - CT angiografie vč. kvantifikace stenóz a somatického odstranění kostí - Mozková perfuze - Virtuální endoskopie | ano | ANO/NE | = vyplní uchazeč= |
| 5 | Lokální přístup k výše uvedeným aplikacím pro minimálně 2 současné uživatele | ano | ANO/NE | = vyplní uchazeč= |
| 6 | Vzdálený přístup (VPN) ke všem výše uvedeným aplikacím | ano | ANO/NE | = vyplní uchazeč= |

Poznámka: pokud je ve sloupci “požadovaná hodnota” uvedeno ano, znamená to, že nabízený přístroj musí splňovat požadavek uvedený ve stejném řádku ve sloupci “technické parametry”.

  - Diagnostická pracovní stanice

|  | Technické parametry | požadovaná hodnota | Splňuje uchazeč požadovaný parametr: ANO/NE = doplní a vybere uchazeč= | Konkrétní popis parametru nabízeného uchazečem (uchazeč v každé položce uvede podrobnější informace, aby hodnotící komise mohla posoudit, zda je uvedený požadavek splněn) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Barevné LCD monitory pro paralelní prohlížení a zpracování snímků | >= 2 ks LCD monitory 21” | ANO/NE | = vyplní uchazeč= |
| 2 | Monitory certifikované pro lékařskou diagnostiku | ano | ANO/NE | = vyplní uchazeč= |
| 3 | Úložná kapacita pro obrazová data | >= 300 GB | ANO/NE | = vyplní uchazeč= |
| 4 | Archivační jednotka pro záznam dat na CD nebo DVD | ano | ANO/NE | = vyplní uchazeč= |

Poznámka: pokud je ve sloupci “požadovaná hodnota” uvedeno ano, znamená to, že nabízený přístroj musí splňovat požadavek uvedený ve stejném řádku ve sloupci “technické parametry”.

  - Příslušenství

|  | Technické parametry | požadovaná hodnota | Splňuje uchazeč požadovaný parametr: ANO/NE = doplní a vybere uchazeč= | Konkrétní popis parametru nabízeného uchazečem (uchazeč v každé položce uvede podrobnější informace, aby hodnotící komise mohla posoudit, zda je uvedený požadavek splněn) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tlakový injektor kontrastní látky s 3 válci pro současnou aplikaci kontrastní látky a fyziologického roztoku | ano | ANO/NE | = vyplní uchazeč= |
| 2 | UPS pro krátkodobou zálohu rekonstruktéru – zajištění zálohy raw dat minimálně po dobu 15 min | ano | ANO/NE | = vyplní uchazeč= |
| 3 | Kotevní komponenty | ano | ANO/NE | = vyplní uchazeč= |
| 4 | Podlahové kabelové trasy | ano | ANO/NE | = vyplní uchazeč= |
| 5 | Elektrický rozvaděč | ano | ANO/NE | = vyplní uchazeč= |
| 6 | Chladící jednotka pro odvod tepla vyzářeného CT přístrojem | ano | ANO/NE | = vyplní uchazeč= |
| 7 | Průhledové olovnaté okno, včetně montáže | 100 x 80 cm | ANO/NE | = vyplní uchazeč= |
| 8 | Technologická projektová dokumentace | ano | ANO/NE | = vyplní uchazeč= |

Poznámka: pokud je ve sloupci “požadovaná hodnota” uvedeno ano, znamená to, že nabízený přístroj musí splňovat požadavek uvedený ve stejném řádku ve sloupci “technické parametry”.

V ……………..  dne …….. 2015

..............................................................................

podpis a razítko oprávněné osoby za uchazeče

(titul, jméno, příjmení, funkce)