Zadavatel

Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o.

a

pověřená osoba

Centrální nákup, příspěvková organizace

vypisují veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

NNP LDN Horažďovice, s.r.o. – pořízení a obnova přístrojového vybavení

zadávanou dle § 12 odst. 3 a § 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) mimo působnost ZVZ (veřejný zadavatel je však povinen dodržet zásady uvedené v § 6 ZVZ) a dle Směrnice Rady Plzeňského kraje č.1/2014 o zadávání veřejných zakázek (dále jen „směrnice“)

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

OBSAH

1	ZÁKLADNÍ ÚDAJE	3

1.1	Zadavatel	3

1.2	Pověřená osoba	3

1.3	Veřejná zakázka	3

2	PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	3

2.1	Předmět veřejné zakázky	3

2.2	Předpokládaná hodnota veřejné zakázky	4

2.3	Doba plnění veřejné zakázky	4

2.4	Místo plnění veřejné zakázky	4

2.5	Limitace nabídkové ceny	4

3	Technické podmínky	4

3.1	Videokolonoskop	5

3.2	Videogastroskop	5

3.3	Tester těsnosti endoskopů	5

3.4	Světelný zdroj studeného světla	6

3.5	Videoprocesor	6

3.6	Monitor	6

4	KVALIFIKACE UCHAZEČŮ	6

4.1	Vymezení kvalifikačních předpokladů	6

4.2	Doba prokazování kvalifikace	6

4.3	Pravost a stáří dokladů	7

4.4	Důsledek nesplnění kvalifikace	7

5	ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY	7

6	OBCHODNÍ PODMÍNKY	7

6.1	Návrh smlouvy	7

6.2	Splatnost faktur a dodací lhůty	8

7	NABÍDKA	8

7.1	Obecné požadavky	8

7.2	Nabídky v listinné podobě	8

7.3	Nabídky v elektronické podobě	9

7.4	Místo a lhůta pro podání nabídek	9

7.5	Složení nabídky	9

7.6	Identifikace subdodavatelů	10

7.7	Otevírání obálek s nabídkami	10

8	ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK	10

8.1	Základní hodnotící kritérium	10

8.2	Dílčí hodnotící kritéria	10

8.3	Způsob hodnocení nabídek	10

8.4	Celkové hodnocení	11

8.5	Shodné hodnocení	11

9	E-ZAK a elektronická aukce	12

9.1	Registrace dodavatele v E-ZAK	12

9.2	Test nastavení prohlížeče	12

9.3	Elektronická aukce	13

10	Dodatečné informace k zadávacím podmínkám	14

10.1	Dodatečné informace k zadávací dokumentaci	14

10.2	Poskytování dodatečných informací	15

11	Profil zadavatele	15

11.1	Oznámení o vyloučení uchazeče	15

11.2	Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky	15

12	Podmínky správce programu	15

13	OSTATNÍ PODMÍNKY	15

14	PŘÍLOHY	16

# ZÁKLADNÍ ÚDAJE

## Zadavatel

| Zadavatel: | Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o. |
| --- | --- |
| Se sídlem: | Blatenská 314, 34101 Horažďovice |
| IČO: | 26360870 |
| Zastupující: | Ing. Martin Grolmus, jednatel |
| K podpisu smlouvy oprávněn: | Ing. Martin Grolmus, jednatel |
| Email: | grolmus@nnphd.cz |
| Web: | http://www.nnphd.cz |
| Profil zadavatele: | https://ezak.cnpk.cz/profile_display_135.html |
| Kontaktní osoba zadavatele: | Ing. Martin Grolmus |
| Tel.: | +420 606 759 519, +420 376 334 200 |
| Email: | grolmus@nnphd.cz |

## Pověřená osoba

| Pověřená osoba: | Centrální nákup, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| Sídlo: | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň |
| IČO: | 72046635 |
| Zastupující: | Ing. Jiří Heran, ředitel |
| Kontaktní osoba: | Ing. Petr Stehlík |
| telefon: | +420 777 357 964; +420 377 224 260 |
| email: | petr.stehlik@cnpk.cz |

## Veřejná zakázka

Název veřejné zakázky:	NNP LDN Horažďovice, s.r.o. – pořízení a obnova přístrojového vybavení

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zadávaná podle části 4 směrnice RPK č. 1/2014 o zadávání VZ (dále jen „směrnice“). VZ je zařazena do II. skupiny podle směrnice.

Veřejná zakázka je spolufinancována z programu Ministerstva zdravotnictví ČR. Název akce: NNP LDN Horažďovice, s.r.o. – pořízení a obnova přístrojového vybavení; id. č. akce: 235D212002204. 20% nákladů bude hrazeno zadavatelem, 80% nákladů bude hrazeno MZ ČR.

# PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

## Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nové, funkční videoendoskopické sestavy včetně příslušenství pro obnovu přístrojového vybavení v NNP LDN Horažďovice, s.r.o.

Zadavatel požaduje v případě opravy některého z přístrojů možnost bezplatného zapůjčení náhradního přístroje se srovnatelnými nebo lepšími parametry po dobu opravy původního přístroje. Tato podmínka musí být garantována v záruční i pozáruční době po období 5 let po skončení záruční doby. Náhradní přístroj musí být doručen do sídla zadavatele nejpozději do 24 hodin od nástupu na servisní zásah dle bodu 6.1 návrhu smlouvy.

Záruční doba musí činit min. 24 měsíců počínaje převzetím konkrétního předmětu plnění zadavatelem (musí být jednotná pro všechny komponenty dodávky). Po tuto dobu bude záruční servis a s ním souvisejí služby poskytovány bezplatně. Komunikace se servisní organizací musí probíhat v českém jazyce.

Součástí předmětu plnění je také provádění pravidelných BTK a elektrických revizí. V záruční době budou BTK a elektrické revize prováděny bezplatně a musí být obsaženy v nabídkové ceně.

Součástí předmětu plnění je také veškeré příslušenství potřebné pro plné využití vlastností a funkcionality zboží (např. adaptéry, hadice, kabely apod.).

Dodávkou se dále rozumí:

- dodat předmět plnění zadavatele,

- provést dopravu předmětu plnění do místa plnění,

- provést montáž a instalaci předmětu plnění v místě plnění,

- provést zprovoznění předmětu plnění,

- předat předmět plnění zadavateli,

- předat zadavateli veškeré potřebné dokumenty k převzetí předmětu plnění,

- zaškolit personál zadavatele v obsluze a údržbě předmětu plnění v potřebném rozsahu, a to pro všechny členy obsluhy předmětu plnění,

- provést praktické předvedení předmětu plnění a ukázka jeho funkčnosti v rámci předávacího a přejímacího řízení.

Předmět plnění musí být proveden plně v souladu s platnými právními předpisy, jakož i v souladu se všemi požadavky stanovenými zadavatelem v zadávacích podmínkách této VZ.

## Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

| Celková předpokládaná hodnota činí | .................................. | 826 446,- Kč bez DPH. |
| --- | --- | --- |

## Doba plnění veřejné zakázky

Termín dodání je stanoven nejpozději do max. 45 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

## Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění je sídlo zadavatele Blatenská 314, 34101 Horažďovice. Místo plnění bude při dodávce blíže určeno.

## Limitace nabídkové ceny

Zadavatel ve vztahu k požadovanému  plnění předmětu VZ uvedenému v zadávacích podmínkách VZ nepřipouští překročení nabídkové ceny a jakékoliv vícenáklady oproti předložené nabídkové ceně jsou nepřípustné.

Celková nabídková cena v Kč bez DPH nesmí překročit předpokládanou hodnotu uvedenou v bodě 2.2 výzvy. V případě překročení předpokládané hodnoty bude nabídka uchazeče ze soutěže vyřazena pro nesplnění zadávacích podmínek a uchazeč bude následně vyloučen z další účasti v zadávacím řízení.

# Technické podmínky

Zadavatel níže uvádí technické parametry předmětů plnění této VZ.

Pro všechny níže uvedené předměty VZ uchazeč zpracuje dokument technická specifikace, ze kterého bude zřejmé splnění všech v zadávacích podmínkách stanovených požadavků zadavatele. Tyto dokumenty budou tvořit přílohu návrhu smlouvy.

Přístroje musí splňovat všechny obecně požadované technické parametry pro tuto kategorii zdravotnické techniky.

Videoendoskopická sestava včetně příslušenství se skládá z následujících součástí:

## Videokolonoskop

- zobrazovací systém endoskopu - barevný CCD s vysokým rozlišením

- možnost čištění endoskopů v dezinfekčním automatu Medivators SSD 102LT

- optický systém:

  - zorné pole – minimálně 140°

  - směr pohledu – přímý pohled

  - minimální hloubka ostrosti – 3-100 mm

  - zevní průměr distálního konce – maximálně 13,2 mm

  - pracovní délka – minimálně 1500 mm

  - pracovní kanál – požadovaný vnitřní průměr minimálně 3,7 mm

  - ohybová část – minimální rozsah angulace:

    - nahoru 180°

    - dolů 180°

    - doprava 160°

    - doleva 160°

- přídavný oplachový kanál – požadován

- kompatibilita - plně s nabízeným videoendoskopickým systémem

## Videogastroskop

- zobrazovací systém endoskopu - barevný CCD s vysokým rozlišením

- možnost čištění endoskopů v dezinfekčním automatu Medivators SSD 102LT

  - optický systém:

  - zorné pole – minimálně 140°

  - směr pohledu – přímý pohled

  - minimální hloubka ostrosti – 5 až 100 mm

  - zevní průměr distálního konce – maximálně 10,2 mm

  - pracovní délka – minimálně 1050 mm

  - pracovní kanál – požadovaný vnitřní průměr minimálně 2,7 mm

  - ohybová část – minimální rozsah angulace:

    - nahoru 210°

    - dolů 90°

    - doprava 100°

    - doleva 100°

- kompatibilita - plně s nabízeným videoendoskopickým systémem

## Tester těsnosti endoskopů

Součástí dodávky bude i tester těsnosti endoskopů.

## Světelný zdroj studeného světla

- xenonový s min. výkonem 150 W (s min. životností 450 hod.), nebo alternativně LED osvětlení s odpovídajícím výkonem

- záložní osvětlení s automatickým náběhem

## Videoprocesor

- vysoké rozlišení obrazu (výrobci označované např. Full HD, HDTV apod.)

- automatické řízení intenzity osvitu

- ovládání jednotlivých funkcí pomocí klávesnice

- zmrazení (zastavení) obrazu

- POZNÁMKA: Ve videoprocesoru může být integrován světelný zdroj studeného světla

## Monitor

- min. 21“ LCD monitor s medicínským atestem

- s digitálním a analogovým vstupem a výstupem

- HD rozlišení obrazů (cca 1920 x 1200, nebo 1920 x 1080)

- barevně přesné, kontrastní a jasné zobrazení prováděného endoskopického výkonu formou celoplošného obrazu

# KVALIFIKACE UCHAZEČŮ

Dodavatel je povinen v nabídce prokázat splnění kvalifikace.

## Vymezení kvalifikačních předpokladů

Kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který prokáže splnění kvalifikačních kritérií specifikovaných níže.

### Základní kvalifikační předpoklady

Základní kvalifikační předpoklady (ZKP) inspirované § 53 odst. 1 písm. a) až k) ZVZ splní dodavatel předložením čestného prohlášení.

Návrh Čestného prohlášení o prokázání splnění ZKP je součástí Vzoru Čestného prohlášení o kvalifikaci, který je uveden v příloze č. 2. Zadavatel žádá dodavatele o využití a/nebo úpravu přiloženého vzoru nebo jeho části.

### Profesní kvalifikační předpoklady

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů (PKP) inspirovaných § 54 ZVZ dodavatel prokáže:

- předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,

- předložením dokladů o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladů prokazujících příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

PKP je možné prokazovat také formou čestného prohlášení. Návrh Čestného prohlášení o prokázání splnění PKP je součástí Vzoru Čestného prohlášení o kvalifikaci, který je uveden v příloze č. 2. Dodavatel může využít a/nebo upravit přiložený vzor nebo jeho část.

## Doba prokazování kvalifikace

Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.

## Pravost a stáří dokladů

Dodavatel předkládá prosté kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace, pokud není v ZVZ či této výzvě stanoveno jinak. Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat po vítězném uchazeči před uzavřením smlouvy předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů.

Doklady prokazující splnění ZKP a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.

## Důsledek nesplnění kvalifikace

Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, bude zadavatelem vyloučen z účasti v řízení.

# ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Uchazeč v krycím listu (příloha č. 1) vyplní pouze Z E L E N Ě zvýrazněné buňky. Ostatní buňky jsou uzamčeny proti změnám. V případě nutnosti je možné je odemknout (není nastaveno žádné heslo pro odemknutí).

Uchazeč je povinen uvést nabídkovou cenu v členění dle přílohy č. 1, a to jednotkovou cenu položek (cenu za ks v Kč bez DPH a v Kč vč. DPH). Ostatní pole nabídkové ceny budou vypočtena z jednotkových cen.

Uchazeč je povinen vyplnit tabulku přílohy č. 1 v elektronické podobě (aby došlo k propočtu položkových a celkových cen dle nastavených vzorců), poté ji podepíše a vloží do nabídky.

Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná a obsahující veškeré práce, činnosti a dodávky obsažené ve výzvě. Pro vyloučení pochybností zadavatel uvádí, že jakékoliv práce, činnosti či dodávky obsažené v kterékoliv části výzvy jsou zahrnuty v nabídkové ceně, která dále obsahuje veškeré rizika, zisk, finanční vlivy (např. inflace), poplatky a veškeré další náklady spojené s plněním této veřejné zakázky po celou dobu jejího provádění. Zadavatel dále uvádí, že jednotlivé části výzvy se vzájemně doplňují a souhrnně tvoří předmět plnění této VZ.

Výše nabídkové ceny i dílčích cen musí být garantována po celou dobu realizace, zadavatel připouští překročení výše nabídkové ceny v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH.

# OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky jsou obsaženy v návrhu kupní smlouvy (dále jen „návrh smlouvy“).

## Návrh smlouvy

Uchazeč v nabídce předloží návrh smlouvy, který musí odpovídat příloze č. 3, zadávacím podmínkám a této výzvě vč. obchodních a platebních podmínek, přičemž ustanovení smlouvy nesmí směřovat v neprospěch zadavatele. V návrhu smlouvy uchazeč doplní údaje požadované zadavatelem označené „DOPLNIT“, zejména označení uchazeče, kontaktní údaje apod., přílohy a návrh smlouvy opatří podpisem statutárního orgánu uchazeče nebo jinou osobou k tomu oprávněnou. Originál či úředně ověřená kopie tohoto oprávnění musí být v takovém případě součástí návrhu smlouvy uchazeče.

Přílohy smlouvy nemusí být v nabídce uvedeny duplicitně. Tzn., že není nutné vkládat přílohu Technická specifikace k návrhu smlouvy, pokud bude obsažena jinde v nabídce.

V případě, že se uchazeč při plnění VZ dostane do kontaktu s osobními údaji, je povinen o nich zachovávat naprostou mlčenlivost, a to i po ukončení plnění smlouvy, v případě jejího zrušení, odstoupení od ní či její výpovědi.

Jakékoliv změny či doplnění smlouvy, včetně změny cen za poskytování předmětu VZ, mohou být učiněny výhradně písemným dodatkem ke smlouvě schváleným oběma smluvními stranami. Takové změny či doplnění však musí být v souladu s relevantními ustanoveními zákona.

Všechny číselně vyjádřené údaje ve vztahu k výši smluvních pokut a dalším lhůtám uvedeným v návrhu smlouvy nebo v této výzvě jsou hodnoty minimální, případně maximální a každý uchazeč může nabídnout pro zadavatele podmínky jednoznačně výhodnější.

Uchazeč není oprávněn podmínit jím navrhované podmínky další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot stejných podmínek je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Obdobně bude zadavatel postupovat v případě, že dojde k uvedení hodnoty podmínky v jiné veličině či formě než zadavatel požaduje.

## Splatnost faktur a dodací lhůty

Úhrady za plnění VZ budou prováděny v české měně, případně v jiné měně platné v budoucnu na území České republiky.

Zadavatel neposkytuje zálohy. Splatnost faktur je stanovena na 30 kalendářních dnů od vystavení faktury.

# NABÍDKA

## Obecné požadavky

- Nabídky se podávají písemně v listinné nebo elektronické podobě.

- V nabídce musejí být na krycím listu uvedeny identifikační údaje o uchazeči v rozsahu na něm stanoveném. Nabídka musí být na krycím listu podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Vzor krycího listu je uveden v příloze č. 1.

- Zadávací lhůta - Uchazeč je vázán svou nabídkou po dobu 6 měsíců ode dne uplynutí lhůty pro podání nabídek.

- Nabídky podané nebo doručené po uplynutí lhůty k podání nabídky komise neotevírá. Zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

- V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče, zejména: obchodní firma, sídlo, identifikační číslo, osoba oprávněná zastupovat uchazeče, kontaktní adresa pro písemný styk mezi uchazečem a zadavatelem.

- Nabídka musí být zpracována kompletně v českém jazyce – jakýkoli doklad, který je nedílnou součástí nabídky, zpracovaný v jiném jazyce, musí být doložen včetně úředně ověřeného překladu, jinak nemůže být uznán s výjimkou dokladů zpracovaných ve slovenském jazyce.

- Nabídka musí obsahovat předložený návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče.

- Pokud podává nabídku více uchazečů společně (společná nabídka), uvedou v nabídce též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto uchazeče při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení.

- Veškeré dokumenty budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisu. Všechny stránky nabídky, budou očíslovány vzestupnou kontinuální řadou.

## Nabídky v listinné podobě

Nabídky v listinné podobě se podávají v řádně uzavřené a zapečetěné obálce opatřené na uzavřeních označením obchodní firmy nebo razítkem či podpisem statutárního orgánu uchazeče nebo osoby oprávněné zastupovat uchazeče. Obálka musí být zřetelně označena nápisem:

„Neotvírat – VZ: NNP LDN Horažďovice, s.r.o. – pořízení a obnova přístrojového vybavení“

Na obálce musí být uvedena kontaktní adresa a identifikační údaje uchazeče, pokud se od kontaktních údajů liší.

Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky.

Uchazeč předloží listinnou nabídku v 1 originále a zadavatel žádá uchazeče o předložení nabídky také v 1 kopii. Dále zadavatel žádá uchazeče o předložení kompletní nabídky též v elektronické podobě na CD.

## Nabídky v elektronické podobě

Nabídky v elektronické podobě se podávají prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (dále také „EZAK“) v detailu veřejné zakázky na URL adrese https://ezak.cnpk.cz/vz00004715.

Podmínkou pro podání nabídky v elektronické podobě je dokončená registrace a přihlášení v EZAK (více o registraci a EZAK viz bod 9.1 a následující této výzvy).

Podání nabídky v elektronické podobě je nutné elektronicky podepsat. Elektronický podpis musí být založen na osobním kvalifikovaném certifikátu a musí příslušet osobě, která je v pracovněprávním vztahu k uchazeči.

Všechny dokumenty, které musí být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, je nutné do EZAK vložit opatřené tímto podpisem v naskenované podobě (nejlépe ve formátu PDF), případně musí být podepsány elektronicky osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, nebo i jinou osobou, pokud tato bude mít k tomu příslušné zplnomocnění.

Vkládaný soubor nabídky bude označen zkratkou veřejné zakázky, což je „VES“, a názvem uchazeče - př.: VES Název uchazeče. Pokud bude vkládáno více souborů, budou jednotlivé soubory očíslovány vzestupnou řadou a označeny názvem, o který dokument se jedná (př.: VES Název uchazeče 1 Krycí list). V případě komprimace souboru použije uchazeč formát .RAR nebo .ZIP.

Zadavatel preferuje podání elektronické nabídky v jediném PDF dokumentu.

Maximální velikost jednotlivých souborů vkládaných do EZAK je omezena. Počet souborů, které se vkládají jako součást nabídky, není omezen.

## Místo a lhůta pro podání nabídek

Uchazeč je povinen doručit nabídku do sídla zadavatele na adresu:

Centrální nákup, příspěvková organizace

Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň,

nebo prostřednictvím EZAK v detailu VZ na URL adrese https://ezak.cnpk.cz/vz00004715.

V případě osobního podání je místem podání podatelna Centrálního nákupu, příspěvkové organizace na adrese Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň – Areál Středního odborného učiliště elektrotechnického, pavilon 5 (budova Policie ČR), III. patro. Provozní doba je v pracovní dny od 8:00 do 14:00 hodin.

Lhůta pro podání nabídek je do 16. 10. 2015 do 10:00 hodin.

Za rozhodující pro doručení nabídky je vždy považován okamžik převzetí (doručení) nabídky (elektronickým nástrojem nebo pověřeným zaměstnancem Centrálního nákupu, příspěvkové organizace), nikoli předání nabídky poště či jiné kurýrní službě.

## Složení nabídky

Nabídka bude obsahovat následující části:

### Krycí list nabídky

Krycí list nabídky, jehož vzor je uveden v příloze č. 1, musí obsahovat identifikační a kontaktní údaje o uchazeči (obchodní firmu/jméno uchazeče, sídlo uchazeče, jméno pracovníka pověřeného věcným jednáním ohledně této VZ, IČO, DIČ, telefon, email) a zároveň nabídkové ceny.

### Obsah

V obsahu nabídky bude uveden název jednotlivých kapitol, příloh a čísel stránek.

### Podklady k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů.

Uchazeč prokáže splnění kvalifikace požadované v čl. 4 výzvy.

### Návrh smlouvy

Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

### Technická specifikace

Technická specifikace s dostatečně přesným popisem předmětu VZ.

## Identifikace subdodavatelů

Uchazeč je povinen ve své nabídce specifikovat části / poměry / předměty veřejné zakázky, které má v úmyslu realizovat prostřednictvím jednoho či více subdodavatelů, a je povinen uvést identifikační údaje všech těchto subdodavatelů.

V případě, že uchazeč nebude realizovat žádnou část / poměr / předmět veřejné zakázky prostřednictvím subdodavatele, učiní v nabídce o této skutečnosti čestné prohlášení (vzor je uveden v příloze č. 2).

## Otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek proběhne ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek na adrese pro doručování nabídek v listinné formě (viz výše).

Otevírání obálek je neveřejné vzhledem k tomu, že zadavatel používá pro účely hodnocení elektronickou aukci.

# ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

## Základní hodnotící kritérium

Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky.

## Dílčí hodnotící kritéria

| Dílčí hodnotící kritérium |  | Váha |
| --- | --- | --- |
| A | Celková nabídková cena | 95% |
| B | Ekologická šetrnost | 5% |
| CELKEM |  | 100% |

## Způsob hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek bude provedeno zadavatelem nebo komisí k tomu určenou zadavatelem. V prvním kole budou nabídky předběžně posouzeny a vyhodnoceny podle předložených dokumentů a nabízených cen. Nevyřazené nabídky postoupí do druhého kola hodnocení, což je elektronická aukce. V aukci budou mít uchazeči možnost dále vylepšovat své nabídky.

### Celková nabídková cena (A) – váha 95%

Předmětem hodnocení je celková nabídková cena v Kč bez DPH za celý předmět plnění.

Nabídky budou hodnoceny vždy v poměru k nejvýhodnější nabídky, kdy se za nejvýhodnější nabídku považuje nejnižší hodnota v rámci tohoto DHK. Nejvýhodnější nabídka obdrží 100 % hodnocení, všechny ostatní pak % poměrně k nejvýhodnější nabídce. Následně bude výsledek vynásoben váhou kritéria, čímž vznikne vážené hodnocení (viz násl. vzorec):

A=nejvýhodnějšínabídkahodnocenánabídka×100×váha

### Ekologická šetrnost (B) – váha 5%

Uchazeč v krycím listu a v návrhu smlouvy stanoví, zda nabízený předmět VZ je ekologicky šetrný k životnímu prostředí.

Pro doložení této skutečnosti je uchazeč povinen v nabídce doložit odpovídající doklad, který ekologickou šetrnost předmětu VZ potvrzuje. Uchazeč může doložit:

- platný certifikát o ekologické šetrnosti nabízeného předmětu VZ, nebo

- prohlášení o shodě, nebo

- prohlášení, že nabízený produkt disponuje značkou CE, nebo

- čestné prohlášení, že nabízený předmět VZ je ekologicky šetrný k životnímu prostředí.

Uchazeč, který doloží, že jeho nabízený produkt je ekologicky šetrný k životnímu prostředí, získá v rámci tohoto DHK hodnocení ANO, což bude znamenat zisk 100 bodů v rámci tohoto DHK. Uchazeč, který ekologickou šetrnost k životnímu prostředí nedoloží, získá v rámci tohoto DHK hodnocení NE, což bude znamenat zisk 0 bodů v rámci tohoto DHK. Následně bude bodový zisk uchazečů vynásoben váhou tohoto DHK, což je 5%.

## Celkové hodnocení

Na základě předložených nabídek se stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek pro účely předběžného posouzení a hodnocení nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty podle následujícího vzorce.

H=A+B

PO OTEVŘENÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI PROBĚHNE PŘEDBĚŽNÉ POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK. NEVYŘAZENÉ NABÍDKY POSTOUPÍ DO DALŠÍHO KOLA HODNOCENÍ, COŽ JE ELEKTRONICKÁ AUKCE, KDE BUDOU MÍT DODAVATELÉ MOŽNOST VYLEPŠOVAT SVÉ NABÍDKY (VÍCE O ELEKTRONICKÉ AUKCI VIZ ČL. 9.3 TÉTO VÝZVY).

Po skončení elektronické aukce bude jako vítězná vybrána nabídka, která dosáhne nejvyšší bodové hodnoty. V případě rovnosti 2 nebo více nabídek bude jako vítězná vybrána nabídka uchazeče, který hodnoty znamenající shodné hodnocení vložil jako první.

## Shodné hodnocení

### Předběžné hodnocení

Pokud v předběžném hodnocení dojde k předložení takových hodnot nabídek, že 2 nebo více nabídek obdrží shodné hodnocení, budou o pořadí nabídek rozhodovat následující pravidla v uvedeném pořadí:

- Celková nabídková cena v Kč bez DPH (nižší je lepší),

- Ekologická šetrnost (hodnota ANO bude upřednostněna),

- Termín dodání ve dnech (nižší je lepší).

Pokud by v předběžném hodnocení došlo k předložení takových hodnot nabídek, že 2 nebo více nabídek obdrží naprosto shodné hodnocení i po použití výše uvedených pravidel, bude o pořadí nabídek rozhodovat okamžik podání nabídky – toto platí pouze v rámci předběžného hodnocení.

### Elektronická aukce

Do elektronické aukce postoupí všechny nevyřazené nabídky. Vstupními hodnotami budou výsledky předběžného hodnocení. Pokud dojde k situaci, že v předběžném hodnocení bude 2 nebo více nabídek hodnoceno naprosto stejně, vstoupí takovéto shodné nabídky do elektronické aukce v pořadí, v jakém byly přijaty zadavatelem.

V průběhu e-aukce platí, že v případě rovnosti 2 nebo více nabídek je upřednostňována nabídka uchazeče, který hodnoty znamenající shodné hodnocení vložil jako první.

### Konečné hodnocení

Pro účely konečného hodnocení bude pořadí a hodnocení nabídek převzato z výsledku e-aukce.

O výsledku konečného hodnocení nemůže rozhodovat okamžik podání nabídky.

# E-ZAK a elektronická aukce

Tato VZ bude administrována v E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz).

## Registrace dodavatele v E-ZAK

Pro plnohodnotnou účast v zadávacím řízení této veřejné zakázky je nutné provést registraci dodavatele v EZAK na adrese https://ezak.cnpk.cz/registrace.html. K úspěšnému dokončení registrace je vhodné využít platný elektronický podpis založený na osobním kvalifikovaném certifikátu. Pokud takovýto elektronický podpis nevlastníte, lze dokončit registraci i bez jeho využití. Nicméně pro plnohodnotnou účast v této VZ je vhodné, nikoli nezbytné, elektronický podpis založený na osobním kvalifikovaném certifikátu vlastnit. Podrobnější informace naleznete v uživatelské příručce pro dodavatele (https://ezak.cnpk.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf) a manuálu elektronického podpisu (https://ezak.cnpk.cz/data/manual/QCM.Podepisovaci_applet.pdf).

V případě, že se Vám nedaří zaregistrovat do systému, je Vaše IČO pravděpodobně již obsazeno. Je možné, že dodavatel byl pravděpodobně před vypsání této veřejné zakázky „předregistrován“ zadavatelem, případně pověřenou osobou a je tedy již veden v evidenci systému. Postup dokončení registrace je velice podobný postup popsaném v odstavci výše. Pouze je nutné do dokončení registrace vstoupit pomocí hypertextového odkazu z předregistračního emailu, který byl zaslán na adresu dodavatele. V případě ztráty nebo neobdržení předregistračního emailu lze kontaktovat Ing. Petra Stehlíka (petr.stehlik@cnpk.cz), případně pana Jana Kronďáka (jan.krondak@cnpk.cz) pro jeho opětovné odeslání, případně nápravu jiným způsobem.

Pozn.: 	Předregistrační email, resp. odkaz v něm obsažený, má omezenou platnost, proto je možné, že nebudete moci dokončit registraci i v případě, že tento email naleznete. V takovém případě je třeba odeslat email znovu. Pro toto kontaktujte osoby uvedené výše.

## Test nastavení prohlížeče

Na adrese https://ezak.cnpk.cz/test_index.html máte možnost si ověřit, zda Váš prohlížeč splňuje všechny potřebné požadavky pro účast v soutěži.

### Test prostředí

Tento test prověří nezbytné součásti internetového prohlížeče a správnost jejich nastavení pro práci s EZAK.

### Test odeslání nabídky

Tento test Vám umožní vyzkoušet si elektronické podání testovací nabídky v prostředí EZAK. Pro účast v této veřejné zakázce není stěžejní, nicméně ověří, zda Váš elektronický podpis vyhovuje pro využití v EZAK. Podmínky úspěšného průběhu:

- úspěšně absolvovaný první test prostředí,

- platný zaručený elektronický podpis založený na osobním kvalifikovaném certifikátu (vydávají ho eIdentity, PostSignum QCA, nebo První certifikační – I.CA).

## Elektronická aukce

Elektronická aukce (dále jen „aukce“) proběhne v EZAK v souladu s § 96 a § 97 ZVZ. Aukce bude vypsána po předběžném posouzení a hodnocení nabídek (dále jen „předběžné hodnocení“). Po předběžném hodnocení zadavatel vyzve všechny uchazeče, kteří nebyli v rámci předběžného hodnocení vyloučeni, aby podali nové aukční hodnoty do aukce. Výzva bude zaslána uchazečům elektronickými prostředky prostřednictvím EZAK a zároveň emailem na adresu kontaktní osoby uvedenou v krycím listu nabídky.

Na adrese https://aukce.cnpk.cz/ se nachází aukční síň, kde je k dispozici seznam vypsaných aukcí zadavatelů Plzeňského kraje. Vstup do aukční síně vyžaduje přihlášení. Do polí zadejte údaje popsané v následující tabulce.

| Login: | příslušné přihlašovací jméno do EZAK dodavatele nebo oprávněné osoby dodavatele |
| --- | --- |
| @: | vložte text „ezak.cnpk.cz“ |
| Heslo: | příslušné heslo do EZAK dodavatele nebo oprávněné osoby dodavatele |

Do aukční síně je možné a pohodlnější vstoupit také z detailu zakázky na adrese https://ezak.cnpk.cz/vz00004715, kde se v detailu VZ v bloku Elektronická aukce nachází tlačítko vstup do aukční síně.

Další informace naleznete v manuálu aukční síně Elektronická aukční síň – uživatelská příručka pro dodavatele (http://www.cnpk.cz/uploads/EZAK-Aukcni_sin-Manual-Dodavatele_v1.1.pdf).

### Vypsání aukce

Po předběžném posouzení a hodnocení nabídek bude vypsána aukce.

Uchazeči nevyloučení v rámci předběžného hodnocení budou dle § 97 odst. 5 ZVZ vyzváni k účasti v aukci nejpozději 2 pracovní dny před zahájením aukce. Výchozím stavem aukce budou výsledky dle § 97 odst. 1 ZVZ.

### Hodnotící kritéria, která budou předmětem aukce

Do aukce bude vstupovat dílčí hodnotící kritérium celková nabídková cena v podobě nabídková cena v Kč bez DPH za kompletní předmět VZ.

Do aukce nebude (jako proměnná) vstupovat dílčí hodnotící kritérium „B“ - Ekologická šetrnost. Bodové hodnocení tohoto DHK bude v aukci konstantou a bude součástí vzorce, kterým bude aukční mechanismus vypočítávat celkové bodové hodnocení a pořadí uchazečů.

Nabídkové ceny, které uchazeči předloží v nabídce, budou výchozím stavem pro proces aukce a uchazeči budou mít možnost tyto hodnoty pouze vylepšovat, tj. snižovat cenu.

### Omezení nových hodnot nabídek

Nové hodnoty nabídek nejsou žádným způsobem omezeny.

V aukci budou mít uchazeči možnost pouze vylepšovat své nabídky (snižovat cenu).

### Informace poskytované v průběhu aukce

Účastníci aukce budou mít v celém průběhu aukce přístup k následujícím informacím:

- informace o pořadí uchazeče,

- informace o momentálně nejlepších aukčních hodnotách za jednotlivá kritéria a

- informace o aukčních hodnotách momentálně nejlepší nabídky.

### Informace o postupu při aukci

Aukce bude trvat jedno kolo o délce 30 minut s možností prodloužení.

Způsob ukončení - marným uplynutím doby pro podání nových aukčních hodnot.

Možnosti prodloužení - při každé změně nejlepší nabídky v posledních 3 minutách aukčního kola je kolo automaticky prodlouženo o 3 minuty.

Další informace o postupu v aukční síni naleznete v příručce pod následujícím odkazem - Elektronická aukční síň – uživatelská příručka pro dodavatele (http://www.cnpk.cz/uploads/EZAK-Aukcni_sin-Manual-Dodavatele_v1.1.pdf).

### Podmínky zadávání nových aukčních hodnot

Nové aukční hodnoty není nutné elektronicky podepisovat.

Snižovat bude možné celkovou cenu v Kč bez DPH, a to takto:

| Minimální krok snížení nabídkové ceny | nenastaveno |
| --- | --- |
| Maximální krok snížení nabídkové ceny | 30% ve vztahu k nabídkové ceně uchazeče |

HODNOCENÍ dle §78 odst. 1 písm. a) ZVZ EKONOMICKOU VÝHODNOSTÍ NABÍDKY - V případě, že dojde k dorovnání nejvýhodnější nabídky jinou shodnou nabídkou, bude v aukci upřednostněna (tedy zůstane nejvýhodnější) nabídka uchazeče, který shodnou hodnotu vložil jako první.

### Informace o použitých elektronických prostředcích

Veškeré informace o EZAK naleznete v uživatelské příručce pro dodavatele pod následujícím odkazem E-ZAK – manuál dodavatele (https://ezak.cnpk.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf).

Veškeré informace o aukční síni naleznete v příručce pod následujícím odkazem - Elektronická aukční síň – uživatelská příručka pro dodavatele (http://www.cnpk.cz/uploads/EZAK-Aukcni_sin-Manual-Dodavatele_v1.1.pdf).

### Demoverze aukční síně

Od okamžiku odeslání výzvy k aukci do doby začátku aukce je v konkrétní aukční síni přihlášeným uchazečům k dispozici demoverze aukce, kde je možné si otestovat prostředí a úkony činěné v průběhu aukce.

V případě, že si nebudete jisti okolnostmi a jinými podmínkami aukce, je možné kontaktovat uživatelskou podporu: Jan Kronďák, tel. 777 357 968, email: jan.krondak@cnpk.cz.

# Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

## Dodatečné informace k zadávací dokumentaci

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel preferuje podávání žádostí o dodatečné informace prostřednictvím EZAK z detailu VZ na adrese https://ezak.cnpk.cz/vz00004715.

## Poskytování dodatečných informací

Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení žádosti.

Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, uveřejní zadavatel stejným způsobem, jakým uveřejnil zadávací dokumentaci, tj. neomezeným a přímým dálkovým přístupem v EZAK na adrese https://ezak.cnpk.cz/vz00004715 v bloku „Dodatečné informace“.

Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.

# Profil zadavatele

Profil zadavatele se nachází na URL adrese https://ezak.cnpk.cz/profile_display_135.html.

## Oznámení o vyloučení uchazeče

Zadavatel si vyhrazuje právo inspirované § 60 odst. 2 a § 76 odst. 6 ZVZ oznámit rozhodnutí o vyloučení uchazeče jeho uveřejněním na profilu zadavatele; v takovém případě se rozhodnutí o vyloučení uchazeče považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele. Rozhodnutí a/nebo oznámení bude uveřejněno v detailu příslušné veřejné zakázky.

Pozn.:	Přihlášený uživatel nalezne toto rozhodnutí a/nebo oznámení v detailu VZ v bloku „Moje zprávy k veřejné zakázce“, nepřihlášený uživatel pak v bloku „Dodatečné informace“.

## Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Zadavatel si vyhrazuje právo inspirované § 81 odst. 4 ZVZ uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky do 5 pracovních dnů po rozhodnutí podle §81 odst. 1 ZVZ na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele. Rozhodnutí a/nebo oznámení bude uveřejněno v detailu příslušné veřejné zakázky.

Pozn.:	Přihlášený uživatel nalezne toto rozhodnutí a/nebo oznámení v detailu VZ v bloku „Moje zprávy k veřejné zakázce“, nepřihlášený uživatel pak v bloku „Dodatečné informace“.

# Podmínky správce programu

Při zakázce malého rozsahu dle § 12 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách je zadavatel povinen dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace v souladu s § 6 zákona o veřejných zakázkách.

Správce programu stanovuje provést výběr dodavatele nejméně ze tří nabídek. Tento požadavek v důsledku stanovuje povinnost přijmout min. 3 nabídky a min. 3 nabídky musí postoupit do hodnocení. Z těchto 3 nabídek pak může být vybrán vítězný dodavatel.

Zadavatel si tedy vyhrazuje právo zrušit řízení v případě, že v rámci VZ obdrží méně než 3 nabídky, a také v případě, že do hodnocení postoupí méně než 3 nabídky.

# OSTATNÍ PODMÍNKY

- Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob a uchazeč je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

- Uchazeč není oprávněn podmínit jím navrhované podmínky další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot podmínek je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

- Uchazeč je povinen ve své nabídce specifikovat části / poměry / předměty veřejné zakázky, které má v úmyslu realizovat prostřednictvím jednoho či více subdodavatelů, a je povinen uvést identifikační údaje všech těchto subdodavatelů. V případě, že uchazeč nebude realizovat žádnou část / poměr / předmět veřejné zakázky prostřednictvím subdodavatele, učiní v nabídce o této skutečnosti čestné prohlášení (vzor ČP je uveden v příloze č. 2).

- Zadavatel předem vylučuje variantní řešení nabídky.

- VZ není rozdělena na části.

- Zadavatel si nevyhrazuje opční právo.

- Zadavatel je oprávněn zrušit řízení, a to i bez uvedení důvodu.

- Zadavatel je povinen uveřejnit na profilu zadavatele informace dle § 147a ZVZ a dodavatel mu k tomu musí poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

# PŘÍLOHY

Přílohami a nedílnou součástí této výzvy jsou:

- Příloha č. 1 - Krycí list

- Příloha č. 2 - Vzory

- Příloha č. 3 - Návrh smlouvy

V Horažďovicích dne 8.10.2015

Ing. Martin Grolmus

jednatel

Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o.