| Rozhodnutí o vyloučení uchazeče |  |
| --- | --- |
| zADAVATEL: | Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o. |
| SÍDLEM: | Blatenská 314, 34101 Horažďovice |
| IČO: | 26360870 |
| ZASTUPUJÍCÍ: | Ing. Martin Grolmus, jednatel |
| Pověřená osoba: | Centrální nákup, příspěvková organizace |
| Sídlem: | Vejprnická 663/56, 31800 Plzeň |
| IČO: | 72046635 |
| ZASTUPUJÍCÍ: | Ing. Jiří Heran, ředitel |
| nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |  |
| NNP LDN Horažďovice, s.r.o. – pořízení a obnova přístrojového vybavení |  |

V rámci veřejné zakázky malého rozsahu „NNP LDN Horažďovice, s.r.o. – pořízení a obnova přístrojového vybavení“ zadávané dle § 12 odst. 3 a § 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) mimo působnost ZVZ (veřejný zadavatel je však povinen dodržet zásady uvedené v § 6 ZVZ) a dle Směrnice Rady Plzeňského kraje č. 1/2014 o zadávání veřejných zakázek (dále jen „směrnice“) na základě Výzvy k podání nabídek zveřejněné na adrese https://ezak.cnpk.cz/vz00004715 dne 8.10.2015

ROZHODUJI v souladu se zadávacími podmínkami a na základě doporučení hodnotící komise O VYLOUČENÍ následujícího uchazeče

| Nabídka | Uchazeč | Sídlo | IČO |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 | Suppmed, s.r.o. | Krakovská 1392/7, 110 00 Praha 1 | 24170674 |

Z DALŠÍ ÚČASTI VE VÝŠE UVEDENÉM ŘÍZENÍ.

- Odůvodnění vyloučení:

Nesplnění zadávacích podmínek

Při posuzování nabídek shledala hodnotící komise (dále jen „HK“), že uchazeč v nabídce uvedl u položky 3.5 Videoprocesor životnost xenonové lampy 300 provozních hodin.

Toto neodpovídá zadávacím podmínkám, kde je ve Výzvě k podání nabídek v čl. 3.4 a 3.5 uvedeno následující:

- 3.4 Světelný zdroj studeného světla

- xenonový s min. výkonem 150 W (s min. životností 450 hod.), nebo alternativně LED osvětlení s odpovídajícím výkonem

- záložní osvětlení s automatickým náběhem

- 3.5 Videoprocesor

- vysoké rozlišení obrazu (výrobci označované např. Full HD, HDTV apod.)

- automatické řízení intenzity osvitu

- ovládání jednotlivých funkcí pomocí klávesnice

- zmrazení (zastavení) obrazu

- POZNÁMKA: Ve videoprocesoru může být integrován světelný zdroj studeného světla

Světelný zdroj studeného světla nedosahuje požadované hodnoty životnosti, a sice min. 450 hodin.

Na základě výše uvedených nedostatků dospěla HK k závěru, že nabídka nesplňuje zadávací podmínky, vyřadila nabídku uchazeče z dalšího posouzení / hodnocení pro nesplnění zadávacích podmínek a doporučila zadavateli vyloučit uchazeče z další účasti v řízení.

Závěr

Zadavatel na základě doporučení HK a v souladu se zadávacími podmínkami rozhodl o vyloučení uchazeče Suppmed, s.r.o. z další účasti v řízení.

- V Horažďovicích dne 19. 10. 2015

Ing. Martin Grolmus

jednatel

Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o.