| SPISOVÁ ZN.: | CN/259/CN/15 |
| --- | --- |
| ČÍSLO JEDN.: | 563/16/CN |
| VYŘIZUJE: | Tomáš Mosinger |
| TEL.: | +420 377 224 260 |
| MOB.: | +420 777 357 973 |
| E-MAIL: | tomas.mosinger@cnpk.cz |
| DATUM: | 5. 2. 2016 |

|  | Zájemci |  |
| --- | --- | --- |

Dodatečné informace č. 2

Ve věci podlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení „Rokycanská nemocnice a. s. - virtualizace serverů a obnova PACS systému“ zadavatel poskytuje zájemcům následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Zadavatel: 	Rokycanská nemocnice, a. s.

Sídlo: 		Voldušská 750, 337 22 Rokycany

IČ: 		26360900

Zastoupený: 	MUDr. Hanou Perkovou, MBA, předsedkyní představenstva

Dne 2. 2. 2016 byly zadavateli doručeny dotazy následujícího znění:

Dotaz č. 1

Zadavatel v požadavcích na centrální PACS uvádí migraci a převod všech stávajících DICOM dat z datových úložišť i CD/DVD a dalších médií do prostředí 64 bit. v plném rozsahu. Jaký je celkový objem migrovaných dat?

Odpověď k dotazu č. 1

Celkový objem migrovaných dat je cca 8.5 TB.

Dotaz č. 2

Zadavatel v technické specifikaci požaduje certifikaci „diagnostický SW ve třídě zdravotnického prostředku IIb“ (nebo vyšší) – možnost diagnostiky. Uchazeč se domnívá, že v případě diagnostických SW je požadavek na bezpečnostní třídu zdravotnického prostředku IIb či vyšší nadbytečný. Bude zadavatel akceptovat i klinický prohlížeč třídy IIa, který plně vyhovuje všem ostatním požadavkům?

Odpověď k dotazu č. 2

S ohledem na stávající modality tř. IIb a na další plánovaný rozvoj oddělení zobrazovacích metod zadavatel trvá na certifikaci klinického prohlížeče minimálně jako zdravotnický prostředek třídy IIb. a nebude akceptovat třídu IIa. nebo nižší.

Dotaz č. 3

Zadavatel v technické specifikaci požaduje certifikaci „SW pro lékařskou diagnostiku ve třídě zdrav. prostředků ve třídě IIb nebo vyšší“. Uchazeč se domnívá, že v případě diagnostických SW je požadavek na bezpečnostní třídu zdravotnického prostředku IIb a vyšší nadbytečný. Bude zadavatel akceptovat i diagnostický prohlížeč třídy IIa, který plně vyhovuje všem ostatním požadavkům?

Odpověď k dotazu č. 3

S ohledem na stávající modality tř. IIb a na další plánovaný rozvoj oddělení zobrazovacích metod zadavatel trvá na certifikaci diagnostického prohlížeče minimálně jako zdravotnický prostředek třídy IIb. a nebude akceptovat třídu IIa. nebo nižší.

Dotaz č. 4

Zadavatel v technické specifikaci uvádí požadavek na možnost vypalování obrazů na CD/DVD v DICOM struktuře a včetně prohlížeče (s certifikací „ZP ve třídě IIb nebo vyšší" a v českém jazyce). Bude zadavatel akceptovat prohlížeč, který se vypálí spolu s DICOM snímkem na CD/DVD třídy IIa?

Odpověď k dotazu č. 4

S ohledem na stávající modality tř. IIb a na další plánovaný rozvoj oddělení zobrazovacích metod zadavatel trvá na certifikaci prohlížeče vypalovaného spolu s DICOM snímkem na CD/DVD minimálně jako zdravotnický prostředek třídy IIb. a nebude akceptovat třídu IIa. nebo nižší.

Dotaz č. 5

Zadavatel mezi požadavky na diagnostický prohlížeč uvádí kompletní podporu digitální substrakce, DSA. Žádáme zadavatele o konkrétní rozpis požadavků na funkci DSA.

Odpověď k dotazu č. 5

Jedná se o techniku pro zobrazení cévního řečiště prostřednictvím subtrakce (odčítání rozdílu) skiaskopických obrazů před a po aplikaci kontrastní látky. Subtrakce musí umožnit odečíst z výsledného obrazu nativní struktury (skelet) a zobrazit pouze struktury s aplikovanou kontrastní látkou (cévní řečiště).

Dotaz č. 6

Zadavatel v popisu implementace požaduje migraci stávajících aplikací do virtuálního prostředí nových serverů. Je touto migrací myšlena pouze virtualizace stávajících serverů, nebo se jedná o instalaci aplikací na nový operační systém? Zajistí zadavatel v případě reinstalace potřebné licence pro OS a databázový SW? Bude požadována instalace SW třetích stran?

Odpověď k dotazu č. 6

Jedná se o virtualizaci stávajících serverů i o instalaci aplikací na nový operační systém. Zadavatel požaduje dodávku licencí OS. Databázové SW budou zadavatelem zajištěny. Instalace SW třetích stran bude požadována (STAPRO).

Dotaz č. 7

Na základě dodatečných informací č. 1 ze dne 1. 2. 2016 požadujeme informaci, zda NIS Stapro nainstalovaný v Nemocnici Rokycany disponuje tzv. „konektorem“ pro PACS, tedy nástrojem na propojení s PACS systémem.

Odpověď k dotazu č. 7

Zadavatel nedisponuje propojením mezi NIS a PACS tzv. konektorem PACS.

Dotaz č. 8

V dokumentu Příloha č. 1 – Technická specifikace IT vybavení, Obnova PACS systému – požadavky na centrální PACS výše uvedené veřejné zakázky je uveden bod:

- připojení (akvizice) těchto modalit protokolem DICOM:

a) Počítačový tomograf GE Optima CT 660j včetně systému ASIR

b) Skiaskopicko – skiagrafický přístroj - Axiom Iconos MD s digitalizací obrazu

c) Ultrazvukový systém - Toshiba Aplio 300

d) 2 digitalizační čtecí zařízení FOMEI pro digitalizaci snímků ze skiagrafického přístroje – Argostat Plus a

mobilního RTG ramena

e) Sonograf gynekologický

Disponují veškeré uvedené modality plně funkčním DICOM rozhraním?

Odpověď k dotazu č. 8

Ano, uvedené modality mají plně funkční DICOM rozhraní.

Dotaz č. 9

V dokumentu Příloha č. 1 – Technická specifikace IT vybavení, Obnova PACS systému – požadavky na centrální PACS výše uvedené veřejné zakázky je uveden bod:

- Propojení nabízeného PACS s NIS STAPRO „Medea“ provozovaným v Rokycanské nemocnici přes tzv. „NIS a PACS konektory“, a to minimálně v rozsahu:

a) automatické sestavení DICOM MWL na základě žádanky z NIS/RIS Stapro zaslané ve formátu HL7, textový

popis vyšetření bude vytvářen a ukládán v NIS/RIS do databáze NIS/RIS Stapro „Medea“ s možností

automatického načítání i do prostředí nabízených klinických prohlížečů,

b) automatické přebírání přístupových práv k obrazovým datům PACS z nemocničního LDAP/AD systému,

c) funkce automatického spuštění klinického prohlížeče z prostředí aplikace NIS.

Má již zadavatel zakoupen PACS konektor od firmy STAPRO s.r.o. ze strany NISu nebo je PACS konektor předmětem této dodávky?

Odpověď k dotazu č. 9

Zadavatel nedisponuje propojením mezi NIS a PACS. Součástí dodávky musí tedy být i veškeré služby, práce a SW licence spojené s propojením PACS a NIS od dodavatele NISu společnosti STAPRO s.r.o.

Dotaz č. 10

V dokumentu Příloha č. 1 – Technická specifikace IT vybavení, Obnova PACS systému – požadavky na centrální PACS výše uvedené veřejné zakázky je uveden bod:

- migrace a převod všech stávajících DICOM dat z datových úložišť i CD/DVD a dalších médií do prostředí 64 bit. v plném rozsahu (vč. všech archivovaných údajů).

Prosíme o doplňující informaci, jaký objem dat se v jakých datových úložištích nachází a o jaký počet CD/DVD se jedná.

Odpověď k dotazu č. 10

Jedná se o cca 8,5 TB na stávajícím PACS serveru a na NAS úložišti.

Dotaz č. 11

V návrhu smlouvy i v zadávací dokumentaci je uvedeno, že zadavatel požaduje licence a multilicence. Přitom smlouva neobsahuje žádná autorskoprávní ujednání, takže není zřejmé, jaká plnění týkající se užívacích práv k software (licence) má dodavatel zadavateli poskytnout.

V jakém rozsahu požaduje zadavatel plnění týkající se užívacích práv pro software?

Odpověď k dotazu č. 11

„Prodávající v rámci plnění předmětu této smlouvy dodává software podléhající ochraně podle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) a ustanovení § 2358 a následující zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, proto poskytuje kupujícímu licenci (tj. oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví (licenci) v ujednaném rozsahu), a to formou licenčního ujednání v této kupní smlouvě. Prodávající prohlašuje, že se jedná o licenci:

- u licencí PACS a diagnostických prohlížečů se jedná o nevýhradní licenci k veškerým známým způsobům užití takového díla, a to v rozsahu minimálně nezbytném pro řádné užívání díla kupujícím

- u multilicence klinického prostředí se jedná o licenci neomezenou územním či množstevním rozsahem a rovněž tak neomezenou způsobem nebo rozsahem užití;

Licence je poskytnutá v maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy.

Prodávající prohlašuje, že odměna za poskytnutí licence kupujícímu je již zahrnuta v kupní ceně za poskytnuté plnění dle této kupní smlouvy.“

Toto ustanovení je doplněno do Přílohy č. 6 - Návrh kupní smlouvy k 05022016 zadávací dokumentace, jako článek XVI. Licenční ujednání. Příloha č. 6 - Návrh kupní smlouvy k 05022016 je nedílnou součástí a přílohou č. 1 těchto dodatečných informací.

Podle § 40 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, provede-li veřejný zadavatel úpravu zadávacích podmínek, je povinen současně přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek, a to podle povahy provedené úpravy. V případě takové změny zadávacích podmínek, která může rozšířit okruh možných dodavatelů, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.  Zadavatel tedy prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do

26. 2. 2016 do 10:00 hodin.

V souvislosti s tím dále zadavatel mění termín otevírání obálek s nabídkami na 26. 2. 2016 v 10:00 hodin.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Příloha č. 6 - Návrh kupní smlouvy k 05022016

Tomáš Mosinger

za pověřenou osobu

Centrální nákup, příspěvková organizace

V Plzni dne 5. 2. 2016