| VÁŠ DOPIS ZN.: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZE DNE: |  |  |  |  |  |
| SPISOVÁ ZN.: | CN/23/CN/16 |  |  |  |  |
| ČÍSLO JEDNACÍ: | 1719/16/CN |  |  |  |  |
| VYŘIZUJE: | Ing. Petr Stehlík |  |  |  |  |
| TEL.: | +420 377 224 260 |  |  |  |  |
| MOB.: | +420 777 357 964 |  |  |  |  |
| EMAIL: | petr.stehlik@cnpk.cz |  |  |  |  |
| DATUM: | 5.4.2016 |  |  |  |  |

- Věc:	Dodatečné informace č. 1 ze dne 5. 4. 2016

- Dobrý den,

zadavatel Domažlická nemocnice, a.s. se sídlem Kozinova 292, 344 22 Domažlice, IČO: 26361078 prostřednictvím pověřené osoby Centrální nákup, příspěvková organizace se sídlem Vejprnická 663/56, Plzeň, PSČ 31800, IČO: 72046635 v rámci podlimitní veřejné zakázky „Domažlická nemocnice, a.s. – pořízení a obnova přístrojového vybavení“ zadávané v otevřeném řízení dle §21 odst. 1 písm. a) a §27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) na základě Oznámení o zakázce odeslaném do Věstníku veřejných zakázek dne 21.3.2016 a zveřejněném tamtéž pod evidenčním číslem VZ 632716 dne 22.3.2016, předkládá následující dodatečné informace vč. znění původních dotazů, které zadavatel obdržel dne 30.3.2016 prostřednictvím elektronického nástroje EZAK:

| Dotaz č. 1: | V části technické podmínky ZD zadavatel požaduje: - snímková frekvence vyšší než 920sn./sec Máme v úmyslu nabídnout prémiový ultrazvukový přístroj předního japonského výrobce, který v závislosti na nastavení a použité sondě pracuje se snímkovou frekvencí 610 snímků za sekundu. Uváděná snímková frekvence je zcela dostačující pro jakákoliv medicínská využití ultrazvukového přístroje v běžném i specializovaném klinickém provozu. Bude zadavatel akceptovat nabídku ultrazvukového přístroje se snímkovou frekvencí 610 sn/s? |
| --- | --- |
| Odpověď č. 1: | ANO, zadavatel bude akceptovat nabídku ultrazvukového přístroje se snímkovou frekvencí 610 sn/s. |
| Dotaz č. 2: | V části technické podmínky ZD zadavatel požaduje: - spektrální pulzní doppler /PW/ s HPRF pro rychlosti nad 6m/s Máme v úmyslu nabídnout prémiový ultrazvukový přístroj předního japonského výrobce, který na PW/HPRF spektrálním pulsním doppleru měří rychlosti v rozsahu: od ±1.2 cm/sec do ±400 cm/sec. Uváděný rozsah je dle zkušeností tuzemských i zahraničních pracovišť zcela dostačující pro jakákoliv medicínská využití ultrazvukového přístroje v běžném i specializovaném klinickém provozu. Bude zadavatel akceptovat nabídku ultrazvukového přístroje s měřením rychlostí na PW/HPRF spektrálním pulsním doppleru v rozsahu: od ±1.2 cm/sec do ±400 cm/sec. |
| Odpověď č. 2: | ANO, zadavatel bude akceptovat nabídku ultrazvukového přístroje s měřením rychlosti na PW/HPRF spektrálním pulsním doppleru v rozsahu:od ± 1,2cm/sec. do ± 400cm/sec. |
| Dotaz č. 3: | V části technické podmínky ZD zadavatel požaduje: - spektrální kontinuální doppler/CW/ pro rychlosti nad 15m/s Máme v úmyslu nabídnout prémiový ultrazvukový přístroj renomovaného japonského výrobce, který na CW spektrálním kontinuálním doppleru měří rychlosti v rozsahu: ±24.9 cm/sec do ±796.2 cm/sec. Uváděný rozsah je dle zkušeností tuzemských i zahraničních pracovišť zcela dostačující pro jakákoliv medicínská využití ultrazvukového přístroje v běžném i specializovaném klinickém provozu. Bude zadavatel akceptovat nabídku ultrazvukového přístroje s měřením rychlostí na CW spektrálním kontinuálním doppleru v rozsahu: ±24.9 cm/sec do ±796.2 cm/sec? |
| Odpověď č. 3: | ANO, zadavatel bude akceptovat nabídku ultrazvukového přístroje s měřením rychlostí na CW spektrálním kontinuálním doppleru v rozsahu: ± 24.9cm/sec. do ±796 cm/sec. |
| Dotaz č. 4: | V části technické podmínky ZD zadavatel požaduje celou obsáhlou řadu přesně specifikovaných měřících softwarů, jejichž klinické využití v běžném klinickém provozu je minimálně sporné, obzvláště v případě: Software pro kardiologii: automatická segmentální pohybová analýza, KI-Kinetic Imaging se domníváme, že tento jmenovaný software nemá pro předpokládaný účel medicínského využití žádný praktický ani jiný význam a pouze zbytečně zvyšuje cenu nabízeného přístroje. Bude zadavatel akceptovat nabídku ultrazvukového přístroje bez Software pro kardiologii: automatická segmentální pohybová analýza, KI-Kinetic Imaging |
| Odpověď č. 4: | ANO, zadavatel bude akceptovat nabídku ultrazvukového přístroje bez Software pro kardiologii:automatická segmentální pohybová analýza,KI-Kinetic Imaging |
| Dotaz č. 5: | V části technické podmínky ZD zadavatel požaduje: - lineární sonda 4-11 MHz -cévy dolních končetin, dobrá penetrace Domníváme se, že pro vyšetření hlubokého cévního systému dolních končetin můžeme nabídnout lineární sondu, která díky nižší frekvenci podstatně lépe vyhoví předpokládanému způsobu medicínského využití /vyšší penetrace a lepší zobrazení krevních toků u obtížně vyšetřitelných pacientů/, avšak nesplňuje zcela přesně technický popis zadavatele. Bude zadavatel akceptovat nabídku ultrazvukového přístroje s lineární sondou s vynikající penetrací s kmitočtovým rozsahem 3 – 9 MHz? |
| Odpověď č. 5: | ANO, zadavatel bude akceptovat nabídku ultrazvukového přístroje s lineární sondou s vynikající penetrací s kmitočtovým rozsahem 3-9MHz. |
| Dotaz č. 6: | V části technické podmínky ZD zadavatel požaduje: - samostatná pracovní stanice pro archivaci a vyhodnocování UZ snímků a smyček, - kompatibilita se stávajícími pracovnímu stanicemi včetně barevné laserové tiskárny Může zadavatel blíže specifikovat jakou pracovní stanici má na mysli, s jakými stanicemi a jakým způsobem má být kompatibilní? Výše předpokládané nepřekročitelné ceny na konfiguraci části 1. část - Ultrazvukový přístroj pro RDG aplikaci a kardiologii včetně externí stanice je za daných podmínek nesplnitelná. Vzhledem k tomu, že součástí nabízeného ultrazvukového přístroje je vysoce výkonná pracovní stanice, která umožňuje veškerá měření a vyhodnocování a odesílání dat do nemocničního informačního systému, považuje skutečně zadavatel dodání externí stanice za potřebné? |
| Odpověď č. 6: | Zadavatel tímto upouští od požadavku dodání externí stanice. |

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 25.4.2016 do 10:00 hodin.

S pozdravem

Ing. Alena Vyrutová

předsedkyně představenstva

Domažlická nemocnice, a.s.