| VÁŠ DOPIS ZN.: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZE DNE: |  |  |  |  |  |
| SPISOVÁ ZN.: | CN/23/CN/16 |  |  |  |  |
| ČÍSLO JEDNACÍ: | 1858/16/CN |  |  |  |  |
| VYŘIZUJE: | Ing. Petr Stehlík |  |  |  |  |
| TEL.: | +420 377 224 260 |  |  |  |  |
| MOB.: | +420 777 357 964 |  |  |  |  |
| EMAIL: | petr.stehlik@cnpk.cz |  |  |  |  |
| DATUM: | 7.4.2016 |  |  |  |  |

- Věc:	Dodatečné informace č. 2 ze dne 7. 4. 2016

- Dobrý den,

zadavatel Domažlická nemocnice, a.s. se sídlem Kozinova 292, 344 22 Domažlice, IČO: 26361078 prostřednictvím pověřené osoby Centrální nákup, příspěvková organizace se sídlem Vejprnická 663/56, Plzeň, PSČ 31800, IČO: 72046635 v rámci podlimitní veřejné zakázky „Domažlická nemocnice, a.s. – pořízení a obnova přístrojového vybavení“ zadávané v otevřeném řízení dle §21 odst. 1 písm. a) a §27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) na základě Oznámení o zakázce odeslaném do Věstníku veřejných zakázek dne 21.3.2016 a zveřejněném tamtéž pod evidenčním číslem VZ 632716 dne 22.3.2016, předkládá následující dodatečné informace vč. znění původních dotazů, které zadavatel obdržel dne 6.4.2016 prostřednictvím elektronické pošty:

| Dotaz č. 1: | Zadavatel požaduje: provedení umožňující umístění pod nerezovou pracovní desku s čelním ovládáním a otevíráním, Námi nabízený dezinfektor má výklopné víko komory nahoru. Toto řešení je snadnější pro uživatele, personál se nemusí k zapojení endoskopu ohýbat a endoskop díky vizuální kontrole je stále pod dohledem. Bude zadavatel akceptovat toto řešení? |
| --- | --- |
| Odpověď č. 1: | Zadavatel trvá na zadávacích podmínkách z důvodů prostorového umístění zařízení pod nerezovou pracovní desku nutnou k manipulaci s endoskopy a využití této pracovní plochy k dezinfekci endoskopů a vedlo by k navýšení nákladů na stavební úpravy. |
| Dotaz č. 2: | Zadavatel požaduje: max. rozměry – š 600 x v 850 x h 600 mm, vyžaduje minimální stavební připravenost: běžnou vodovodní přípojku, běžný odpad a třífázový elektrický přívod, š 560 x v 1170 x h 530 mm (výška s otevřeným víkem 1650 mm). Bude zadavatel akceptovat rozměry námi nabízeného reprocesoru endoskopů? |
| Odpověď č. 2: | Zadavatel trvá na výše rozměrech zařízení uvedených v zadávacích podmínkách z důvodů prostorových možností a umístění dezinfektoru pod nerezovou pracovní desku. |
| Dotaz č. 3: | Zadavatel požaduje: musí být vyroben z ušlechtilé nerezové oceli a musí být určena pro dlouholetý provoz Námi nabízené dezinfektory jsou výrobky se speciálním antibakteriálním nástřikem, pro údržbu a dlouholetý provoz. Bude zadavatel akceptovat toto řešení? |
| Odpověď č. 3: | Zadavatel trvá na původním zadání. |
| Dotaz č. 4: | Zadavatel požaduje: max. váha 80 kg včetně koše na endoskop Váha námi nabízeného dezinfektoru je 100 kg. Bude zadavatel akceptovat hmotnost nabízeného přístroje? |
| Odpověď č. 4: | Zadavatel trvá na původním zadání. |
| Dotaz č. 5: | Zadavatel požaduje: dveře přístroje výklopné dopředu s elektronickým uzavíráním a automatickým blokováním během procesu, Námi nabízený dezinfektor má výklopné víko komory nahoru. Toto řešení je snadnější pro uživatele, personál se nemusí k zapojení endoskopu ohýbat a endoskop díky vizuální kontrole je stále pod dohledem. Bude zadavatel akceptovat toto řešení? |
| Odpověď č. 5: | Zadavatel trvá na původním zadání z důvodů využití pracovní desky a prostorových možností. |

Zadavatel nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

S pozdravem

Ing. Alena Vyrutová

předsedkyně představenstva

Domažlická nemocnice, a.s.