| VÁŠ DOPIS ZN.: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZE DNE: |  |  |  |  |  |
| SPISOVÁ ZN.: | CN/17/CN/16 |  |  |  |  |
| ČÍSLO JEDNACÍ: | 2239/16/CN |  |  |  |  |
| VYŘIZUJE: | Ing. Petr Stehlík |  |  |  |  |
| TEL.: | +420 377 224 260 |  |  |  |  |
| MOB.: | +420 777 357 964 |  |  |  |  |
| EMAIL: | petr.stehlik@cnpk.cz |  |  |  |  |
| DATUM: | 27.4.2016 |  |  |  |  |

- Věc:	Dodatečné informace č. 1 ze dne 27. 4. 2016

- Dobrý den,

zadavatel Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o. se Blatenská 314, 34101 Horažďovice, IČO: 26360870 prostřednictvím pověřené osoby Centrální nákup, příspěvková organizace se sídlem Vejprnická 663/56, Plzeň, PSČ 31800, IČO: 72046635 v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávky diagnostických reagencií a zápůjčka imunochemického analyzátoru pro NNP LDN Horažďovice“ zadávané dle § 12 odst. 3 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) mimo působnost ZVZ (veřejný zadavatel je však povinen dodržet zásady uvedené v § 6 ZVZ) a dle Směrnice Rady Plzeňského kraje č.1/2014 o zadávání veřejných zakázek (dále jen „směrnice“) na základě Výzvy k podání nabídek zveřejněné na adrese https://ezak.cnpk.cz/vz00004982 dne 12.4.2016, předkládá následující dodatečné informace:

| Dotaz č. 1: | Dobrý den, je možné nabídnout kvalitativně stejný imunochemický analyzátor (heterogenní imunoanalýza na mikročásticích) s rozdílným principem kalibrací a stanovení, kterým lze analyzovat požadované spektrum metod? |
| --- | --- |
| Odpověď č. 1: | Ne, zadavatel trvá na stanovených podmínkách. |
| Dotaz č. 2: | Požaduje zadavatel dodávku nového nepoužitého nerepasovaného imunochemického analyzátoru? |
| Odpověď č. 2: | Ne, analyzátor nemusí být nový nepoužitý ani nerepasovaný. |
| Dotaz č. 3: | V bodě 3.1 Výzvy – Požadavky na reagencie je uvedena podmínka „Balení kitů – CUP/STRIP systém“. Tato podmínka je specifická výhradně pro reagencie pro analyzátory Tosoh AIA. Akceptuje zadavatel i reagencie založené na principu měření chemiluminiscence? |
| Odpověď č. 3: | Zadavatel neakceptuje navrhované řešení. |
| Dotaz č. 4: | V Příloze č. 1 – Cenová nabídka je uvedena Metoda/Test „Troponin I 3rd-Gen“. Akceptuje zadavatel rozsah měření u této metody 0,012 – 80,0 ng/ml? |
| Odpověď č. 4: | Ano, zadavatel bude tento rozsah měření u této metody akceptovat. |
| Dotaz č. 5: | V Příloze č. 1 – Cenová nabídka je uvedena Metoda/Test „iFT3“. Míní zadavatel touto zkratkou metodu „FT3“, čili „volný trijodthyronin“? |
| Odpověď č. 5: | Ano. |
| Dotaz č. 6: | V bodě č. 3.4 Výzvy – Kvalitativní parametry, které budou součástí hodnocení je uvedena podmínka „Stabilita kalibrace min. 90 dní od doručení dodávky zadavateli“. Míní tím zadavatel, že stabilita kalibrace v analyzátoru má být minimálně 90 dní? |
| Odpověď č. 6: | Ne, kalibrace musí být stabilní min. 90 dní od doručení dodávky zadavateli. |

Zadavatel nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

S pozdravem

Ing. Martin Grolmus

jednatel

Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o.