Příloha č. 1: Technická specifikace

Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na zboží, které je předmětem plnění veřejné zakázky „**Nákup nemocničních lůžek pro Nemocnici následné péče Svatá Anna, s.r.o.“**.

Uchazeč může nabídnout zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky je zboží nové, nesmí byt repasované.

**Předmětem veřejné zakázky je dodávka 30ks kompletních lůžek s příslušenstvím a matracemi pro NNP Svatá Anna, s.r.o., včetně dopravy, montáže a zprovoznění, zaškolení příslušných zaměstnanců zadavatele, provádění pravidelných bezpečnostně technických kontrol (BTK) a zajištění pozáručního servisu.**

Předmět plnění musí být proveden plně v souladu s platnými právními předpisy, jakož i v souladu se všemi požadavky stanovenými zadavatelem v zadávacích podmínkách této VZ.

**Dodávkou se rozumí:**

* Dodání předmětu plnění
* Doprava veškerého zboží do místa plnění, včetně vykládky na místo určené zadavatelem
* Provedení kompletní odborné montáže a instalace a následné zprovoznění předmětu plnění v místě plnění
* Předání předmětu plnění včetně veškeré potřebné dokumentace k převzetí předmětu plnění
* Zaškolení personálu zadavatele v obsluze a údržbě předmětu plnění v potřebném rozsahu, a to pro všechny členy obsluhy předmětu plnění
* Provedení praktického předvedení předmětu plnění a ukázka jeho funkčnosti v rámci předávacího a přejímacího řízení
* Případná likvidace vzniklého odpadu

**Záruka, pozáruční servis a provádění BTK:**

* Uchazeč je povinen poskytnout záruční dobu **na dodané zboží (tj. lůžka včetně příslušenství a matrací) o minimální délce** **24 měsíců**. Údaj o délce záruční doby doplní uchazeč do Krycího listu nabídky a do příslušného bodu Návrhu Kupní smlouvy. Údaj o délce záruční doby musí být uveden v celých měsících, přičemž nejnižší možná délka záruční doby činí 24 měsíců.
* Záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního předání a převzetí zboží. Předání a převzetí případného vadného zboží v sídle zadavatele.
* Záruční servis včetně provádění BTK v záruční době poskytuje uchazeč bezplatně po celou záruční dobu, tj. v záruční době budou veškeré opravy a BTK prováděny bezplatně a musí být obsaženy v nabídkové ceně.
* Služby pozáručního servisu budou ve smlouvě sjednány na období 5 let po skončení záruční lhůty. Zadavatel je oprávněn po skončení záruční lhůty využívat i jiné poskytovatele pozáručního servisu, pokud se podmínky sjednané ve smlouvě ukážou jako pro zadavatele nevýhodné.
* Ceny pozáručního servisu jsou předmětem hodnocení. Uchazeč stanoví ceny pozáručního servisu v souladu s čl. 13. Výzvy k podání nabídek.
* Záruční i pozáruční servis může být řešen servisní smlouvou s dodavatelem, která bude v souladu s požadavky a podmínkami této veřejné zakázky.
* Záruční i pozáruční servis, opravy a BTK budou prováděny vždy osobou (firmou), která má oprávnění k této činnosti a je prokazatelně proškolená dodavatelem nebo výrobcem.

**Zadavatelem požadované minimální parametry předmětu plnění:**

|  |
| --- |
| **LŮŽKO PRO STANDARDNÍ NÁSLEDNOU PÉČI:** |
| bezpečnost lůžka  - shoda s normou EN 60601-2-52 v platném znění |
| stabilní a jednoduše čistitelná kovová lakovaná konstrukce lůžka |
| vnější rozměry max. 225 x100cm |
| bezpečná pracovní zátěž minimálně 200kg |
| zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 40-70 cm pro bezpečnou práci personálu a mobilizaci pacienta |
| čtyřdílná ložná plocha min. 200x90cm s odnímatelnými díly pro jednoduchou čistitelnost, zádový a stehenní díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů |
| ložná plocha s automatickým odsunem (autoregresí) při polohování pro eliminaci tlaku a střižných sil působících na tělo pacienta |
| integrované prodloužení/zkrácení lůžka minimálně 15 cm |
| náklon do TR/ATR polohy minimálně 12° pomocí elektromotoru pro včasnou postupnou vertikalizaci, posazení a mobilizaci pacienta |
| mechanické rychlospuštění zádového dílu (CPR) |
| kompaktní (velmi snadno dezinfikovatelná a čistitelná) plastová odnímatelná čela, s aretací proti samovolnému vytažení při transportu, možnost výběru barevných dekorů |
| kompaktní (velmi snadno dezinfikovatelné a čistitelné) plastové dělené postranice s možností zabezpečení celé délky ložné plochy, možnost výběru barevných dekorů |
| automatická blokace spouštění postranic při zatížení pacientem zevnitř |
| ruční ovladač s ochranou proti nechtěné aktivaci |
| kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr minimálně 125 mm |
| univerzální lišty a držáky na příslušenství |
| ochranná kolečka v rozích lůžka |
| svod el. potenciálu, bezpečnostní barevně zvýrazněný kroucený přívodní kabel |

|  |
| --- |
| **PŘÍSLUŠENSTVÍ K LŮŽKU:** |
| hrazda s výškově stavitelnou rukojetí |
| infuzní stojan chromovaný, výškově stavitelný |
| držák berlí pro 15 lůžek |

|  |
| --- |
| **PASIVNÍ ANTIDEKUBITNÍ MATRACE - RIZIKO III:** |
| jádro matrace ze studené PU pěny o hustotě min. 40kg/m3, odpor proti stlačení max. 3,9kPa/m2 |
| jádro zajišťující zónovou tuhost alespoň ve 3 zónách a dobrou ventilaci |
| jádro se sníženou hořlavostí (min. CRIB 5) |
| potah snímatelný, zip alespoň ze dvou stran (180°) s ochrannou chlopní proti znečištění, paropropustný, voděodolný |
| materiál potahu bakteriostatický, desinfikovatelný běžnými prostředky, pružný, se sníženou hořlavostí |
| nosnost min. 200kg |
| rozměr dle nabízeného lůžka, výška min. 14 cm |

V ….…….… dne …….. 2016

........................................................................

podpis oprávněné osoby za uchazeče

*titul, jméno, příjmení, funkce*