Příloha č. 1: Technická specifikace a bližší popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky s názvem „Nákup anesteziologických přístrojů pro Stodskou nemocnici, a.s.“ je dodávka 2 ks anesteziologických přístrojů pro Anesteziologicko-resuscitační oddělení (ARO) Stodské nemocnice, a.s. včetně dopravy, odborného zapojení a zprovoznění přístrojů, a to dle bližší specifikace a požadavků zadavatele uvedených níže.

Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele. Uchazeč může nabídnout zboží s lepšími parametry, musí však být objektivně stanoveno, že se jedná o parametry lepší. Uchazeč nesmí nabídnout zboží s parametry horšími či zboží horší kvality, než je stanoveno zadavatelem v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nedojde ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky je zboží nové, nesmí byt repasované.

Dodávkou se rozumí: - doprava veškerého zboží do místa plnění, včetně vykládky na místo určené zadavatelem - provedení kompletního odborného zapojení, instalace a zprovoznění přístrojů - základní zaškolení používání a údržby přístrojů - případná likvidace vzniklého odpadu - dodání návodů k obsluze a technických listů

Záruka jakosti dodaného zboží a životnost dodaného zboží: - spolehlivý, pravidelný, rychlý servis - v případě neodstranění závady do 48h bezplatné zapůjčení přístroje odpovídající nebo vyšší kvality (po dobu opravy přístroje a po celou dobu životnosti přístroje) - záruka minimálně 24 měsíců (musí být jednotná pro všechny komponenty dodávky) - minimální životnost jednotlivých přístrojů 120 měsíců - provádění periodických bezpečnostně technických kontrol (PBTK) a elektrických revizí v rámci záruční doby (tj. min. 24 měsíců) zdarma - provádění PBTK po záruční době

Medicínský účel: modulárně stavěný anesteziologický přístroj pro vedené anestezie pacientů všech věkových skupin, s nízkými provozními náklady.

Bližší vymezení předmětu zakázky:

- Základní požadované vlastnosti anesteziologického přístroje:

- 2 ks

- vedení anestézie s malými průtoky čerstvých plynů - low flow a minimal flow

- součástí anesteziologického přístroje je plně integrovaný modul plynové analýzy a pacientský ventilátor - obrazovka ventilátoru min. 15“ s dotykovým ovládáním

- zobrazení min. 3 vybraných křivek současně (průtok, tlak, objem, CO2)

- zobrazení min. 1 vybrané spirometrické smyčky (P/V, Flow/V)

- číselné trendové záznamy ventilačních parametrů, průběhu ventilace

- záznamy všech alarmů a událostí

- zobrazení času, stopky

- připojení k centrálnímu rozvodu medicinálních plynů - vzduch, N2O, O2 - s možností zálohového připojení k tlakovým lahvím

- pojízdné provedení s brzděnými kolečky

- pracovní plocha pro dokumentaci s integrovaným osvětlením

- polouzavřený těsný pacientský okruh se systémem odtahu přebytečných plynů

- připojení jednocestného dýchacího systému bez nutnosti rozebírání rozpojování částí nebo absorbéru CO2

- malý objem dýchacího okruhu a absorbéru CO2 pro rychlý úvod do anestézie

- gas modul, plynová analýza pro inspirační a exspirační hodnoty (Fi + Et) O2, N2O, CO2 a anesteziologické plyny, s automatickou identifikací použitého anestetika a návratem analyzovaného vzorku plynu zpět do pacientského okruhu

- paramagnetické měření O2

- minimální alveolární koncentrace (MAC), MAC přepočtená na věk pacienta

- podpora vedení minimal flow anestézie - ukazatel využití čerstvé směsi

- automatické elektronické směšování čerstvé směsi s ochranou proti podání hypoxické směsi

- nastavení celkového průtoku směsi čerstvých plynů při dané koncentraci

- NMT měření

- nezávislý průtokoměr O2 pro inhalační terapii

- plně integrovaná odsávačka pro odsávání sekretu vč. základního příslušenství

- možnost nasazení celkem dvou nezávislých odpařovačů s různými anestetiky, s ochranou proti současné aktivaci obou odpařovačů (odpařovače nejsou součástí dodávky a na anesteziologických přístrojích musí být možnost používat stávající vybavení – které je typu SLECTATEC)

- elektronicky řízený ventilátor s elektrickým nebo pneumatickým pohonem.  V případě pneumatického pohonu řešení s ascendentním pohybem vaku ve válci

- kompenzace příkonu čerstvých plynů a roztažnosti (kompliance) pacientského okruhu

- aktivně vyhřívaný ventilační systém

- jednoduchý test těsnosti pacientského okruhu a vaku ruční ventilace

- možnost okamžitého uvedení do provozu

- možnost použití přístroje obejitím testu v akutních případech

- jednoduché přepnutí ruční a řízené ventilace

- dechový objem v min. rozsahu 20 - 1400 ml

- ventilační režimy řízené ventilace:

  - VCV (objemově řízená ventilace)

  - PCV (tlakově řízená ventilace)

  - SIMV (tlaková, objemová)

  - PSV (tlaková podpora v režimech SIMV, PCV a spontánní ventilace)

  - manuální ventilace

- kompletní příslušenství nutné pro zahájení plného provozu (vč. 2ks silikonových okruhů pro dospělé pacienty) součástí dodávky

- integrovaný akumulátor na min. 60 minut provozu.

- anesteziologický monitoring je předmětem dodávky této veřejné zakázky (specifikace viz níže)

- monitor musí být umístitelný na pohyblivém rameni, upevněném na korpusu anesteziologického přístroje, a jeho činnost bude zcela nezávislá na provozu anesteziologického přístroje. Rameno pro umístění monitoru bude součástí dodávky přístroje.

- Monitor životních funkcí

- 2 ks

- od stejného výrobce jako anesteziologický přístroj

- barevná obrazovka min. 15“ s ovládáním pomocí kláves rychlého přístupu a nejlépe dvou-funkčního otočného ovladače, uživatelské rozhraní v českém jazyce

- zobrazení křivek v min. 6 stopách a 4 digitálních polích.

- měřené parametry: 3, 5 sv. EKG, RESP, základní arytmie, SpO2, NIBP, Tepl, 2xIBP

- možnost trendů až 72 hodin

- záloha baterií minimálně na 2 hodiny provozu

V ……………………………….dne……………………	      ……………………………………………….

podpis osoby oprávněné za uchazeče

(titul, jméno a příjmení, funkce)