| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE |  |
| --- | --- |
| Zadavatel: | Stodská nemocnice, a.s. |
| Sídlo: | Hradecká 600, 333 01 Stod |
| IČO: | 26361086 |
| Zastoupený: | MUDr. Alan Sutnar, Ph.D., předseda představenstva |
| Profil zadavatele: | https://ezak.cnpk.cz/profile_display_133.html |
| Pověřená osoba: | Centrální nákup, příspěvková organizace |
| Sídlo: | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň |
| IČO: | 72046635 |
| Zastoupený: | Ing. Jiří Heran, ředitel |

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„Nákup anesteziologických přístrojů pro Stodskou nemocnici, a.s.“

Sp.zn.: CN/174/CN/16

Č.j.: 6134/16/CN

Vyřizuje: Mgr. Julie Hrubá, e-mail: julie.hruba@cnpk.cz, tel: +420 377 224 260

Datum vyřízení: 2. 11. 2016

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zařazená do 3. skupiny Směrnice Rady Plzeňského kraje č. 2/2016, o zadávání veřejných zakázek, která je mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

|  | Uchazeči veřejné zakázky: „Nákup anesteziologických přístrojů pro Stodskou nemocnici, a.s.“ |  |
| --- | --- | --- |

V zastoupení zadavatele podávám na základě předložené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 31. 10. 2016 vysvětlení zadávací dokumentace ve věci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Nákup anesteziologických přístrojů pro Stodskou nemocnici, a.s.“.

Dotazy se týkají Přílohy č. 1 Písemné výzvy k podání nabídky, tj. Technické specifikace.

Dotaz číslo 1: V odstavci 1. Základní požadované vlastnosti anesteziologického přístroje

Zadavatel požaduje: Automatické elektronické směšování čerstvé směsi s ochranou proti podání hypoxické směsi.

Dotaz: Uchazeč nabízí obdobné technické řešení se splněním medicínského účelu, tedy standardní směšování plynů s ochranou proti podání hypoxické směsi.

Tímto obdobným technickým řešením nebude narušena požadovaná kvalita a funkce systému.

Bude zadavatel považovat toto řešení za splnění svého požadavku?

Odpověď na dotaz číslo 1:

Zadavatel připouští řešení nabízené uchazečem.

Dotaz číslo 2: V odstavci 2. Monitor životních funkcí

Zadavatel požaduje: Součástí anesteziologického přístroje je plně integrovaný modul plynové analýzy a pacientský ventilátor – obrazovka ventilátoru min. 15´´ s dotykovým ovládáním.

Dotaz: Uchazeč se domnívá, že pro parametry měřené monitorem životních funkcí plně vyhoví dotyková obrazovka monitoru o velikosti 12“. Důvodem je také, že zadavatel požaduje, aby ventilační parametry i koncentrace plynů byly zobrazovány na monitoru ventilátoru (anesteziologického přístroje).

Bude zadavatel považovat toto řešení za splnění svého požadavku, nebo zadavatel požaduje obrazovku monitoru životních funkcí 15“ s tím, že vyžaduje použití plynového modulu jak v anesteziologickém přístroji, tak v monitoru životních funkcí dle volby uživatele?

Upřesněním požadovaných parametrů přístroje nebude narušena požadovaná kvalita a funkce systému.

Odpověď na dotaz číslo 2:

Zadavatel trvá na velikosti monitoru životních funkcí 15“, a připouští velikost monitoru ventilačních parametrů 12“; zadavatel vyžaduje volitelné použití plynového modulu jak v anesteziologickém přístroji, tak v monitoru životních funkcí.

Dotaz číslo 3: V odstavci 1. Základní požadované vlastnosti anesteziologického přístroje

Zadavatel požaduje: Monitor musí být umístitelný na pohyblivém rameni, upevněném na korpusu anesteziologického přístroje, a jeho činnost bude zcela nezávislá na provozu anesteziologického přístroje. Rameno pro umístění monitoru bude součástí dodávky přístroje.

Dotaz: Uchazeč rozumí tomuto požadavku tak, že monitor ventilačních parametrů, tj. monitor anesteziologického přístroje musí být umístěn na pohyblivém rameni.

Je tento úsudek uchazeče správný?

Odpověď na dotaz číslo 3:

Monitor životních funkcí musí být umístitelný na pohyblivém rameni; monitor ventilačních parametrů, tj. monitor anesteziologického přístroje na pohyblivém rameni být umístitelný nemusí.

Vzhledem k výše uvedenému upřesnění zadávacích podmínek prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je stanovena do 8. 11. 2016 do 11:00 hodin.

V souvislosti s touto skutečností se také automaticky mění termín pro otevírání obálek. Otevírání obálek bude zahájeno ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Nový termín pro otevírání obálek je tedy stanoven na 8. 11. 2016 v 11:00 hodin.

V Plzni dne 2. 11. 2016 					            ..............……………………………………………

za pověřenou osobu Mgr. Julie Hrubá,

Centrální nákup, příspěvková organizace