Příloha č. 6 Technická specifikace dodavatele

Dodavatel je povinen uvést v tabulce zda jím nabízený přístroj stanovené požadavky splňuje a zároveň uvést obchodní název, výrobce nabízeného přístroje vč. konkrétních nabízených parametrů u jednotlivých položek. Dodavatel tedy vyplní sloupce označené „Doplní dodavatel“.

| Položka | Splňuje dodavatel ANO/NE Doplní dodavatel | Parametry nabízené dodavatelem Doplní dodavatel |
| --- | --- | --- |
| Všeobecná specifikace |
| monitor vitálních funkcí, bifázický defibrilátor, kardiostimulátor | ANO/NE |  |
| hmotnost přístroje včetně příslušenství do 10 kg včetně kompletního příslušenství | ANO/NE |  |
| ovládání a komunikace přístroje včetně všech hlášení na monitoru a nabídky v menu v českém jazyce | ANO/NE |  |
| provozní teplota přístroje (EKG monitor, defibrilace, kardiostimulace) v rozmezí teplot okolního prostředí od -5 do +40 °C | ANO/NE |  |
| ochrana před prachem a stříkající vodou dle normy IP 54 – certifikát musí být předložen přímo v nabídce | ANO/NE |  |
| ochrana před nárazem dle DIN EN 1789 – certifikát musí být předložen přímo v nabídce | ANO/NE |  |
| stabilní proti převážení v motorovém vozidle | ANO/NE |  |
| viditelné světelné alarmy a zvuková signalizace alarmů s možností nastavení intenzity tónů | ANO/NE |  |
| Tiskárna: termotiskárna, šíře papíru minimálně 100 mm, volitelná rychlost tisku min. 12,5, 25,0 a 50 mm/s, tisk minimálně 6 svodů najednou, tisk klidového EKG ve formátu 2 x 6 nebo 4 x 3, bezúdržbové provedení | ANO/NE |  |
| Li-ion baterie s minimální životností 2 roky | ANO/NE |  |
| informace o zbývající kapacitě a stavu baterie na hlavní obrazovce | ANO/NE |  |
| certifikovaný bezpečnostní držák do sanitního vozidla s jednoduchou obsluhou a s integrovaným napájením a dobíjením – certifikát musí být předložen přímo v nabídce | ANO/NE |  |
| datový přenos 12ti svodového EKG pomocí interního integrovaného GSM modemu a s možností odesílání EKG ve formátu PDF na předem definovaná pracoviště | ANO/NE |  |
| interpretace (analýza) 12ti svodového EKG na tištěném záznamu | ANO/NE |  |
| datový záznam sumáře provedených výkonů s možností tisku z paměti či datové karty přístroje | ANO/NE |  |
| možnost následného externího zpracování pořízených dat v rámci systému data managementu | ANO/NE |  |
| sada kompletního provozního příslušenství | ANO/NE |  |
| ochranná transportní brašna pro kabely, snímače a provozní příslušenství | ANO/NE |  |
| kompatibilita se stávajícími defibrilátory a jejich držáky ve vozidlech z důvodu migrace vozidel a personálu | ANO/NE |  |
| návod k použití kompletně v českém jazyce | ANO/NE |  |
| integrace se systémem mobilního zadávání dat dodaného v rámci projektu „Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek integrovaného záchranného systému“, 11. výzva IOP (dodavatel: European Medical Distribution s.r.o., Slovensko; tablety: Panasonic) – součástí nabídky musí být prohlášení vydané a podepsané dodavatelem systému (European Medical Distribution s.r.o.), že nabízený přístroj je plně integrován se systémem mobilního zadávání dat (viz výše) | ANO/NE |  |
| Monitor/monitorované parametry |
| minimálně 8´´ barevný displej, podsvícený, invertovatelný s velmi dobrou viditelností | ANO/NE |  |
| současné zobrazení minimálně 4 křivek barevně odlišených | ANO/NE |  |
| zobrazení křivek při monitorovaném 12ti svodovém klidovém EKG ve volitelném formátu 6 x 2 a 3 x 4 | ANO/NE |  |
| monitorace pacientů všech věkových kategorií | ANO/NE |  |
| EKG 3/5/12 svodů | ANO/NE |  |
| 12ti svodové klidové EKG | ANO/NE |  |
| SpO2 - číselná hodnota, křivka se systémem vhodně eliminujícím artefakty | ANO/NE |  |
| SpCO - číselná hodnota | ANO/NE |  |
| tělesná teplota - číselná hodnota | ANO/NE |  |
| EtCO2 - číselná hodnota, kapnometrická křivka, systém umožňující měření intubovaných i neintubovaných pacientů | ANO/NE |  |
| NIBP - číselná hodnota, měření manuálně i automaticky | ANO/NE |  |
| Defibrilátor/pacemaker |
| bifázický impulz kompenzovaný impedancí | ANO/NE |  |
| AED, poloautomatická externí defibrilace včetně protokolu dle ERC Guidelines CPR 2015 s možností snadné úpravy při změně doporučených postupů | ANO/NE |  |
| akustický metronom pro správnou frekvenci provádění kompresí hrudníku | ANO/NE |  |
| bifázický konfigurovatelný protokol AED | ANO/NE |  |
| bezpečnostní defibrilační přítlačné elektrody s integrovanou možností ovládání velikosti výboje, nabíjení a podání výboje | ANO/NE |  |
| transkutánní pacer s minimálně 2 módy provozu DEMAND a FIX | ANO/NE |  |
| stimulace přes defibrilační/stimulační nalepovací elektrody, defibrilace/stimulace a to pro dospělé, děti i novorozence | ANO/NE |  |
| Další požadavky |
| v záruční lhůtě je servis a PBTK (pravidelné periodické kontroly) dle pokynů výrobce vč. všech souvisejících nákladů poskytováno bezplatně | ANO/NE |  |
| dodavatel v nabídce stanoví ceny servisních podmínek v pozáruční době cena za PBTK cena za 1 hodinu servisních prací cena za 1 km dopravy | --x-- | cena za PBTK = DOPLNÍ DODAVATEL cena za 1 hodinu servisních prací = DOPLNÍ DODAVATEL cena za 1 km dopravy = DOPLNÍ DODAVATEL |
| rychlost servisního zásahu od nahlášení poruchy (max. do 24 hodin) | ANO/NE | do DOPLNÍ DODAVATEL hodin |
| možnost zapůjčení náhradního přístroje po dobu servisního zákroku a to zadarmo | ANO/NE |  |

Zadavatel uvádí, že výše uvedené technické podmínky jsou podmínkami minimálními a zájemci mohou nabídnout defibrilátory technicky výhodnější.

Zadavatel uvádí, že nabízené defibrilátory musí splňovat technickou specifikaci výše uvedenou.