Příloha č. 1: Technická specifikace a bližší popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky s názvem „Nákup Pojízdného RTG přístroje na operační sály – C ramene“ je dodávka 1 ks mobilního kompaktního RTG přístroje s C-ramenem, se zesilovačem obrazu a následným plně digitálním zpracováním obrazu pro použití na operačních sálech v oborech traumatologie, ortopedie, chirurgie a urologie Rokycanské nemocnice, a.s. včetně dopravy, odborného zapojení a zprovoznění přístroje, a to dle bližší specifikace a požadavků zadavatele uvedených níže.

Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele. Dodavatel může nabídnout zboží s lepšími parametry, musí však být objektivně stanoveno, že se jedná o parametry lepší. Dodavatel nesmí nabídnout zboží s parametry horšími či zboží horší kvality, než je stanoveno zadavatelem v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nedojde ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky je zboží nové, použití repasovaného zboží nebo jeho komponent je nepřípustné.

Dodávkou se rozumí: - doprava veškerého zboží do místa plnění, včetně vykládky na místo určené zadavatelem - požadována je dodávka tzv. "na klíč", tzn., musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky - posouzení dostatečnosti, případně dodávka a výměna elektroinstalace od el.rozvaděčů k připojovacím bodům RTG přístroje k síti 230V / 50Hz, a to na všech čtyřech operačních sálech (vodiče, zásuvky, jistící prvky v el.rozvaděčích apod.) - posouzení dostatečnosti a kompatibility komunikační sítě - výchozí elektrická revize všech dodaných a instalovaných elektrických zařízení, kterých se to týká - provedení kompletního odborného zapojení, instalace a zprovoznění přístroje, technického testování a uvedení zařízení do klinického provozu - provedení všech předepsaných zkoušek a měření, potřebných ke klinickému provozu - součinnost se zadavatelem při získání povolení SÚJB k nakládání se zdrojem ionizujícího záření - odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během plnění veřejné zakázky - prokazatelné zaškolení obsluhy ve sjednaném rozsahu, nezbytném pro plné využití zařízení - předání kompletního díla zadavateli včetně vystavení a potvrzení předávacího protokolu - předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v rozsahu min. návod k obsluze v ČJ, protokoly o zkouškách a měřeních, kopie prohlášení o shodě, vydaných výrobci, na všechny dodané stanovené výrobky - součástí dodávky musí být seznam veškerého SW vybavení včetně jeho přesné specifikace, uvedení držitele autorských práv, předání licenčních certifikátů, licenčních čísel, licenčních ujednání apod. - dojde-li během transportu a instalace zboží k jakémukoliv poškození nebo narušení stávajících podlah, krytin, výtahů, stavebních prvků, instalací apod., je dodavatel povinen vzniklé závady opravit a uvést vše do původního stavu na vlastní náklady.

Záruka jakosti dodaného zboží a životnost dodaného zboží: - spolehlivý, pravidelný, rychlý servis - v případě neodstranění závady do 48h bezplatné zapůjčení přístroje odpovídající nebo vyšší kvality (po dobu opravy přístroje a po celou dobu životnosti přístroje) - záruka minimálně 24 měsíců (musí být jednotná pro všechny komponenty dodávky) - provádění periodických bezpečnostně technických kontrol (PBTK) a elektrických revizí v rámci záruční doby (tj. min. 24 měsíců) zdarma

Medicínský účel: Mobilní kompaktní RTG přístroj s C-ramenem, se zesilovačem obrazu a následným plně digitálním zpracováním obrazu, pro použití na operačních sálech v oborech traumatologie, ortopedie, chirurgie a urologie

Bližší vymezení předmětu zakázky:

- Základní požadované vlastnosti RTG přístroje:

| Požadavek / parametr | Splňuje dodavatel minimální požadavky a konfiguraci: ANO/NE (doplní a vybere dodavatel | Hodnota / Popis dodavatel podrobně popíše příslušnou položku z hlediska své nabídky |
| --- | --- | --- |
| Technická specifikace |  |  |
| C-rameno |  |  |
| Plně vyvážené v každé poloze |  |  |
| Aretace pojezdu |  |  |
| Rotace C-ramene okolo vodorovné osy min. +/- 180° |  |  |
| Orbitální pohyb C-ramene min. 120° |  |  |
| Vzdálenost kryt rentgenky - zesilovač obrazu (SID) min. 700Mm |  |  |
| Hloubka oblouku C-ramene min. 600Mm |  |  |
| Vertikální posun C-ramene min. 45 cm |  |  |
| +/- kyvný pohyb minimálně 2x12st. |  |  |
| RTG generátor |  |  |
| Jmenovitý výkon min. 2,2 kW |  |  |
| Mikroprocesorové řízení |  |  |
| Rozsah napětí min. 40 - 110kV |  |  |
| Rozsah proudu nastavitelný do min. 16mA |  |  |
| Ruční expoziční tlačítko |  |  |
| Nožní spínač pro expozici a ukládání snímků |  |  |
| Systém měření dávky |  |  |
| Měřicí zařízení pro měření a zobrazení povrchové dávky na pacienta (DAP-metr) |  |  |
| Rentgenka |  |  |
| Min. 2 ohniska |  |  |
| Tepelná kapacita anody min. 70kHU |  |  |
| Irisová clona i nastavitelné otočné rovnoběžné clony pro získání kvalitního obrazu |  |  |
| Kolimační systém |  |  |
| Polopropustné clony nebo Wolframové nepropustné clony |  |  |
| Virtuální nastavení clon bez RTG záření |  |  |
| Laserový zaměřovač integrovaný v tělese rentgenky |  |  |
| Zesilovač RTG obrazu |  |  |
| Velikost vstupního pole zesilovače min. 9" |  |  |
| Možnost funkce ZOOM min. 2x |  |  |
| Snímací CCD kamera s vysokým rozlišením min. 1024x1024 pixelů / min. 12 bit |  |  |
| Digitální zobrazení v reálném čase s automatickou optimalizací obrazu a rozlišením min. 1024x1024 pixelů v celém obrazovém řetězci |  |  |
| Digitální zpracování obrazu |  |  |
| Postprocesingové digitální zpracování obrazu s funkcemi: |  |  |
| - změna jasu a kontrastu |  |  |
| - negace a otáčení obrazu |  |  |
| - zvýraznění hran, lupa, digitální clony, redukce šumu, anotace |  |  |
| - možnost dělení obrazu na obrazovce (mozaika) na min. 16 obrázků |  |  |
| - digitální rotace obrazu o 360° bez záření |  |  |
| - vnitřní kapacita paměti na min. 60000 snímků |  |  |
| - paměť posledního obrazu |  |  |
| - zobrazení pohybu irisových a rovnoběžných clon na monitoru bez záření pro úsporu dávky záření |  |  |
| - vzájemná záměna snímků na monitorech, ovladatelná z C-ramene |  |  |
| - ukládání snímků, ovladatelné z C-ramene |  |  |
| - export snímků prostřednictvím integrovaného USB portu |  |  |
| Zobrazovací monitory |  |  |
| Samostatný monitorový vozík s aretací pojezdu a úložným prostorem pro příslušenství |  |  |
| Dva medicínské B/W ploché monitory o úhlopříčce min. 19", umístěné na vozíku |  |  |
| Ovládání monitorů prostřednictvím dotykové obrazovky |  |  |
| Možnost otáčení monitorů v horizontální rovině v rozsahu min. +/- 90° |  |  |
| Možnost nastavení sklonu monitorů ve vertikální rovině |  |  |
| Konektivita a komunikace s PACS a NIS |  |  |
| Integrovaný USB port |  |  |
| Integrovaná DVD R/W mechanika |  |  |
| Alfanumerická klávesnice nebo dotyková obrazovka pro zadávání pacientských dat |  |  |
| Wi-Fi DICOM konektivita pro bezdrátovou komunikaci s PACS / NIS |  |  |
| Komunikace ve formátu DICOM 3.0 s protokoly v rozsahu minimálně: |  |  |
| - STORE |  |  |
| - MODALITY WORKLIST |  |  |
| - PRINT |  |  |
| - SEND |  |  |
| - MPPS |  |  |
| - RDSR (Radiation Dose Structured Report) - export informací o aplikované dávce záření |  |  |
| Napájení |  |  |
| 1x 230V / 50Hz |  |  |
| Napájecí kabel se speciální jednofázovou zástrčkou |  |  |
| Integrovaný záložní zdroj napájení (UPS) pro ochranu dat a korektní vypnutí systému při výpadku el. energie |  |  |

V ……………………………….dne……………………	      ……………………………………………….

podpis osoby oprávněné za dodavatele

(titul, jméno a příjmení, funkce)