- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

| Název veřejné zakázky | „Nákup Pojízdného RTG přístroje pro operační sály - C ramene“ |
| --- | --- |
| Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zařazená do III. Skupiny Směrnice RPK č. 2/2016, o zadávání veřejných zakázek, která je mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. |  |
| Identifikace zadavatele |  |
| Název zadavatele: | Rokycanská nemocnice a.s. |
| Sídlo: | Voldušská 750, Rokycany 337 01 |
| IČ: | 26360900 |
| Zastoupený: | MUDr. Hanou Perkovou MBA |
| Pověřená osoba – administrátor VZ: | Centrální nákup, příspěvková organizace |
| Sídlo: | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň |
| IČ: | 72046635 |
| Zastoupený: | Ing. Jiří Heran, ředitel |
| Odborný referent pověřený administrací VZ: | Mgr. Renata Janoušková |

Zadavatel poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace na základě dotazů účastníka zadávacího řízení:

- Dotazy účastníka zadávacího řízení č. 1 ze dne 22. 02. 2017:

Dotaz č.1 k ,,Technické specifikaci předmětu plnění“

Předmět plnění zakázky:  Část C-rameno: ,,Vertikální posun C-ramene min. 45 cm“

Dotaz zní: Bude zadavatel akceptovat motorizovaný vertikální posun v rozsahu 43 cm? Hodnota je

v toleranci 10% a nemá vliv na klinické použití přístroje.

Odpověd k dotazu č.1 zní:

Ano, zadavatel  bude akceptovat motorizovaný vertikální posun v rozsahu 43 cm.

Dotaz č.2 k ,,Technické specifikaci předmětu plnění“

Předmět plnění zakázky: Část Rentgenka: ,,min. 2 ohniska, Tepelná kapacita anody min. 70 kHU“

Dotaz zní: Bude zadavatel akceptovat špičkovou rentgenku světového výrobce s jedním ohniskem o velikosti 0,6 a tepelnou kapacitou anody 61,1 kHU, kdy celková kapacita zářiče je nadstandardní a dosahuje hodnoty až 1,2 MHU?

Odpověd k dotazu č.2 zní:

Ano, zadavatel  bude akceptovat rentgenku s jedním ohniskem o velikosti 0,6 a tepelnou kapacitou anody 61,1 kHU, kdy celková kapacita zářiče dosahuje hodnoty až 1,2 MHU.

Dotaz č.3 k ,,Technické specifikaci předmětu plnění“

Předmět plnění zakázky: Část zobrazovací monitory: ,,Dva medicínské B/W ploché monitory o úhlopříčce min. 19“, umístněné na vozíku, ovládaní monitorů prostřednictvím dotykové obrazovky, Možnost otáčení monitorů v horizontální rovině v rozsahu min. ±90⁰, možnost nastavení sklonu monitorů ve vertikální rovině“.

Dotaz zní: Bude zadavatel akceptovat řešení, kde uchazeč nabízí dva bezdotykové barevné ploché medicínské monitory (s dicom kaIibrací) o veIikosti 19“, umístněné na vozíku s možností otáčení monitorů v horizontální rovině v celkové rozsahu 240⁰ (-30⁰ až + 210⁰) bez nastavení sklonu monitorů ve vertikální rovině?

Odpověd k dotazu č.3 zní:

Ano, zadavatel  bude akceptovat řešení, kdy dodavatel  nabízí dva bezdotykové barevné ploché medicínské monitory (s dicom kaIibrací) o veIikosti 19“, umístněné na vozíku s možností otáčení monitorů v horizontální rovině v celkové rozsahu 240⁰ (-30⁰ až + 210⁰) bez nastavení sklonu monitorů ve vertikální rovině.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace je dostupné na URL veřejné zakázky https://ezak.cnpk.cz/contract_display_5501.html

- V Plzni dne 22. 02. 2017

- Mgr. Renata Janoušková

odborný referent administrátora

- Centrální nákup, příspěvková organizace

v zastoupení zadavatele