## Příloha č. 2 ZD – Technická specifikace

Veřejná zakázka:

„Stodská nemocnice, a.s. – modernizace návazné péče – USG přístroj a ultrazvukový             přístroj (ECHO)“

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení

Zadavatel: Stodská nemocnice, a.s.

Hradecká 600, 333 01 Stod

IČO: 26361086

Technická specifikace zadavatele

| Číslo položky | Položka | Počet ks | Technické požadavky a parametry zadavatele |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | USG přístroj (pro RDG oddělení) | 2 | - přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: - Přístroj musí být lehce obsluhovatelný a snadno přizpůsobitelný pro různé druhy vyšetření - Nový přístroj, plně digitální s výlučně digitálním formátováním UZ paprsku - LCD monitor s úhlopříčkou min. 19“ a poměrem zobrazení 5:4 nebo s uhlopříčkou min. 23“ a poměrem zobrazení 16:9 nebo 16:10. Velikost vlastní zobrazované diagnostické výseče musí být min. 21cm x 21cm - Požadavky na obslužný panel: - vysouvatelná textová klávesnice (není umístěna na ovládacím panelu, nýbrž zajíždí do ovládacího panelu) - nutná programovatelnost obslužného panelu uživatelem - přiřazení funkcí jednotlivým ovládacím prvkům - součástí panelu musí být integrovaný barevný dotykový LCD displej s úhlopříčkou min. 10“, určený pro zjednodušení ovládání přístroje a měření (rychlá dostupnost funkcí) nutná programovatelnost a konfigurace nabídek dotykového LCD displeje uživatelem včetně definování měřicích postupů a výpočtů - Požadovaný frekvenční rozsah přístroje bude v rozsahu 1 – 18MHz - 4 konektorové vstupy pro současné připojení 2D zobrazovacích sond - Požadovaná zobrazení : - B-mode na základních frekvencích - B-mode na harmonických frekvencích - Trapezoidní zobrazení na lineárních sondách – rozšíření 3D obdélníkového obrazu na lichoběžníkový o min. 30° na každé straně - Úhlové (compound) zobrazení na všech sondách zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení, zobrazení musí být aktivní v harmonickém režimu a duplexním/triplexním barevném dopplerovském zobrazení - PW – pulzní doppler s možností steeringu na lineárních sondách v rozsahu min. +/- 30° - Barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler) - Simultánní duální zobrazení (twin view) B – mode a B-mode + CFM v reálném čase - Simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase - Přístroj musí obsahovat modul HW i SW s protokolem DICOM Worklist - Modul pro zobrazení a hodnocení elasticity vyšetřované oblasti včetně možností kvantifikační a kvantitativní analýzy v reálném čase během vyšetřování – požadováno u konvexních a lineárních sond - Modul detekce a vizualizace mikrokalcifikací ve vyšetřované oblasti v reálném čase - 3D zobrazení z „volné“ ruky včetně 3D barevného dopplerovského zobrazení pomocí konvenčních 2D sond - Nabízený přístroj musí mít možnost rozšíření o modul pro synchronizované on-line zobrazení ultrazvukového vyšetření v reálném čase s vyšetřením provedeným na CT nebo MRI přístroji na displeji ultrazvukového přístroje včetně zařízení pro 3D registraci ultrazvukové sondy. - Nabízený přístroj musí mít možnost rozšíření o modul pro vyšetření oblasti v reálném čase na principu aktivní elastografie, včetně kvantifikace střihové tuhosti tkáně (shearwave imaging) - Přístroj musí vytvářet vlastní databázi pacientských a obrazových dat s možností vyhledávání dle pacienta, diagnózy nebo typu vyšetření - Programové vybavení pro provádění všech typů měření používaných v sonografické diagnostice - Zobrazení s dynamickou optimalizací parametrů pro různé typy tkání - Možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze - Automatizovaných měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin) - Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost zvětšení zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu - Uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe a nad sebou s možností změny typu a poměru tohoto zobrazení - Požadujeme rozsáhlou paměťovou smyčku pro uložení alespoň 4000 snímků - Požadujeme rozsáhlou paměťovou smyčku pro uložení dopplerovského záznamu délky alespoň 30 sec - Jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i typy podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovském zobrazení) - Přístroj musí být rozšiřitelný o konvexní sondu určenou pro bioptické a punkční výkony v rozsahu 1 – 6 MHz, kde bioptická část je integrovanou součástí sondy - Přístroj musí být současně vybaven jednotkou pro záznam obrazové informace na disky DVD-R/RW, CD-R/RW, interní HDD s kapacitou alespoň 1TB. Systém musí umožnit archivaci snímků ve formátech: JPG, TIFF, AVI, MPEG, DICOM - Přístroj musí být vybaven alespoň 3 x USB výstupem pro připojení externích záznamových zařízení - Přímý RAW data výstup - B/W printer s digitálním vstupem - Pravidelný bezplatný update softwarového vybavení Ultrazvukové sondy : 1) Konvexní sonda pro abdominální vyšetření v rozsahu 1 – 6 MHz s nastavitelnou hloubkou vyšetřitelnosti min. do 40cm 2) Lineární sonda pro vyšetření malých částí v rozsahu 5 – 14MHz, (aktivní šíře >50 mm) 3) Lineární sonda pro vyšetření periferních cév v rozsahu 3 – 11 MHz (aktivní šíře < 40mm) =================================================================== Pro jeden přístroj požadavek na sondu pro TCD vyšetření: 4) Sektorová sonda pro transkraniální vyšetření v rozsahu 1 – 5 MHz |
| 2. | Ultrazvukový přístroj (ECHO) | 2 | - přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: - Přístroj musí být lehce obsluhovatelný a snadno přizpůsobitelný pro různé druhy vyšetření - Nový přístroj, plně digitální s výlučně digitálním formátováním UZ paprsku - LCD monitor s úhlopříčkou min. 19“ a poměrem zobrazení 5:4 nebo s uhlopříčkou min. 23“ a poměrem zobrazení 16:9 nebo 16:10. Velikost vlastní zobrazované diagnostické výseče musí být min. 21cm x 21cm - Požadavky na obslužný panel: - vysouvatelná textová klávesnice (není umístěna na ovládacím panelu, nýbrž zajíždí do ovládacího panelu) - nutná programovatelnost obslužného panelu uživatelem - přiřazení funkcí jednotlivým ovládacím prvkům - součástí panelu musí být integrovaný barevný dotykový LCD displej s úhlopříčkou min. 10“, určený pro zjednodušení ovládání přístroje a měření (rychlá dostupnost funkcí) nutná programovatelnost a konfigurace nabídek dotykového LCD displeje uživatelem včetně definování měřicích postupů a výpočtů - Požadovaný frekvenční rozsah přístroje bude v rozsahu 1 – 18MHz - 3 konektorové vstupy pro současné připojení 2D zobrazovacích sond - Požadovaná zobrazení : - B-mode na základních frekvencích - B-mode na harmonických frekvencích - M-mode, anatomický M mode - Trapezoidní zobrazení na lineárních sondách – rozšíření 3D obdélníkového obrazu na lichoběžníkový o min. 30° na každé straně - Úhlové (compound) zobrazení na všech sondách zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení, zobrazení musí být aktivní v harmonickém režimu a duplexním/triplexním barevném dopplerovském zobrazení - PW – pulzní doppler s možností steeringu na lineárních sondách v rozsahu min. +/- 30° - CW - kontinuální doppler - Barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler) - Simultánní duální zobrazení (twin view) B – mode a B-mode + CFM v reálném čase - Simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase - Přístroj musí obsahovat modul HW i SW s protokolem DICOM Worklist - Modul pro zobrazení a hodnocení elasticity vyšetřované oblasti včetně možností kvantifikační a kvantitativní analýzy v reálném čase během vyšetřování – požadováno u konvexních a lineárních sond - Modul detekce a vizualizace mikrokalcifikací ve vyšetřované oblasti v reálném čase - 3D zobrazení z „volné“ ruky včetně 3D barevného dopplerovského zobrazení pomocí konvenčních 2D sond - Nabízený přístroj musí mít možnost rozšíření o modul pro synchronizované on-line zobrazení ultrazvukového vyšetření v reálném čase s vyšetřením provedeným na CT nebo MRI přístroji na displeji ultrazvukového přístroje včetně zařízení pro 3D registraci ultrazvukové sondy. - Nabízený přístroj musí mít možnost rozšíření o modul pro vyšetření oblasti v reálném čase na principu aktivní elastografie, včetně kvantifikace střihové tuhosti tkáně (shearwave imaging) - Přístroj musí vytvářet vlastní databázi pacientských a obrazových dat s možností vyhledávání dle pacienta, diagnózy nebo typu vyšetření - Programové vybavení pro provádění všech typů měření používaných v sonografické diagnostice - Kompletní programové vybavení pro kardiovaskulární aplikace - Zobrazení s dynamickou optimalizací parametrů pro různé typy tkání - Možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze - Automatizovaných měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin) - Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost zvětšení zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu - Uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe a nad sebou s možností změny typu a poměru tohoto zobrazení - Požadujeme rozsáhlou paměťovou smyčku pro uložení alespoň 4000 snímků - Požadujeme rozsáhlou paměťovou smyčku pro uložení dopplerovského záznamu délky alespoň 30 sec - Jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i typy podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovském zobrazení) - Přístroj musí být rozšiřitelný o konvexní sondu určenou pro bioptické a punkční výkony v rozsahu 1 – 6 MHz, kde bioptická část je integrovanou součástí sondy - Přístroj musí být současně vybaven jednotkou pro záznam obrazové informace na disky DVD-R/RW, CD-R/RW, interní HDD s kapacitou alespoň 1TB. Systém musí umožnit archivaci snímků ve formátech: JPG, TIFF, AVI, MPEG, DICOM - Přístroj musí být vybaven alespoň 3 x USB výstupem pro připojení externích záznamových zařízení - Přímý RAW data výstup - B/W printer s digitálním vstupem - Pravidelný bezplatný update softwarového vybavení Ultrazvukové sondy : 1) Sektorová sonda pro kardiologická vyšetření v rozsahu 2 – 5 MHz 2) Lineární sonda pro vyšetření periferních cév v rozsahu 3 – 11 MHz s aktivní šíří vyšetření < 40mm) |