## Příloha č. 2 ZD – Technická specifikace

Veřejná zakázka:

„Stodská nemocnice, a.s. – modernizace návazné péče – laboratorní chladničky a mrazák“

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení

Zadavatel: Stodská nemocnice, a.s.

Hradecká 600, 333 01 Stod

IČO: 26361086

Technická specifikace zadavatele

| Číslo položky | Položka | Počet ks | Technické požadavky a parametry zadavatele |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Chladnička 140 l, prosklené dveře | 1 | - přístroj musí být, umět, obsahovat následující technické parametry: Chladnička Objem: cca 140 l Rozsah chlazení: +3 až +8°C Šířka: cca 60cm Hlučnost: do 45 dB Dveře: prosklené Ukazatel teploty, optický a akustický alarm při překročení teplotního limitu, možnost stahování teplotních dat do PC ( program pro ukládání dat do PC ) |
| 2. | Chladnička 140 l, plné dveře | 1 | - přístroj musí být, umět, obsahovat následující technické parametry: Chladnička Objem: cca 140 l Rozsah chlazení: +3 až +8°C Šířka: cca 60cm Hlučnost: do 45 dB Dveře: plné Ukazatel teploty, optický a akustický alarm při překročení teplotního limitu, možnost stahování teplotních dat do PC ( program pro ukládání dat do PC ) |
| 3. | Chladnička 360 l, prosklené dveře | 1 | - přístroj musí být, umět, obsahovat následující technické parametry: Chladnička Objem: cca 360 l Rozsah chlazení: +3 až +8°C Šířka: cca 60cm Hlučnost: do 45 dB Dveře: prosklené Ukazatel teploty, optický a akustický alarm při překročení teplotního limitu, možnost stahování teplotních dat do PC ( program pro ukládání dat do PC ) |
| 4. | Chladnička 360 l, plné dveře | 3 | - přístroj musí být, umět, obsahovat následující technické parametry: Chladnička Objem: cca 360 l Rozsah chlazení: +3 až +8°C Šířka: cca 60cm Hlučnost: do 45 dB Dveře: plné Ukazatel teploty, optický a akustický alarm při překročení teplotního limitu, možnost stahování teplotních dat do PC ( program pro ukládání dat do PC ) |
| 5. | Kombinovaná chladnička s mrazákem | 1 | - přístroj musí být, umět, obsahovat následující technické parametry: Kombinovaná chladnička s mrazákem Objem: cca 350 l Rozsah chlazení: +3 až +8°C (chladnička) -10 až -30°C(mrazák) Šířka: cca 60cm Hlučnost: do 45 dB Dveře: plné Ukazatel teploty, optický a akustický alarm při překročení teplotního limitu, možnost stahování teplotních dat do PC ( program pro ukládání dat do PC ) |
| 6. | Mraznička na mraženou plazmu | 1 | - přístroj musí být, umět, obsahovat následující technické parametry: Mrazák šuplíkový Objem: cca 300 l Rozsah chlazení: -10 až -30°C Šířka: cca 60cm Hlučnost: do 60 dB Dveře: plné Ukazatel teploty, optický a akustický alarm při překročení teplotního limitu, možnost stahování teplotních dat do PC ( program pro ukládání dat do PC ) |

Poznámka: Spolu s chladničkami a mrazákem je nutno dodat program na ukládání teplotních dat.