## Příloha č. 2 ZD – Technická specifikace

Veřejná zakázka:

„Stodská nemocnice, a.s. – modernizace návazné péče – endoskopické vybavení“

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení

Zadavatel: Stodská nemocnice, a.s.

Hradecká 600, 333 01 Stod

IČO: 26361086

Technická specifikace zadavatele

| Číslo položky | Položka | Počet ks | Technické požadavky a parametry zadavatele |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Videokolonoskop HD | 2 | - přístroj musí být, umět, obsahovat následující technické parametry: - Videokolonoskop umožňující provedení diagnostiky a terapie při sigmoidoskopii nebo kolonoskopii tlustého střeva i u pacientů s obtížnou anatomickou dispozicí, stenózami rekta apod. - Videokolonoskop musí umožňovat využití úzkopásmového zobrazení, k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 415 nm (modré světlo) a 540 nm (zelené světlo). Vybraná pásma vlnových délek korelují s maximy křivky absorpce světla hemoglobinem, což je podstatou lepšího zobrazení struktur obsahující molekulu krevního barviva, v tomto případě vlásečnic a drobných cév. V literatuře je dokumentován význam pro přesnou a včasnou diagnostiku onkologických pacientů a detekci iniciálních stádií karcinomů v oblast trávicí trubice (např. Hayashi N, Tanaka S, Hewett G et al. Endoscopic prediction of deep submucosal invasive carcinoma: validation of the Narrow-Band Imaging International Colorectal Endoscopic (NICE) classification. Gastrointest Endosc 2013;78:625-32). - Zobrazovací systém - barevný CCD čip s vysokým rozlišením ve formátu HDTV 1080/50i (HighDefinitionTV). - Technologie tubusu a propojení s endoskopickou věží: - endoskop musí umožňovat vysoce účinný přenos rotace tubusu kolem jeho radiální osy - endoskop musí mít vysoce flexibilní úsek v distální části tubusu umožňující výrazně hladší průchod ostrými zahnutími střeva - nastavitelná tuhost zaváděcího tubusu ve třech krocích - možnost připojení endoskopu k videoendoskopické věži pouze prostřednictvím zdroje světla, konektor musí být vodotěsný bez použití standardních krytů - Videokolonoskop musí mít tři svazky světlovodných vláken (světlovodných čoček) v distálním konci endoskopu pro zajištění rovnoměrného osvětlení vyšetřované oblasti. - Optický systém: - zorné pole minimálně 170° - směr pohledu přímý pohled - hloubka pole minimálně 2,0 – 100,0 mm - minimální rozlišovací vzdálenost instrumentária od distálního konce 3,0 mm - Zaváděcí tubus: - zevní průměr distálního konce maximálně 14,0 mm - zevní průměr tubusu maximálně 14,0 mm - pracovní délka minimálně 1600,0 mm - celková délka maximálně 2100,0 mm - Pracovní kanál – vnitřní průměr minimálně 3,7 mm. - Ohybová část – rozsah angulace: - nahoru minimálně180° - dolů minimálně 180° - doprava minimálně 160° - doleva minimálně 160° - Přídavný oplachový kanál – požadován. Přístroj musí být z důvodu ochrany předchozích investic plně propojitelný - kompatibilní (vzájemně slučitelný, snášenlivý a spojitelný) se všemi stávajícími videoendoskopickými systémy na pracovišti zadavatele Stodská nemocnice a.s. V případě emergentních situací – havárií, event. oprav musí být zajištěna kompatibilita s videoprocesorem (CV-190) a se zdrojem studeného světla (CLV-190). |
| 2. | Videogastroskop HD | 2 | - přístroj musí být, umět, obsahovat následující technické parametry: - zobrazovací systém - barevný CCD čip s vysokým rozlišením ve formátu HDTV 1080/50i (HighDefinitionTV) - Videogastroskop musí umožňovat využití úzkopásmového zobrazení, k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 415 nm (modré světlo) a 540 nm (zelené světlo). Vybraná pásma vlnových délek korelují s maximy křivky absorpce světla hemoglobinem, což je podstatou lepšího zobrazení struktur obsahující molekulu krevního barviva, v tomto případě vlásečnic a drobných cév. V literatuře je dokumentován význam pro přesnou a včasnou diagnostiku onkologických pacientů a detekci iniciálních stádií karcinomů v oblast trávicí trubice (např. Hayashi N, Tanaka S, Hewett G et al. Endoscopic prediction of deep submucosal invasive carcinoma: validation of the Narrow-Band Imaging International Colorectal Endoscopic (NICE) classification. Gastrointest Endosc 2013;78:625-32). - možnost připojení endoskopu k videoendoskopické věži pouze prostřednictvím zdroje světla, konektor musí být vodotěsný bez použití standardních krytů - optický systém - zorné pole minimálně 140° - směr pohledu přímý pohled - hloubka pole minimálně 2,0 – 100,0 mm - minimální rozlišovací vzdálenost instrumentária od distálního konce 3,0 mm - zaváděcí tubus - zevní průměr distálního konce maximálně 10,0 mm - zevní průměr tubusu maximálně 10,0 mm - pracovní délka minimálně 1000,0 mm - celková délka maximálně 1400,0 mm - pracovní kanál – vnitřní průměr minimálně 2,8 mm - ohybová část – rozsah angulace - nahoru minimálně 210° - dolů minimálně 90° - doprava minimálně 100° - doleva minimálně 100° Přístroj musí být z důvodu ochrany předchozích investic plně propojitelný - kompatibilní (vzájemně slučitelný, snášenlivý a spojitelný) se všemi stávajícími videoendoskopickými systémy na pracovišti zadavatele Stodská nemocnice a.s. V případě emergentních situací – havárií, event. oprav musí být zajištěna kompatibilita s videoprocesorem (CV-190) a se zdrojem studeného světla (CLV-190). |
| 3. | Terapeutický fibrobronchoskop | 1 | - přístroj musí být, umět, obsahovat následující technické parametry: - optický systém - zorné pole minimálně 120° - směr pohledu přímý pohled - hloubka pole minimálně 3,0 – 50,0 mm - minimální rozlišovací vzdálenost instrumentária od distálního konce 5,0 mm - zaváděcí tubus - zevní průměr distálního konce maximálně 5,9 mm - zevní průměr tubusu maximálně 6,0 mm - pracovní délka minimálně 600,0 mm - celková délka maximálně 900,0 mm - pracovní kanál – vnitřní průměr minimálně 2,8 mm - ohybová část – rozsah angulace - nahoru minimálně 180° - dolů minimálně 130° - součástí dodávky bude přenosný halogenový zdroj světla a kabel pro zkoušku těsnosti Přístroj musí být z důvodu ochrany předchozích investic plně propojitelný - kompatibilní (vzájemně slučitelný, snášenlivý a spojitelný) se všemi stávajícími videoendoskopickými systémy na pracovišti zadavatele Stodská nemocnice a.s. V případě emergentních situací – havárií, event. oprav musí být zajištěna kompatibilita s videoprocesorem (CV-190) a se zdrojem studeného světla (CLV-190). |
| 4. | Videobronchoskop | 1 | - přístroj musí být, umět, obsahovat následující technické parametry: - optický systém - zorné pole minimálně 90° - směr pohledu přímý pohled - hloubka pole minimálně 3,0 – 50,0 mm - minimální rozlišovací vzdálenost instrumentária od distálního konce 5,0 mm - zaváděcí tubus - zevní průměr distálního konce maximálně 5,1 mm - zevní průměr tubusu maximálně 5,2 mm - pracovní délka minimálně 600,0 mm - celková délka maximálně 900,0 mm - pracovní kanál – vnitřní průměr minimálně 2,6 mm - ohybová část – rozsah angulace - nahoru minimálně 180° - dolů minimálně 130° - možnost připojení mobilního, bateriového LED zdroje světla nebo síťového světelného zdroje - součástí dodávky bude bateriový LED zdroj světla a zkoušečka těsnosti Mobilní LED zdroj světla - LED technologie - minimální životnost LED je 100000 hodin - indikátor stavu nabití baterií na LED zdroji - náhradní sada baterií - plně ponořitelné - sterilizovatelné ve Sterradu, automatickém desinfektoru /myčce/ Přístroj musí být z důvodu ochrany předchozích investic plně propojitelný - kompatibilní (vzájemně slučitelný, snášenlivý a spojitelný) se všemi stávajícími videoendoskopickými systémy na pracovišti zadavatele Stodská nemocnice a.s. V případě emergentních situací – havárií, event. oprav musí být zajištěna kompatibilita s videoprocesorem (CV-190) a se zdrojem studeného světla (CLV-190). |
| 5. | Skříň na sušení a skladování flexibilních endoskopů | 1 | - musí být, umět, obsahovat následující technické parametry: - Určena na sušení a skladování flexibilních endoskopů po dezinfekci v automatickém dezinfektoru, bez nutnosti následné redezinfekce. - Pevný závěsný systém na vertikální zavěšení minimálně 8 endoskopů. - Možnost rozšíření o modul na dalších 4 nebo 8 endoskopů. - Vnitřní sušení endoskopu nepřetržitým vháněním stlačeného medicinálního vzduchu připojením na interní kanály při tlaku max. 0,5 bar. - Možnost rozšíření o modul na stlačený medicinální vzduch. - Nastavitelná doba sušení. - Možnost následného skladování po dobu minimálně 160 hodin. - Vnější sušení endoskopů vzduchem pokojové teploty bez použití přídavného topného systému, přiváděného vestavěným ventilátorem přes HEPA filtr. - Ovládací panel s dotykovým displejem pro nastavení doby sušení, identifikace vloženého endoskopu, zbývající dobu sušení a skladování pro každý endoskop, zobrazení chybových hlášení se zvukovým upozorněním např. na otevřené dveře skříně, vyjmutí endoskopu před usušením apod. - Ovládací panel vybaven vlastní IP adresou a přes UTP/IP rozhraní umožňovat připojení k tiskárně pro tisk protokolu. - Otevření skříně pouze oprávněnému pracovníkovi přes identifikační kartu RF ID. - Validovatelné skladování, které vyhoví požadavkům hygieny. - Technické parametry: - externí zdroj tlakového vzduchu - průtok vzduchu maximálně 100 l/min. - rosný bod -43° - filtr hepa 0,3µ/99,97DOP - napájecí napětí 230V - maximální spotřeba 250W - výška maximálně 2130 mm - šířka maximálně 1280 mm - hloubka maximálně 470 mm - objem komory maximálně 0,65 m³ - hmotnost maximálně 200kg Přístroj musí být z důvodu ochrany předchozích investic plně propojitelný - kompatibilní (vzájemně slučitelný, snášenlivý a spojitelný) se všemi stávajícími videoendoskopy na pracovišti zadavatele Stodská nemocnice a.s. |
| 6. | Automatický dezinfektor endoskopů | 1 | - musí být, umět, obsahovat následující technické parametry: - Plně automatický dezinfektor endoskopů – GA (Glutaraldehyd) proces na bázi glutaraldehydu pro čištění a dezinfekce endoskopů - je určen pro automatické čištění a dezinfekci jednoho flexibilního endoskopu. - Provedení umožňující umístění pod nerezovou pracovní desku s čelním ovládáním a otevíráním. - Chemická dezinfekce endoskopů s přesným dávkováním objemu GA glutaraldehydu (70 ml) pro zachování validního dezinfekčního cyklu. - Určen pro všechny typy flexibilních endoskopů OLYMPUS a je vhodný i pro flexibilní endoskopy dalších výrobců (Fujinon, Pentax). - Má uzavřený pracovní cyklus zahrnující automatické mytí v detergentu, dezinfekci, a závěrečný oplach v čištěné vodě (aqua purificata). - Automatické dávkování pracovních roztoků. - Automatická kontrola těsnosti endoskopů po celou dobu procesu. - Plně integrovaná úpravna vody. - UV jednotka pro zajištění dekontaminace vstupní vody ve spolupráci s iontoměničem. - Zobrazení doby chodu a teploty. - Provádí autodezinfekční cyklus. - Maximální rozměry – š 600 x v 850 x h 600 mm, vyžaduje minimální stavební připravenost: běžnou vodovodní přípojku, běžný odpad a třífázový elektrický přívod. - Je vyroben z ušlechtilé nerezové oceli technologií firmy Miele a je určen pro dlouholetý provoz. - Možnost autodekontaminace systému je k dispozici. - Dveře přístroje výklopné dopředu s elektronickým uzavíráním a automatickým blokováním během procesu. - Mechanické kódování zásobníků na dezinfekci pro vyloučení možnosti jejich vzájemné záměny. - Plně vyhovuje české i evropské legislativě (vyhláška 306/2012 Sb., norma ISO-15883-1). Přístroj musí být z důvodu ochrany předchozích investic plně propojitelný - kompatibilní (vzájemně slučitelný, snášenlivý a spojitelný) se všemi stávajícími videoendoskopy na pracovišti zadavatele Stodská nemocnice a.s. |