## Příloha č. 2 ZD – Technická specifikace

Veřejná zakázka:

„Stodská nemocnice, a.s. – modernizace návazné péče – kojenecké váhy – 2. vyhlášení“

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení

ve znění Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 5. 1. 2018

Zadavatel: Stodská nemocnice, a.s.

Hradecká 600, 333 01 Stod

IČO: 26361086

Technická specifikace zadavatele

| Číslo položky | Položka | Počet ks | Technické požadavky a parametry zadavatele |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kojenecká váha | 5 | - přístroj musí být, umět, obsahovat následující technické parametry: ## Popis Spolehlivost, vysoká přesnost a snadná obsluha, cejchuschopná kojenecká váha, možnost napájení ze sítě i z baterií. Funkce „hold" zaručuje přesné stanovení hmotnosti, i když není dítě na váze v klidu. Bezpečná stabilní konstrukce, snadno omyvatelná platforma a možnost vytárování hygienické podložky zajišťující optimální podmínky pro vážení dětí. Součástí dodávky digitální měření výšky kojenců. ## Specifikace Rozsah MAX; Dílek ověřitelný e; Rozměr platformy. 15 kg; 2 g do 6 kg a 5 g nad 6 kg; 600 x 355 x 120 mm budou akceptovány také rozměry 600 x 280 x 55 mm. ## Další vlastnosti Rozsah vážení MAX; 15 kg. Dílek d; 2 g (0 - 6 kg), 5 g (6 - 15 kg). Dílek ověřitelný e; 2 g (0 - 6 kg), 5 g (6 - 15 kg). Rozměr vážicí platformy; 600 x 350 mm budou akceptovány také rozměry 600 x 276 mm. Pracovní teplota okolí; 10 až 40 °C. Cejchuschopné dělení; 2 x 3000 e. Tárování do 100 % rozsahu; ano. Přepínání jednotek; ano. HOLD funkce; ano. Externí napájecí adaptér; ano. Provoz na baterie; ano. Určení měřidla; Cejchuschopné měřidlo. ES úřední ověření; OIML Třída III. Prostředí; Normální. Skupina zařízení; Zdravotnický prostředek Třída 1. Krytí proti prachu a vodě; IP30. Materiálové provedení; Plast. Počet měřicích míst standard / max; 1. Displej; LCD. Klávesnice; Tlačítková. Napájení; 230 V/BAT. |