## Příloha č. 2 ZD – Technická specifikace

Veřejná zakázka:

„Stodská nemocnice, a.s. – modernizace návazné péče – rehabilitace“

1. část – Přístroje pro fyzikální léčbu

2. část – Mobilizační léčba

3. část – Vodoléčba

4. část – Vertikalizační léčba

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení

Zadavatel: Stodská nemocnice, a.s.

Hradecká 600, 333 01 Stod

IČO: 26361086

Technická specifikace zadavatele

- část VZ – Přístroje pro fyzikální léčbu

| Číslo položky | Položka | Počet ks | Technické požadavky a parametry zadavatele |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Infralampa | 2 | - elektronický ovládací panel - stabilní brzditelný podstavec s kolečky - možnost polohování zářičů - min. 3 zářiče s výkonem každého min. 350 W - regulace výkonu záření 10% až 100% - nastavení časového spínače v rozmezí 1–30 min - nastavitelná výška infrazářiče pomocí plynové vzpěry - příslušenství: modrý a červený filtr pro každý zářič |
| 2. | Terapeutický ultrazvuk | 2 | - přístroj pro aplikaci terapeutického ultrazvuku - možnost připojit hands free ultrazvukovou hlavici s elektrickou vakuovou jednotkou - multifrekvenční systém umožňující použití dvou různých frekvencí ultrazvuku - 2 typy modulace – Amplitudní a Duty Cycle modulace - dynamická ultrazvuková hlavice 5 cm2 - kontinuální i pulzní režim - min. 25 přednastavených protokolů pro dynamickou aplikaci - min. 50 programů pro hands free aplikace - min. 20 pozic pro vlastní uživatelské protokoly - dotykový barevný displej - obrázkové znázornění přiložení hands free aplikátoru - akustická a vizuální kontrola kontaktu hlavice s pacientem |
| 3. | Přístroj pro elektroterapii | 1 | - 2 nezávislé kanály pro elektroterapii - barevný dotykový LCD displej o velikosti min. 10“ - otočná a naklápěcí hlava přístroje - možnost přenesení dat a terapií na USB - min. přednastavených 200 klinických protokolů s terapiemi - volné uživatelské pozice pro ukládání vlastních terapií - široká škála elektrolelektroléčebných proudů: např. dvou- a čtyřpólová interference, proudy TENS, ruská stimulace, diadynamické proudy, Träbertovy proudy, pravoúhlé a šikmé pulzy, galvanický proud, mikroproudy, iontoforéza, vysokonapěťová terapie - možnost povrchového EMG se zpětnou vazbou - možnost kombinovat měření s elektrostimulací - grafické znázornění svalové aktivity - anatomická knihovna - příslušenství pro provoz elektroterapie - zabudovaný modul vakuové jednotky pro aplikaci 2 kanálové elektroterapie - kontinuální i pulzní režim - možnost nastavení intenzity přisátí - příslušenství pro provoz vakuové jednotky (vakuové elektrody, kabely k elektrodám, houbičky pro vakuové elektrody) - pojízdný stolek s kolečky |
| 4. | Magnetoterapeutický přístroj | 2 | - velký barevný dotykový displej - 4 samostatné nezávislé výstupy pro terapii až 4 pacientů současně - vestavěná knihovna aplikací - individuální nebo společné ovládání - indikace připojených aplikátorů - zobrazení čísla programu na displeji - individuálně volitelný čas a intenzita - rozmítané aplikace - pulzní vlna - kontinuální aplikace - frekvenční rozsah od 2-200Hz - aplikátory s koženkou – atest i pro kojence - ovládání v českém jazyce - možnost vypnutí reproduktoru pomocí menu - aplikátory: dvoucívkový ohebný pro aplikaci na ramena, velký kruhový průměr 70 cm, kruhový průměr 30 cm, aplikátor na páteř a záda s podhlavníkem |
| 5. | Lymfodrenážní přístroj | 2 | - kalibrovaný přístroj s elektronickou kontrolou tlaku v komorách - min. 24 na sobě nezávislých, tlakových komor - možnost nastavení tlaku pro každou komoru zvlášť - uvolňovací program Pre-Therapy - možnost přeskočit program Pre-Therapy - LCD displej ukazující všechny důležité informace o proceduře - možnost přehledného ovládání a nastavení pomocí připojeného PC - nastavitelný tlak v min. rozmezí 20 do 80 mmHg - jednoduché a intuitivní ovládání - možnost ošetření dvou končetin najednou - aplikátory na klasický zip: kalhoty, aplikátor na dolní končetinu, aplikátor na horní končetinu |
| 6. | Přístroj pro lokální kryoterapii | 1 | - přístroj pro lokální chladovou terapii bez nutnosti použití kapalného dusíku - chlazení vzduchem o teplotě až -32oC - regulovatelná rychlost proudícího vzduchu - průtok vzduchu v rozsahu min. 350 – 1500 l/min - LCD displej - aplikační hadice s min. 3 koncovkami o různých průměrech - plochá koncovka pro ošetření větší plochy |
| 7. | Cílený radiofrekvenční přístroj | 1 | - přístroj pro selektivní radiofrekvenční terapii - termické a atermické působení - programové režimy: dynamický, nízký puls, super puls, boost - možnost pronikání energie z elektrod do tkáně pacienta přes prsty terapeuta - pojízdný stojan - dotykový displej min. 5,5“ - min. 3 velikosti dynamických elektrod - možnost využití fixních bezobslužných plošných elektrod pro kapacitní i rezistivní režim - neutrální elektrody kovové i nalepovací - možnost využití 2 dynamických elektrod současně pro přesnější zacílení do tkáně - pracovní výkon min. 100 W - min. 2 provozní frekvence |

- část VZ – Mobilizační léčba

| Číslo položky | Položka | Počet ks | Technické požadavky a parametry zadavatele |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pohyblivý rehabilitační chodník | 2 | - lamelový systém běhacího pásu pro plynulejší pohyb - ukazatel rychlosti, času, vzdálenosti a pulsu - bezpečnostní pojistka pro rychlé vypnutí - oboustranná dlouhá madla - možnost chodu pásu v opačném směru - zabrzdění pásu při vypnutí - výškově nastavitelné podpažní podpěrky - snímač pulsu na hrudním pásu - min. rozměry běžecké plochy 1500 × 500 mm - plynule nastavitelná rychlost v min rozsahu 0–13 km/h po 0,1 km/h |
| 2. | Motodlaha pro koleno a kyčel | 3 | - přístroj umožňující rehabilitaci dolních končetin na lůžku - možnost nastavení doby cvičení - rozsahy pohybu: extenze/flexe koleno min. -10° až 115°, extenze/flexe kyčel min. 0° až 100° - rychlost v rozsahu min. 20°/min až 200°/min - možnost zvětšení rozsahu pohybu v průběhu cvičení - zpětný chod – bezpečnostní prvek - možnost provozu na čipové karty s uchováním léčebných dat na čipové kartě - možnost exportu léčebných dat z čipové karty do PC pro následný monitoring rehabilitace - podpěry stehna, lýtka a botička z lehce omyvatelného materiálu - speciální programy: zahřívací program, oscilace, pomalé navyšování rozsahu pohybu |
| 3. | Ramenní motodlaha | 2 | - dálkově ovládaná motorová dlaha pro CPM terapii ramenního kloubu - možnost ukládaní údajů o pacientech na čipovou kartu (monitoring rehabilitace) - možnost přestavby pro levostrannou i pravostrannou rehabilitaci - opěrka hlavy - speciální programy motodlahy - postupné zvyšování pohybu – zahřívací program - oscilace - bezpečnostní prvek – zpětný chod - protažení – pomalé navýšení maximálního rozsahu pohybu - pauzy v krajních polohách - abdukce/addukce v rozsahu min. 30o – 175o - vnitřní/vnější rotace v rozsahu min. 90o – 0o – 90o - elevace v rozsahu min. 30o – 175o |
| 4. | Rotoped | 2 | - min. 8 stupňů plynule nastavitelného brzdného odporu - vhodný pro rehabilitační účely - transportní kolečka - možnost výměny sedla i pedálů - vyklápěcí řidítka zajišťující vhodnou polohu těla při cvičení - možnost využití horizontálního posuvu sedla - nosnost až 130 kg - displej se zobrazením rychlosti, ujetých kilometrů, spálených kalorií a srdečního pulsu |
| 5. | Stepper – eliptický trenažér | 2 | - eliptický trenažér – ergometr s elektronicky řízeným brzdným systémem - brzdný systém s tichým chodem - velký přehledný LCD displej se znázorněním tréninkových hodnot - program řízený srdečním pulzem s možností volby cílové kardiozóny - optické i akustické upozornění při překročení nastavené maximální hodnoty srdečního pulsu - nastavitelná zátěž v rozmezí 20 – 400W s citlivou možností změny zátěže po 5 W - 12 přednastavených tréninkových profilů - zobrazení času, rychlosti, tréninkové vzdálenosti, srdečního pulsu, zátěže a frekvence šlapání - vyhodnocení každého rehabilitačního cvičení na LCD obrazovce - možnost měření pulsu bezdrátovým hrudním pásem - přístroj se zdravotnickou certifikací - rozměry (d x š x v): 190 x 55 x 177 cm - nosnost 150 kg |
| 6. | Motoped pro HK a DK vsedě | 1 | - rehabilitační přístroj pro cvičení pacientů s omezenou pohyblivostí horních a dolních končetin a poruchami motoriky paží a rukou - možnost procvičovat horní i dolní končetiny současně - elektromotor umožňující pasivní pohyb končetin - zpětný chod jako reakce na spasmus - dotykový barevný displej min. 11“ s možností otáčení i sklopení - možnost aktualizace softwaru pomocí USB - příslušenství pro fixaci končetin - program pro uvolnění pohybu - motivační programy - aktivní trénink s volitelnou zátěží - cvičení symetrie nohou - regulování hranice síly motoru v rozsahu min. 1 - 15 Nm - nastavení doby terapie min. 0 - 120 min - nastavitelné dva poloměry otáčení - autotest systému pro větší bezpečnost - bezpečnostní chodidlové podložky - vodidla pro dolní končetiny s nastavitelnou výškou a podložkami pod lýtka - přidržovala pro chodidla - podložky pro dolní část paží s upevňovací manžetou - velká kolečka pro snadné přesunutí |

- část VZ – Vodoléčba

| Číslo položky | Položka | Počet ks | Technické požadavky a parametry zadavatele |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Parafínová lázeň | 2 | - nerezové provedení - vodní lázeň o min. objemu 22 l - parafínová lázeň o min. objemu 20 l - digitální regulátor teploty 30–90°C - nerezový podstavec s kolečky - výpustný ventil |
| 2. | Celotělová vana | 2 | - celotělová vana pro kombinaci vířivé, perličkové a podvodní masáže - min. 3 nezávislé zóny vířivé masáže - min. 32 trysek pro vířivou masáž - vířivé trysky pro zádovou oblast rozděleny do 2 sloupců - možnost přivzdušnění vířivé masáže - kontinuální a pulzní režim vířivé masáže - turbo režim vířivé masáže - proplach hydromasážního systému - perličková masáž – min. 400 vzduchových otvorů - min. 4 zóny perličkové masáže dle částí těla - možnost regulace intenzity perličkové masáže - vysoušení perličkového systému - podvodní masáž včetně regulace a ukazatele tlaku až do 4,5 baru s přisáváním vzduchu - elektronické ovládání - digitální teploměr a časovač - ochrana čerpadla proti běhu „na sucho“ - barva opláštění bílá - sprchová baterie pro oplach - madla pro pohodlné provádění terapie - materiál vany – akrylát - hlavová opěrka - dvoustupňové schůdky - užitný objem max. 350 l |
| 3. | Vířivá vana na horní končetiny | 1 | - min. 10 vířivých trysek s přivzdušněním - možnost regulace výkonu vířivé masáže - ukazatel teploty vody - elektronické ovládání s časovačem - směšovací baterie - funkce kolísání intenzity masáže - možnost volby kontinuální, sinusové nebo pulzní masáže - akrylátový skelet vany - užitný objem max. 28 l |
| 4. | Vířivá vana na dolní končetiny | 1 | - min. 35 vodních trysek - kontinuální režim vířivé masáže - akrylátový skelet - regulace výkonu vířivé masáže - elektronické ovládání s časovačem - senzor hladiny vody - elektronický systém pro odstraňování vodního kamene - ukazatel teploty vody - oplachová sprcha - užitný objem max. 65 l |
| 5. | Sedací vířivá vana na dolní končetiny | 1 | - sedací vířivá vana pro dolní končetiny a bedra - celoakrylátový skelet vany - 2 nezávislé okruhy vířivé masáže - min. 27 vířivých trysek - možnost přivzdušnění vířivé masáže - trysky na plosky nohou - hemeroidní tryska - možnost regulace intenzity vířivé masáže - možnost kontinuální nebo pulzní masáže - časovač a ukazatel teploty vody - vnější podsvícení vany - oplachová sprcha - užitný objem vany max. 140l - výška vany max. 1150 mm - 2 - stupňové schůdky k vaně |

- část VZ – Vertikalizační léčba

| Číslo položky | Položka | Počet ks | Technické požadavky a parametry zadavatele |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pultové hydraulické chodítko | 4 | - přístroje musí být, umět, obsahovat následující technické parametry: • bezpečná chůze s boční a čelní podporou • chodítko umožňuje správné držení těla s pomocí podpěr obou předloktí • rychlé a snadno přizpůsobitelné různým uživatelům (výška, šířka) • velmi stabilní a bezpečné • kolečka o průměru min. 125 mm • každé kolečko možno zabrzdit samostatně nášlapnou brzdou • možnost použití ve sprše - vodě odolné materiály a zapouzdřené ložiska • nastavení držadel ve směru vertikálním a horizontálním • ruční brzda přímo umístěná na jednom z držadel • snadno nastavitelná transportní plošina na kostru chodítka pro přepravu pacienta • nastavení výšky v rozmezí min. 85 až 130 cm • maximální zatížení chodítka 150 kg |
| 2. | Vertikalizační lůžko | 3 | - dvoudílný vertikalizační stůl s elektrickým zdvihem - rozměry (d x š) min. 185 x 65 cm - nosnost min. 150 kg - postranní lišty na fixační pásy - obličejový otvor s krytem - rozsah náklonu stolu v rozmezí min. 0°-70° - rozsah zdvihu stolu v rozmezí min. 53 -100 cm - ručním ovladač elektromotoru - 4 kolečka pro snadnou mobilitu stolu - hlavový díl nastavitelný plynovou vzpěrou v rozsahu min. 0°-75° - nastavitelné podpěry nohou v rozsahu min. -18°/ +24o - příslušenství: fixační pásy, ramenní podpora, stoleček pro pacienta |
| 3. | Systém pro závěsnou terapii | 2 | - koncept pro cvičení a aktivní léčbu pohybového ústrojí - cvičení s odporem i bez odporu, trakce - možnost částečného nebo kompletního zavěšení pacienta - vyrobeno z kvalitní oceli - systém se skládá z 8 oddělitelných panelů - rozměry celé systému cc 2000 x 2000 x 2000 mm - rozměry 1 panelu cca 1000 x 2000 x 30 mm - příslušenství: - závěsná lana o různých délkách 19 ks - univerzální pánevní pás - sada měkkých závaží o různých hmotnostech 11 ks - sada smyček různých typů 20 ks - háčky 30 ks |