## Příloha č. 2 ZD – Technická specifikace

Veřejná zakázka:

„Stodská nemocnice, a.s. – modernizace návazné péče – zdravotnická lůžka a matrace“

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení

Zadavatel: Stodská nemocnice, a.s.

Hradecká 600, 333 01 Stod

IČO: 26361086

Technická specifikace zadavatele

| Číslo položky | Položka | Počet ks | Technické požadavky a parametry zadavatele |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lůžko resuscitační, polohovací | 8 | - musí být, umět, obsahovat následující technické parametry: - bezpečnost lůžka - shoda s normou EN 60601-2-52 v platném znění - velmi stabilní a jednoduše čistitelná sloupová konstrukce lůžka - bezpečná pracovní zátěž minimálně 250kg - zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 45-75 cm pro bezpečnou práci personálu, bezpečnou péči a mobilizaci pacienta - elektricky polohovatelná čtyřdílná ložná plocha cca 200x90cm - minimálně zádový a stehenní díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů, integrovaný indikátor stupně náklonu zádového dílu - zádový a stehenní díl s automatickým odsunem (autoregresí) při polohování pro eliminaci tlaku působícího na pacienta (prevenci dekubitů) - ložná plocha umožňující RTG vyšetření plic pacienta na lůžku s držákem RTG kazety dobře dostupným z boku lůžka - možnost snímání pacienta C ramenem kontinuálně bez omezení od hlavy k pánvi pacienta - integrované prodloužení/zkrácení lůžka minimálně 15 cm - náklon do Trendelenburgovy a Antitrendeleburgovy polohy minimálně 12° pomocí elektromotoru, integrovaný indikátor stupně náklonu - mechanické rychlospuštění zádového dílu při KPR - kompaktní (velmi snadno čistitelná) celoplastová odnímatelná čela, nožní s aretací proti samovolnému vytažení při transportu - kompaktní (velmi snadno čistitelné) celoplastové dělené postranice s integrovanými ovladači - výška postranic dostatečná pro použití aktivního antidekubitního systému, minimálně 45cm nad ložnou plochou, bezpečné sklápění postranic s tlumičem či plynopružinou, automatická blokace spuštění při zatížení pacientem zevnitř - centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěné aktivaci, možností blokace (zámky) jednotlivých funkcí a přednaprogramovanými důležitými polohami (minimálně: resuscitační poloha KPR, Trendelenburgova poloha, kardiacké křeslo, případně další…) - automatická (proudová) ochrana všech motorů před přetížením - oboustranně integrované nožní ovladače pro výškové nastavení lůžka s ochranou proti nechtěné aktivaci - integrovaný vážící systém umožňující vážení pacienta v absolutním i přírůstkovém režimu s pamětí naměřených hodnot a s eliminací vlivu přidávaných a odebíraných předmětů na vlastní hmotnost pacienta - alarm opuštění lůžka pacientem - alarm včas upozorňující na hrozící nebezpečí pádu pacienta z lůžka - kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr minimálně 150 mm - systém ochrany před opomenutím nezabržděného lůžka (alarm nezabrzděného lůžka), nejlépe automatická brzda - centrální páté kolečko pro snadnou manipulaci s lůžkem - univerzální lišty a držáky na příslušenství - ochranná kolečka v rozích lůžka - zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti - svod el. potenciálu, bezpečnostní barevně zvýrazněný kroucený přívodní kabel - centrální páté kolečko pro snadnou manipulaci s lůžkem příslušenství: - hrazda se samonavíjecí rukojetí - infuzní stojan výškově stavitelný, chrom/nerez - pacientský stolek k lůžku s jídelní deskou: pojízdný oboustranný stolek k lůžku - stabilní a jednoduše čistitelná konstrukce stolku - kov, plast, HPL, apod. (nikoli dřevo či LTD!) - odolná horní plocha a jídelní deska s postranními lištami či zvýšenými okraji zamezujícími pádu položených předmětů - integrovaná plynule výškově stavitelná jídelní deska s posilováním pružinou či plynopružinou, naklopitelná pro čtení i psaní, s automatickou aretací výšky a náklonu pro bezpečné a jednoduché ovládání - kolečka o průměru minimálně 60mm, minimálně dvě kolečka brzditelná - provedení stolku – nahoře zásuvka, nika, dole skříňka s dvířky - stolek dobře čistitelný, vyjímatelná vložka zásuvky a polička skříňky - držák na zavěšení ručníku, manipulační madla na korpusu stolku - design odpovídající lůžku, možnost výběru barevných dekorů shodných s lůžky |
| 2. | Polohovací lůžko, elektrické (zátěž min. 200 kg) | 45 | - musí být, umět, obsahovat následující technické parametry: - bezpečnost lůžka - shoda s normou EN 60601-2-52 v platném znění - stabilní a jednoduše čistitelná konstrukce lůžka - bezpečná pracovní zátěž minimálně 200kg - zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 45-75 cm pro bezpečnou práci personálu, bezpečnou péči a mobilizaci pacienta - elektricky polohovatelná čtyřdílná ložná plocha cca 200x90cm - minimálně zádový a stehenní díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů - minimálně zádový díl s automatickým odsunem (autoregresí) při polohování pro eliminaci tlaku působícího na pacienta (prevenci dekubitů) - integrované prodloužení/zkrácení lůžka minimálně 15 cm - náklon do Trendelenburgovy a Antitrendeleburgovy polohy minimálně 12° pomocí elektromotoru - mechanické rychlospuštění zádového dílu při KPR - kompaktní (velmi snadno čistitelná) celoplastová odnímatelná čela, nožní s aretací proti samovolnému vytažení při transportu - kompaktní (velmi snadno čistitelné) celoplastové dělené postranice - automatická blokace spuštění při zatížení pacientem zevnitř - centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěné aktivaci, možností blokace (zámky) jednotlivých funkcí a přednaprogramovanými důležitými polohami (minimálně: resuscitační poloha KPR, Trendelenburgova poloha, kardiacké křeslo, případně další…) - automatická (proudová) ochrana všech motorů před přetížením - konektorem snadno odnímatelný pacientský ruční ovladač s ochranou proti nechtěné aktivaci - kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr minimálně 125 mm - centrální páté kolečko pro snadnou manipulaci s lůžkem - univerzální lišty a držáky na příslušenství - ochranná kolečka v rozích lůžka - svod el. potenciálu, bezpečnostní barevně zvýrazněný kroucený přívodní kabel příslušenství: - hrazda s výškově stavitelnou rukojetí - infuzní stojan výškově stavitelný, chrom/nerez - pacientský stolek k lůžku s jídelní deskou: pojízdný oboustranný stolek k lůžku - - stabilní a jednoduše čistitelná konstrukce stolku - kov, plast, HPL, apod. (nikoli dřevo či LTD!) - odolná horní plocha a jídelní deska s postranními lištami či zvýšenými okraji zamezujícími pádu položených předmětů - integrovaná plynule výškově stavitelná jídelní deska s posilováním pružinou či plynopružinou, naklopitelná pro čtení i psaní, s automatickou aretací výšky a náklonu pro bezpečné a jednoduché ovládání - kolečka o průměru minimálně 60mm, minimálně dvě kolečka brzditelná - provedení stolku – nahoře zásuvka, nika, dole skříňka s dvířky - stolek dobře čistitelný, vyjímatelná vložka zásuvky a polička skříňky - držák na zavěšení ručníku, manipulační madla na korpusu stolku - design odpovídající lůžku, možnost výběru barevných dekorů shodných s lůžky |
| 3. | Polohovací lůžko, elektrické (zátěž min. 250 kg) | 75 | - musí být, umět, obsahovat následující technické parametry: - bezpečnost lůžka - shoda s normou EN 60601-2-52 v platném znění - velmi stabilní a jednoduše čistitelná sloupová konstrukce lůžka - bezpečná pracovní zátěž minimálně 250kg - zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 45-75 cm pro bezpečnou práci personálu, bezpečnou péči a mobilizaci pacienta - elektricky polohovatelná čtyřdílná ložná plocha cca 200x90cm - minimálně zádový a stehenní díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů, integrovaný indikátor stupně náklonu zádového dílu - minimálně zádový díl s automatickým odsunem (autoregresí) při polohování pro eliminaci tlaku působícího na pacienta (prevenci dekubitů) - ložná plocha umožňující RTG vyšetření plic pacienta na lůžku s držákem RTG kazety dobře dostupným z boku lůžka - integrované prodloužení/zkrácení lůžka minimálně 15 cm - náklon do Trendelenburgovy a Antitrendeleburgovy polohy minimálně 12° pomocí elektromotoru, integrovaný indikátor stupně náklonu - mechanické rychlospuštění zádového dílu při KPR - kompaktní (velmi snadno čistitelná) celoplastová odnímatelná čela, nožní s aretací proti samovolnému vytažení při transportu - kompaktní (velmi snadno čistitelné) celoplastové dělené postranice s integrovanými ovladači - výška postranic dostatečná pro použití aktivního antidekubitního systému, minimálně 40cm nad ložnou plochou, bezpečné sklápění postranic s tlumičem či plynopružinou, automatická blokace spuštění při zatížení pacientem zevnitř - centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěné aktivaci, možností blokace (zámky) jednotlivých funkcí a přednaprogramovanými důležitými polohami (minimálně: resuscitační poloha KPR, Trendelenburgova poloha, nastavení zádového dílu 30°, kardiacké křeslo, případně další…) - automatická (proudová) ochrana všech motorů před přetížením - oboustranně integrované nožní ovladače pro výškové nastavení lůžka s ochranou proti nechtěné aktivaci - kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr minimálně 150 mm - systém ochrany před opomenutím nezabržděného lůžka (alarm nezabrzděného lůžka), nejlépe automatická brzda - centrální páté kolečko pro snadnou manipulaci s lůžkem - univerzální lišty a držáky na příslušenství - ochranná kolečka v rozích lůžka - zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti - svod el. potenciálu, bezpečnostní barevně zvýrazněný kroucený přívodní kabel příslušenství: - hrazda se samonavíjecí rukojetí - infuzní stojan výškově stavitelný, chrom/nerez - pacientský stolek k lůžku s jídelní deskou: pojízdný oboustranný stolek k lůžku - stabilní a jednoduše čistitelná konstrukce stolku - kov, plast, HPL, apod. (nikoli dřevo či LTD!) - odolná horní plocha a jídelní deska s postranními lištami či zvýšenými okraji zamezujícími pádu položených předmětů - integrovaná plynule výškově stavitelná jídelní deska s posilováním pružinou či plynopružinou, naklopitelná pro čtení i psaní, s automatickou aretací výšky a náklonu pro bezpečné a jednoduché ovládání - kolečka o průměru minimálně 60mm, minimálně dvě kolečka brzditelná - provedení stolku – nahoře zásuvka, nika, dole skříňka s dvířky - stolek dobře čistitelný, vyjímatelná vložka zásuvky a polička skříňky - držák na zavěšení ručníku, manipulační madla na korpusu stolku - design odpovídající lůžku, možnost výběru barevných dekorů shodných s lůžky |
| 4. | Antidekubitní matrace (dekubity III.-IV. stupně) | 5 | - musí být, umět, obsahovat následující technické parametry: - s aktivním antidekubitálním systémem - pro vysoké riziko vzniku dekubitů a podporu léčby již vzniklých dekubitů III-IV.stupně - šetrný a účinný dynamický systém zajišťující dostatečnou podporu pro pacienta - systém střídání tlaku v celách 3-1 (třícelový) nebo vyšší - režimy minimálně: dynamický (terapeutický), statický (pro vyšetření, zavádění katetrů, apod.), režim konstantního nízkého tlaku (při kontraindikaci dynamického režimu, před přesunem na pasivní matraci, apod.) - velmi vyspělý plně automatický systém - možnost transportu pacienta (udržení tlaku bez kompresoru) minimálně 12 hodin - možnost připojení kompresoru na aktivní podložku pro sezení mimo lůžko (na křesle, židli, apod.) - 24hodinová péče - uspořádání cel do kompaktních modulů zamezují zapadání pacienta mezi cely při polohování - podélné cely na obou bocích pro stabilizaci ležícího pacienta, podporu vstávání (mobilizaci), atd. - nejkratší perioda dynamického režimu maximálně 10 minut - možnost rychlého vypuštění pro KPR - systém ochrany před nežádoucí manipulací a chybným nastavením - nosnost minimálně 200kg - alarm v případě výpadku napájení a špatné funkčnosti - potah snadno snímatelný - zip dokola 360°, paropropustný, voděodolný, s ochranou před znečištěním jádra - kompatibilita s resuscitačními lůžky, rozměry cca 200x85cm, výška maximálně 18cm - samonosný systém k použití přímo na ložnou plochu lůžka |
| 5. | Antidekubitní matrace (dekubity II.-III. stupně) | 45 | - musí být, umět, obsahovat následující technické parametry: - s aktivním antidekubitálním systémem - pro vysoké riziko vzniku dekubitů a podporu léčby již vzniklých dekubitů II-III.stupně - šetrný a účinný dynamický systém - režimy minimálně: dynamický (terapeutický), statický (pro vyšetření, zavádění katetrů, apod.), režim konstantního nízkého tlaku (při kontraindikaci dynamického režimu, před přesunem na pasivní matraci, apod.) - vyspělý systém řízený mikroprocesorem - možnost transportu pacienta (udržení tlaku bez kompresoru) minimálně 12 hodin - možnost připojení kompresoru na aktivní podložku pro sezení mimo lůžko (na křesle, židli, apod.) - 24hodinová péče - uspořádání cel do kompaktních modulů zamezujících zapadání pacienta mezy cely při polohování - podélné cely na obou bocích pro stabilizaci ležícího pacienta, podporu vstávání (mobilizaci), atd. - nejkratší perioda dynamického režimu maximálně 15 minut - možnost rychlého vypuštění pro KPR - nosnost minimálně 200kg - alarm v případě výpadku napájení a špatné funkčnosti - potah snadno snímatelný - zip dokola 360°, paropropustný, voděodolný, s ochranou před znečištěním jádra - kompatibilita s lůžky, rozměry cca 200x85cm, výška maximálně 18cm - samonosný systém k použití přímo na ložnou plochu lůžka, snadná mobilita a skladování |
| 6. | Antidekubitní matrace | 78 | - musí být, umět, obsahovat následující technické parametry: - pasivní antidekubitální matrace - jádro matrace kombinované ze studené PU a viskoelastické pěny, nosná část z PU pěny o hustotě min. 50kg/m3, odpor proti stlačení max. 3,6kPa/m2, na celém povrchu vrstva min. 5cm z viskoelastické pěny o hustotě min 85kg/m3, odpor proti stlačení max. 2,7kPa/m2, jádro zajišťující zónovou tuhost alespoň v 7 zónách a dobrou ventilaci, všechny pěny s sníženou hořlavostí (min. CRIB 5) - okraje matrace vyztuženy studenou PUR pěnou o vyšší tuhosti (hustota min. 45kg/m3, odpor proti stlačení 6-7kPa/m2) - potah snadno snímatelný - tj. zip ze všech čtyř stran (360°) s ochrannou chlopní proti znečištění, paropropustný, voděodolný, spoje potahu zabraňující průsaku nečistot do jádra - kontinuálně svařované či lepené - materiál potahu bakteriostatický, desinfikovatelný běžnými prostředky, pružný, se sníženou hořlavostí (min. CRIB 7) - na spodní straně potahu transportní madla pro jednoduchou manipulaci - nosnost min. 230kg - rozměr dle lůžka, výška min. 14 cm |
| 7. | Resuscitační vozík | 1 | - musí být, umět, obsahovat následující technické parametry: - konstrukce z velmi odolného a velmi snadno čistitelného materiálu - omyvatelného a dezinfikovatelného, - vrchní deska se zvýšenými okraji - pojízdný - kolečka min. 125mm, min. 2 s brzdou + 1 antistatické - 2 výklopné průhledné boxy na materiál/dokumentaci formátu A4 - koš na odpad + integrovaná nádobka na použité jehly - držák katetrů - uzamykatelná zásuvka na opiáty - centrální zamykání všech zásuvek - otevírač ampulí - držák lahve O2 - háčky na příslušenství - zásuvka s nerez miskou - výsuvná polička na psaní - 3x zásuvka 100 mm - 2x zásuvka 150 mm - 1x infúzní stojan výškově stavitelný - 1x polička otočná na monitor/defibrilátor - 1x zásuvky elektrické 220-240V - 1x podložka resuscitační - 1x polička na odsávačku |