## Příloha č. 2 ZD – Technická specifikace

Veřejná zakázka:

„Stodská nemocnice, a.s. – modernizace návazné péče – holtery a ergometrie“

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení

Zadavatel: Stodská nemocnice, a.s.

Hradecká 600, 333 01 Stod

IČO: 26361086

Technická specifikace zadavatele

| Číslo položky | Položka | Počet ks | Technické požadavky a parametry zadavatele |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Holter EKG | 3 | - přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: - Počet kanálů: 3/7/12 - Čas záznamu: 1–7 dnů - Pacientský kabel: 5/10 svodů - Přenos dat: USB, SD karta, Bluetooth - Rozlišení LCD obrazovky: 128 × 64 bodů - Kapacita paměti: 2 GB - Dynamický rozsah: ± 60 mV - Digitální rozlišení: 24 bit - Vzorkovací frekvence: 2000 Hz - Frekvenční rozsah: 0.05 Hz–150 Hz - Maximální potenciál elektrod: ± 400 mV - Činitel potlačení souhlasného rušení: > 65 dB (typicky 85 dB) - Detekce kardiostimulátoru: ≥ ± 2 mV/± 0.1 ms - Baterie Alkalické: 2x AA 1,5 V nebo 2x Ni-Cd nebo 1x NiMH 1,2 V - Rozměry: 102 × 62 × 24 mm (4 × 2,44 × 0,94 palců) - Hmotnost: 138 g (4.88 oz) - Soulad s normami: IEC 601-1, 601-1-2, 60601-2-47 - Záznam zvuku v EKG záznamníku - Automatický start vyšetření na EKG záznamníku SPECIFIKACE SOFTWARU: - Interaktivní Poincaré graf - Zobrazení EKG signálu v reliéfové mapě - PSD graf - Plně konfigurovatelné uživatelské prostředí SW - Možnost tvorby šablon pro závěrečné zprávy |
| 2. | Holter tlakový | 3 | - přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: - Periody monitoringu tlaku krve: 24, 27, 48, 51 hodin - Metoda měření: oscilometrická s postupnou deflací - Kapacita paměti: 600 měření - Přesnost měření: ± 3 mm Hg nemo 2% z naměřených hodnot - Použitelné manžety: malá, střední a velká - Přenos dat do PC: Prostřednictvím optického kabelu s USB rozhraním - Baterie (Nabíjecí nebo alkalické): AA, 2 × 1.5 V - Rozměry: 98 × 69 × 29 mm - Hmotnost: 190 g bez baterií - Standardy: BHS, AAMI, IEC - Možnost odstartovat monitorování z jednotky bez nutnosti připojení k PC - Automatická interpretace podle pediatrické normy ESH 2016 - Možnost přepínat mezi normami |
| 3. | EKG pro ergometrii | 2 | - přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: 12-ti kanálové přímopíšící ekg s dotykovým displejem grafický dotykový displej 8,4“ záznam na 210mm termopapír (vinutý, skládaný) barevný dotykový LCD - monitor 12-ti svodů tisk v automatickém módu v synchronním režimu nebo v reálném čase režim automat, manuál nebo vlastní uživatelský profil dlouhý záznam v režimu LONG, průměrování EKG křivek, detekce kardiostimulátoru jmenovitá kontrola kontaktu elektrod, spolehlivé filtrovací metody, fuzzy filtr napájení ze sítě i akumulátoru možnost přímého tisku přes USB na laserové tiskárny (PCL5driver) software je součástí dodávky Interní paměť na 250-400 EKG záznamů Vzorkovací frekvence 2000 Hz Rozšířené připojení o WIFI či LAN modul k potřebnému přenosu a archivaci dat Možnost připojení stávajícího spirometru, včetně všech potřebných instalací Možnost rozšíření o SDS modul (modul pro software na PC) Detekce kardiostimulátoru - 100 μs / speciální obvod s detekcí ekvivalentní vzorkování 40.000 Hz |
| 4. | Kolo pro ergometrii | 1 | - přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: - Brzdící systém - mikroprocesorem řízená brzda - Zátěž – 15-1100W, nezávislá na otáčkách - Rozsah otáček – 20-130 ot./min. - Max. hmotnost pacienta – 200kg - Automatické měření krevního tlaku - Automatické měření SPO2 - Regulace výšky sedla elektromotorem - Možnost posuvu sedla ve vertikálním i horizontálním směru - Otočný grafický display s možností zobrazení zátěže a indikací rychlosti otáček |
| 5. | Zařízení pro ergometrii | 1 | SOFTWARE - Automatická predikce maximální zátěže - Zobrazení signálu v reliéfové mapě - ST mapy - Risk skóre - Měření QT intervalu pomocí tangenciální metody - Kontinuální záznam EKG po celou dobu vyšetření - Jednotná databáze se softwarem na klidové EKG - Možnost síťové instalace (prohlížení vyšetření z více počítačů) - Podpora automatického měření NIBP - ST nastavení – modifikace pozice J bodu - Editor profilu zátěžového testu - Trendy HR, ST, BP a zátěže - Automatická & manuální kontrola zátěže - Kontrola odpadlých elektrod - Vytváření profilů - Zmrazení signálu & prohlížení - Detekce arytmií & analýzy - Risk skóre - Zátěž v režimu Rampa - Měřítko pro manuální měření Podpora ergometrů od výrobců: Lode, Ergoline, Monark, Cardiowise |