Příloha č. 2 ZD – Technická specifikace

Veřejná zakázka:

„Zvýšení kvality návazné péče – Domažlická nemocnice – zdravotnická lůžka“

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení

Verze ve znění Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 ze dne 19. 4. 2018

Zadavatel: Domažlická nemocnice, a.s.

Kozinova 292, 344 22 Domažlice

IČO: 26361078

Technická specifikace zadavatele

| Číslo položky | Položka | Počet ks | Technické požadavky a parametry zadavatele |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aktivní matrace pro velmi vysoké riziko vzniku dekubitu | 4 | - přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: Aktivní matrace pro velmi vysoké riziko vzniku dekubitu Pro IV. stupeň léčby dekubitu Celová matrace s úchyty na kostru lůžka Auto adjusting system – vždy ideální nastaveni matrace, bez nutnosti znalosti váhy a dekubitu pacienta. Matrace reaguje na váhu a polohu pacienta a přizpůsobí tlak v matraci. Protiskluzová úprava Nastavitelná tvrdost matrace Systém střídání tlaku v celách 3-1(třícelový) nebo vyšší Uspořádání cel do kompaktních modulů zamezující zapadání pacienta mezi cely při polohování Možnost transportu pacienta (udržení tlaku bez kompresoru) minimálně 12 hodin Možnost připojení kompresoru na aktivní podložku pro sezení mimo lůžko Nejkratší perioda dynamického režimu max. 10 minut Možnost rychlého vypuštění pro KPR Potah snímatelný se zipem, voděodolný Režimy minimálně: dynamický, statický, režim konstantního nízkého tlaku (při kontraindikaci dynamického režimu, před přesunem na pasivní matraci apod.) Maximální ztuhnutí CPR konektor s ochranou proti vypadnutí Světelná kontrolka tlaku a servisu Akustický alarm výpadku napájení Možnost zvýšení tlaku v matraci jedním tlačítkem před posazením pacienta Zámek matrace Nosnost minimálně 200 kg, výhodou vyšší nosnost Rozměry cca: 200 x 90 x 20 cm, kompatibilita s lůžky |
| 2. | Aktivní matrace pro vysoké riziko vzniku dekubitu | 12 | - přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: Aktivní matrace pro vysoké riziko vzniku dekubitu Pro III. stupeň léčby dekubitu Celová podložka s úchyty na kostru lůžka Protiskluzová úprava Vyspělý sSystém řízený mikroprocesorem Nastavitelný komfort pacienta Potah snímatelný se zipem Režimy minimálně: dynamický, statický, režim konstantního nízkého tlaku (při kontraindikaci dynamického režimu, před přesunem na pasivní matraci apod.) Možnost transportu pacienta (udržení tlaku bez kompresoru) minimálně 12 hodin Možnost rychlého vypuštění pro KPR CPR konektor s ochranou proti vypadnutí Nejkratší perioda dynamického režimu max. 15 min Možnost zvednutí tlaku v matraci jedním tlačítkem před posazením pacienta Světelná kontrolka tlaku a servisu Zámek matrace Nosnost minimálně 200 kg, vyšší výhodou Rozměry cca: 200 x 90 x 18 cm, kompatibilita s lůžky |
| 3. | Nemocniční lůžko polohovatelné | 4 | - přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: Lůžko resuscitační s laterálním náklonem bezpečnost lůžka - shoda s normou EN 60601-2-52 v platném znění stabilní a jednoduše čistitelná konstrukce lůžka, nejlépe sloupová bezpečná pracovní zátěž minimálně 250kg zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 45-75 cm pro bezpečnou práci personálu, bezpečnou péči a mobilizaci pacienta plně elektricky polohovatelná čtyřdílná ložná plocha cca 200x90cm - zádový, stehenní a lýtkový díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů, integrovaný indikátor stupně náklonu zádového dílu zádový a stehenní díl s automatickým odsunem (autoregresí) při polohování pro eliminaci tlaku působícího na pacienta (prevenci dekubitů) ložná plocha umožňující RTG vyšetření plic pacienta na lůžku s držákem RTG kazety dobře dostupným z boku lůžka možnost snímání pacienta C ramenem kontinuálně bez omezení od hlavy k pánvi pacienta integrované prodloužení/zkrácení lůžka minimálně 15 cm pomocí elektromotoru náklon do Trendelenburgovy a Antitrendeleburgovy polohy minimálně 12° pomocí elektromotoru, integrovaný indikátor stupně náklonu oboustranný laterální náklon minimálně +/- 25° - lze řešit funkcemi lůžka nebo integrované matrace mechanické rychlospuštění zádového dílu při KPR kompaktní (velmi snadno čistitelná) celoplastová odnímatelná čela, nožní s aretací proti samovolnému vytažení při transportu kompaktní (velmi snadno čistitelné) celoplastové dělené postranice s integrovanými ovladači, automatická bezpečnostní blokace laterálního náklonu při spuštěné postranici výška postranic dostatečná pro použití aktivního antidekubitního systému, minimálně 22cm nad povrchem nezatížené matrace, bezpečné sklápění postranic s tlumičem či plynopružinou, automatická blokace spuštění při zatížení pacientem zevnitř oboustranně v postranicích integrovaný centrální sesterský ovládací panel pro ovládání lůžka, vážícího systému, antidekubitního systému, a programovatelných funkcí. ovládací panel musí být opatřen ochranou proti nechtěné aktivaci, možností blokace (zámky) jednotlivých funkcí a přednaprogramovanými důležitými polohami (minimálně: resuscitační poloha KPR, Trendelenburgova poloha, nastavení zádového dílu na 30°, kardiacké křeslo, případně další…) oboustranně integrované nožní ovladače pro výškové nastavení lůžka s ochranou proti nechtěné aktivaci oboustranně integrované nožní ovladače pro laterální náklon s ochranou proti nechtěné aktivaci integrovaný vážící systém umožňující vážení pacienta v absolutním i přírůstkovém režimu s pamětí naměřených hodnot a s eliminací vlivu přidávaných a odebíraných předmětů na vlastní hmotnost pacienta alarm opuštění lůžka pacientem alarm včas upozorňující na hrozící nebezpečí pádu pacienta z lůžka plně integrovaný aktivní antidekubitní systém (tj. bez externího kompresoru, hadic a kabelů, ovladatelný z centrálního sesterského panelu lůžka) antidekubitní systém s možností nastavení tlaku dle váhy/stavu pacienta a automatickým přizpůsobením tlaku při změnách polohy (posazení), antidekubitní systém s funkcí aktivního provzdušnění pro odvedení vlhkosti a přebytečného tepla antidekubitní systém s funkcí automatického rychlého vypuštění matrace při CPR nastavení lůžka nosnost matrace minimálně 250kg, potah snadno snímatelný - zip dokola 360°, voděodolný, paropropustný, bakteriostatický, dezinfikovatelný běžnými prostředky potah matrace snadno snímatelný - zip dokola 360°, voděodolný, paropropustný, bakteriostatický, dezinfikovatelný běžnými prostředky dvojitá kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr minimálně 150 mm systém ochrany před opomenutím nezabržděného lůžka (alarm nezabrzděného lůžka), nejlépe automatická brzda univerzální lišty a držáky na příslušenství ochranná kolečka v rozích lůžka zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti svod el. potenciálu, bezpečnostní barevně zvýrazněný kroucený přívodní kabel příslušenství: - infuzní stojan výškově stavitelný, chrom/nerez |
| 4. | Polohovací lůžko | 6 | - přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: Lůžko resuscitační bezpečnost lůžka - shoda s normou EN 60601-2-52 v platném znění stabilní a jednoduše čistitelná konstrukce lůžka, nejlépe sloupová bezpečná pracovní zátěž minimálně 250kg zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 45-75 cm pro bezpečnou práci personálu, bezpečnou péči a mobilizaci pacienta elektricky polohovatelná čtyřdílná ložná plocha cca 200x90cm - minimálně zádový a stehenní díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů, integrovaný indikátor stupně náklonu zádového dílu zádový a stehenní díl s automatickým odsunem (autoregresí) při polohování pro eliminaci tlaku působícího na pacienta (prevenci dekubitů) ložná plocha umožňující RTG vyšetření plic pacienta na lůžku s držákem RTG kazety dobře dostupným z boku lůžka možnost snímání pacienta C ramenem kontinuálně bez omezení od hlavy k pánvi pacienta integrované prodloužení/zkrácení lůžka minimálně 15 cm náklon do Trendelenburgovy a Antitrendeleburgovy polohy minimálně 12° pomocí elektromotoru, integrovaný indikátor stupně náklonu mechanické rychlospuštění zádového dílu při KPR kompaktní (velmi snadno čistitelná) celoplastová odnímatelná čela, nožní s aretací proti samovolnému vytažení při transportu kompaktní (velmi snadno čistitelné) celoplastové dělené postranice s integrovanými ovladači výška postranic dostatečná pro použití aktivního antidekubitního systému, minimálně 22cm nad povrchem nezatížené matrace, bezpečné sklápění postranic s tlumičem či plynopružinou, automatická blokace spuštění při zatížení pacientem zevnitř centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěné aktivaci, možností blokace (zámky) jednotlivých funkcí a přednaprogramovanými důležitými polohami (minimálně: resuscitační poloha KPR, Trendelenburgova poloha, nastavení zádového dílu, kardiacké křeslo, případně další…) oboustranně integrované nožní ovladače pro výškové nastavení lůžka s ochranou proti nechtěné aktivaci integrovaný vážící systém umožňující vážení pacienta v absolutním i přírůstkovém režimu s pamětí naměřených hodnot a s eliminací vlivu přidávaných a odebíraných předmětů na vlastní hmotnost pacienta alarm opuštění lůžka pacientem alarm včas upozorňující na hrozící nebezpečí pádu pacienta z lůžka kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr minimálně 150 mm systém ochrany před opomenutím nezabrzděného lůžka (alarm nezabrzděného lůžka), nejlépe automatická brzda univerzální lišty a držáky na příslušenství ochranná kolečka v rozích lůžka zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti svod el. potenciálu, bezpečnostní barevně zvýrazněný kroucený přívodní kabel příslušenství: - infuzní stojan výškově stavitelný, chrom/nerez - Pasivní antidekubitní matrace - riziko IV - jádro matrace kombinované ze studené PU a viskoelastické pěny, nosná část z PU pěny o hustotě min. 50kg/m3, odpor proti stlačení max. 3,6kPa/m2, na celém povrchu vrstva min. 5cm z viskoelastické pěny o hustotě min 85kg/m3, odpor proti stlačení max. 2,7kPa/m2, jádro zajišťující zónovou tuhost alespoň v 7 zónách a dobrou ventilaci, všechny pěny s sníženou hořlavostí (min. CRIB 5) - okraje matrace vyztuženy studenou PUR pěnou o vyšší tuhosti (hustota min. 45kg/m3, odpor proti stlačení 6-7kPa/m2) - potah snadno snímatelný - tj. zip ze všech čtyř stran (360°) s ochrannou chlopní proti znečištění, paropropustný, voděodolný, spoje potahu zabraňující průsaku nečistot do jádra - kontinuálně svařované či lepené - materiál potahu bakteriostatický, desinfikovatelný běžnými prostředky, pružný, se sníženou hořlavostí (min. CRIB 7) - na spodní straně potahu transportní madla pro jednoduchou manipulaci - nosnost min. 230kg - rozměr dle lůžka, výška min. 14 cm |