Příloha č. 2 ZD – Technická specifikace

Veřejná zakázka:

„Zvýšení kvality návazné péče – Domažlická nemocnice – infuzní technika“

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení

Zadavatel: Domažlická nemocnice, a.s.

Kozinova 292, 344 22 Domažlice

IČO: 26361078

Technická specifikace zadavatele

| Číslo položky | Položka | Počet ks | Technické požadavky a parametry zadavatele |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Infuzní pumpa | 18 | - přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: Přesnost dávkování: ± 5 %, Minimální rozsah rychlosti dávkování: 1 – 999 ml/hod., Nastavení dodaného objemu v rozsahu od 1 do 9999 ml Možnost nastavení v režimu rychlost/objemu nebo objem/čas Bolusy - manuální i s přednastavením objemu Možnost podání bolusu v rozsahu min. 1 - 999 ml/hr a 1-99 ml Mechanické, automatické zabezpečení proti volnému průtoku infuzní kapaliny - zabránění volného toku infuze do pacienta při otevření dvířek pumpy Antibolusová funkce při okluzi Nastavitelný limit okluzního tlaku minimálně ve třech úrovních v rozsahu min. 100-900 mmHg Možnost funkce eliminující riziko podání nežádoucího bolusu po odstranění okluze infuzního setu Systém KVO s více rychlostmi v rozsahu min. 1-5 ml/h Detektor vzduchu s nastavitelným alarmovým limitem Nastavení limitu alarmu pro velikost jedné bubliny vzduchu min. v rozsahu 50, 100, 250 a 500 µl Ve standardu bez kapkového senzoru v případě použití originálních IV setů Použití různých infuzních setů v pumpě od více výrobců, min. 3 výrobců: set pro běžnou infuzi, set pro transfuzi a set pro fotocitlivé léky Napájení 230V / 50 Hz, vestavěný akumulátor s kapacitou na min. 10 hodin provozu při rychlosti 25 ml/h , automatické dobíjení akumulátoru při připojení do napájecí sítě, Stupeň krytí dle ČSN EN 60529 min. IP32 chránící všechny části přístroje proti zatečení desinfekce/infuze Bezpečnostní a kontrolní funkce s akustickými a vizuálními alarmy: vzduch v lince, okluze, vybitá baterie, otevřené dvířka Upevnění na infuzní stojan o průměru min. 20-40 mm nebo eurolištu Hmotnost max. 2 kg vč. akumulátoru a upevnění na stojan/eurolištu Čitelný a přehledný displej - minimálně jednoznačná identifikace alarmů Provoz infuzní pumpy ze sítě i mimo dokovací stanici (síťový adaptér bude součástí každé infuzní pumpy) Kompatibilita s dokovacími stanicemi |
| 2. | Infuzní pumpa pro dlouhodobé podávání léčiv | 8 | - přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: Volumetrická infuzní pumpa Přesnost dávkování: ± 5 % Minimální rozsah rychlosti dávkování: 0,1 – 1200 ml/h, Výpočet rychlosti dávky v g, mg, µg, mmol v závislosti na hmotnosti pacienta/čase, Bolusy – manuální a automatický s přednastavením objem; nastavitelná rychlost bolusu min.10-1200 ml/h v objemu min. 1,0 -100ml Interní paměť přístroje: 3000 léků v knihovnách obsahujících: název a koncentraci léčiva, rychlost podávání a rychlost dávky vč. překročitelných a nepřekročitelných limitů, objem a rychlost podávání bolusu, možnost zadat jakýkoliv nový lék, Současně zobrazené parametry na displeji: rychlost infuze, dávka, zbývající čas, požadovaný objem a zbývající požadovaný objem, celkový podaný objem, nastavení okluzního tlaku, aktuální tlak, stav baterie, název a koncentrace podávaného léčiva, status pumpy, Ve standardu bez kapkového senzoru Použití různých infuzních setů v pumpě s minimální životností 72 hodin: set pro běžnou infuzi, set pro transfuzi a set pro fotocitlivé léky Čitelný velký displej o min. velikosti 20 cm2 Možnost nastavení automatického nočního režimu podsvícení displeje Výpočet dávky v závislosti na zadané váze pacienta v kg Zobrazení názvu léčiva a názvu a velikost stříkaček min. 20 znaků Snadné nastavení velikostí vaku jako požadovaný objem k dodání Možnost změnit požadovanou dávku v průběhu infuze Detekce vzduchových bublin v infuzním setu s nastavitelnou velikostí bublin v rozsahu 50-500 µl Možnost zablokovat přístroj proti neautorizovanému ovládání Pohotovostní/stand by režim bez časového omezení Nastavitelný limit okluzního tlaku v rozsahu 9 úrovních citlivosti 50-800 mm Hg Systém KVO s více rychlostmi v závislosti na původní rychlosti dávkování, 0.1-20 ml/h Napájení 230V / 50 Hz, vestavěný akumulátor s kapacitou na min. 6 hodin provozu při 5 ml/h, automatické dobíjení akumulátoru při připojení do napájecí sítě Stupeň krytí dle ČSN EN 60529 min. IP32 chránící všechny části přístroje proti zatečení desinfekce/infuze Doba nabíjení na 90 % kapacity akumulátoru max. 2,5 h Bezpečnostní a kontrolní funkce s akustickými a vizuálními alarmy: okluze, vzduch v infuzním setu, otevřená dvířka, slabá baterie, vybitá baterie, blízký konec podání, konec podání, požadovaný objem dodán, výpadek napětí/sítě, KVO spuštěno, recall alarm Možnost nastavení úrovně hlasitosti akustického alarmu 24h protokol podaného objemu Roční protokol min. 5.000 událostí Mechanismus upevnění na infuzní stojan o průměru min. 20-40mm a eurolištu je součástí přístroje Provoz infuzní pumpy ze sítě i mimo dokovací stanici (síťový adaptér bude součástí každé infuzní pumpy) Hmotnost max. do 2,5 kg vč. akumulátoru Kompatibilita s dokovacími stanicemi |
| 3. | Lineární dávkovač | 69 | - přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: Přesné dávkování malých objemů pomocí jednorázových stříkaček běžně používaných objemů 5, 10, 20, 30, 50/60 ml; min. od 10-ti různých výrobců a min 20 kalibrovaných typů Automatická detekce stříkačky a automatické zobrazení názvu a objemu stříkačky na displeji Velikost displeje min 20 cm2 Současně zobrazené parametry na displeji: rychlost infuze, dávka, zbývající čas, požadovaný objem a zbývající požadovaný objem, celkový podaný objem, nastavení okluzního tlaku, aktuální tlak, stav baterie, název a koncentrace podávaného léčiva, typ a velikost jednorázové stříkačky, status lineárního dávkovače Možnost nastavení nočního režimu podsvícení displeje Výpočet dávky v závislosti na zadané váze pacienta v kg Zobrazení názvu léčiva a názvu a velikost stříkaček min. 20 znaků Možnost změnit požadovanou dávku v průběhu infuze Přesnost dávkování: ± 2 % Minimální rozsah rychlosti dávkování: 0,1 – 1200 ml/h Celkový podaný objem: 9999 ml Výpočet rychlosti dávky v g, mg, µg, mmol v závislosti na hmotnosti pacienta/čase Bolusy – manuální a automatický s přednastavením objemu a s možností definovat rychlost v ml/h Nastavitelná funkce proplachu s možností definovat rychlost v ml/h, max. 500 ml/h Interní paměť přístroje: 3000 léků v knihovnách obsahujících: název a koncentraci léčiva, rychlost podávání a rychlost dávky vč. překročitelných a nepřekročitelných limitů, objem a rychlost podávání bolusu, možnost zadat jakýkoliv nový lék Možnost zablokovat přístroj proti neautorizovanému ovládání Nastavitelný limit okluzního tlaku v 11 krocích po 100 ml Hg v rozsahu 50-1000 mm Hg Systém KVO s více rychlostmi v závislosti na původní rychlosti dávkování Funkce rychlého startu Pohotovostní režim bez časového omezení Funkce poklesu tlaku na 0 mmHg v lince po okluzi pro prevenci nechtěného bolusu (antibolus funkce) Napájení 230V / 50 Hz, vestavěný akumulátor s kapacitou na min. 6 hodin provozu, automatické dobíjení akumulátoru při připojení do napájecí sítě Stupeň krytí dle ČSN EN 60529 min. IP32 chránící všechny části přístroje proti zatečení desinfekce/infuze Doba nabíjení na 90 % kapacity akumulátoru max. 2,5 h Provoz na baterii min 6 hodin při rychlosti dávkování 5 ml/h Bezpečnostní a kontrolní funkce s akustickými a vizuálními alarmy: vysmeknutý pohon, okluze, špatně založená stříkačka, slabá baterie, vybitá baterie, blízký konec podání, konec podání, požadovaný objem dodán, KVO je spuštěno, výpadek napětí/ elektrické sítě, recall alarm upozorňující na nečinnost Možnost nastavení úrovně hlasitosti akustického alarmu 24h protokol podaného objemu Roční protokol min. 5.000 událostí Upevnění na infuzní stojan nebo eurolištu jako součást pumpy Hmotnost max. do 2,5 kg vč. akumulátoru Kompatibilita s dokovacími stanicemi |
| 4. | Dokovací stanice | 7 | - přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: Stanice pro uchycení 8 lineárních dávkovačů/ infuzních pump Společné napájení infuzních pump a lineárních dávkovačů Snadné vyjmutí kteréhokoliv přístroje (dávkovače, pumpy) bez nutnosti manipulace s jiným přístrojem ve stanici Dokovací stanice budou upevněny na tyčovém příslušenství zdrojového instalačního mostu-rampy, celková hmotnost dokovací stanice bude max. 40 kg; včetně 8 ks infuzní techniky a 3 ks 2 litrových infuzních vaků/lahví; součástí dodávky je nové rameno na stávající most-rampy MZ Liberec Výrazná vizuální i akustická identifikace alarmů s rozlišením jejich závažnosti Bezpečnostní odpojení od AC v případě odpojení infuzních pump či lineárních dávkovačů Vestavěný akumulátor s kapacitou min. 20 minut provozu včetně spuštěných všech infuzních pump a dávkovačů Součástí dodávky dokovací stanice bude držák min. 3 infuzních vaků/lahví připevnitelný na společné tyčové příslušenství zdrojového instalačního mostu pro dokovací stanici, nebo je připevnitelný přímo na dokovací stanici, či je součástí dokovací stanice. |
| 5. | Dokovací stanice s centrálním monitoringem | 4 | - přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: Stanice pro uchycení 10 lineárních dávkovačů/ infuzních pump Společné napájení infuzních pump a dávkovačů Snadné vyjmutí kteréhokoliv přístroje (dávkovače, pumpy) bez nutnosti manipulace s jiným přístrojem ve stanici Dokovací stanice budou upevněny na tyčovém příslušenství zdrojového instalačního mostu-rampy, celková hmotnost dokovací stanice bude max. 45 kg; včetně 10 ks infuzní techniky a 3 ks 2 litrových infuzních vaků/lahví; součástí dodávky je nové rameno na stávající most-rampy MZ Liberec Výrazná vizuální i akustická identifikace alarmů s rozlišením jejich závažnosti Bezpečnostní odpojení od AC v případě odpojení infuzních pump či lineárních dávkovačů Možnost připojení centrálního monitoringu Součástí dodávky bude monitorovací systém pro ARO (4 lůžka) včetně pevného připojení (Ethernet); monitorovací systém s displejem min. 24" (dotykové ovládání, popř. myš nebo klávesnice), možnost upgrade lineárních dávkovačů a infuzních pump pomocí přídavného PC software - Monitorovací systém pro ARO (4 lůžka) bude umožňovat - - identifikaci lůžka se jménem a příjmením a rodným číslem pacienta - - možnost přehledu rychlosti podání, druhu a objemu podaných léčiv pro jednotlivé lůžka/pacienty s možností exportu do excelu - - přehled alarmů s identifikací alarmující pumpy či lineárního dávkovače s informací o druhu alarmu - - informace o statusu jednotlivých přístrojů: podává infuzi, bolus nebo přístroj je pozastaven - - informace o rychlosti dávkování, podaném množství a názvu léčiva - - informace zbývajícím času do ukončení podání infuze jednotlivých přístrojů - ve formě přehledu seřazeném dle času do konce infuze - - zabezpečení systému pomocí identifikace obsluhy formou přihlašovacího jména a hesla - - software monitorovacího systému bude celý v českém jazyce Vestavěný akumulátor s kapacitou min. 20 minut provozu včetně spuštěných všech infuzních pump a dávkovačů bez omezení datové komunikace v počítačové síti Ethernet Součástí dodávky dokovací stanice bude držák min. 3 infuzních vaků/lahví připevnitelný na společné tyčové příslušenství zdrojového instalačního mostu pro dokovací stanici, nebo je připevnitelný přímo na dokovací stanici, či je součástí dokovací stanice. |