## Příloha č. 2 ZD – Technická specifikace

Veřejná zakázka:

„Zvýšení kvality návazné péče – Domažlická nemocnice – infuzní technika“

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení

Zadavatel: Domažlická nemocnice, a.s.

Kozinova 292, 344 22 Domažlice

IČO: 26361078

Technická specifikace zadavatele

| Číslo položky | Položka | Počet ks | Technické požadavky a parametry zadavatele |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Infuzní pumpa | 18 | - přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: - Přesnost dávkování: ± 5 %, - Minimální rozsah rychlosti dávkování: 1 – 999 ml/hod., - Nastavení dodaného objemu v rozsahu od 1 do 9999 ml - Možnost nastavení v režimu rychlost/objemu nebo objem/čas - Bolusy - manuální i s přednastavením objemu - Možnost podání bolusu v rozsahu min. 1 - 999 ml/hr a 1-99 ml - Mechanické, automatické zabezpečení proti volnému průtoku infuzní kapaliny - zabránění volného toku infuze do pacienta při otevření dvířek pumpy - Antibolusová funkce při okluzi - Nastavitelný limit okluzního tlaku minimálně ve třech úrovních v rozsahu min. 100-900 mmHg - Možnost funkce eliminující riziko podání nežádoucího bolusu po odstranění okluze infuzního setu - Systém KVO s více rychlostmi v rozsahu min. 1-5 ml/h - Detektor vzduchu s nastavitelným alarmovým limitem - Nastavení limitu alarmu pro velikost jedné bubliny vzduchu min. v rozsahu 50, 100, 250 a 500 µl - Ve standardu bez kapkového senzoru v případě použití originálních IV setů - Použití různých infuzních setů v pumpě od více výrobců, min. 3 výrobců: set pro běžnou infuzi, set pro transfuzi a set pro fotocitlivé léky - Napájení 230V / 50 Hz, vestavěný akumulátor s kapacitou na min. 10 hodin provozu při rychlosti 25 ml/h , automatické dobíjení akumulátoru při připojení do napájecí sítě, - Stupeň krytí dle ČSN EN 60529 min. IP32 chránící všechny části přístroje proti zatečení desinfekce/infuze - Bezpečnostní a kontrolní funkce s akustickými a vizuálními alarmy: vzduch v lince, okluze, vybitá baterie, otevřené dvířka - Upevnění na infuzní stojan o průměru min. 20-40 mm nebo eurolištu - Hmotnost max. 2 kg vč. akumulátoru a upevnění na stojan/eurolištu - Čitelný a přehledný displej - minimálně jednoznačná identifikace alarmů - Provoz infuzní pumpy ze sítě i mimo dokovací stanici (síťový adaptér bude součástí každé infuzní pumpy) - Kompatibilita s dokovacími stanicemi |
| 2. | Infuzní pumpa pro dlouhodobé podávání léčiv | 8 | - přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: - Volumetrická infuzní pumpa - Přesnost dávkování: ± 5 % - Minimální rozsah rychlosti dávkování: 0,1 – 1200 ml/h, - Výpočet rychlosti dávky v g, mg, µg, mmol v závislosti na hmotnosti pacienta/čase, - Bolusy – manuální a automatický s přednastavením objem; nastavitelná rychlost bolusu min.10-1200 ml/h v objemu min. 1,0 -100ml - Interní paměť přístroje: 3000 léků v knihovnách obsahujících: název a koncentraci léčiva, rychlost podávání a rychlost dávky vč. překročitelných a nepřekročitelných limitů, objem a rychlost podávání bolusu, možnost zadat jakýkoliv nový lék, - Současně zobrazené parametry na displeji: rychlost infuze, dávka, zbývající čas, požadovaný objem a zbývající požadovaný objem, celkový podaný objem, nastavení okluzního tlaku, aktuální tlak, stav baterie, název a koncentrace podávaného léčiva, status pumpy, - Ve standardu bez kapkového senzoru - Použití různých infuzních setů v pumpě s minimální životností 72 hodin: set pro běžnou infuzi, set pro transfuzi a set pro fotocitlivé léky - Čitelný velký displej o min. velikosti 20 cm2 - Možnost nastavení automatického nočního režimu podsvícení displeje - Výpočet dávky v závislosti na zadané váze pacienta v kg - Zobrazení názvu léčiva a názvu a velikost stříkaček min. 20 znaků - Snadné nastavení velikostí vaku jako požadovaný objem k dodání - Možnost změnit požadovanou dávku v průběhu infuze - Detekce vzduchových bublin v infuzním setu s nastavitelnou velikostí bublin v rozsahu 50-500 µl - Možnost zablokovat přístroj proti neautorizovanému ovládání - Pohotovostní/stand by režim bez časového omezení - Nastavitelný limit okluzního tlaku v rozsahu 9 úrovních citlivosti 50-800 mm Hg - Systém KVO s více rychlostmi v závislosti na původní rychlosti dávkování, 0.1-20 ml/h - Napájení 230V / 50 Hz, vestavěný akumulátor s kapacitou na min. 6 hodin provozu při 5 ml/h, automatické dobíjení akumulátoru při připojení do napájecí sítě - Stupeň krytí dle ČSN EN 60529 min. IP32 chránící všechny části přístroje proti zatečení desinfekce/infuze - Doba nabíjení na 90 % kapacity akumulátoru max. 2,5 h - Bezpečnostní a kontrolní funkce s akustickými a vizuálními alarmy: okluze, vzduch v infuzním setu, otevřená dvířka, slabá baterie, vybitá baterie, blízký konec podání, konec podání, požadovaný objem dodán, výpadek napětí/sítě, KVO spuštěno, recall alarm - Možnost nastavení úrovně hlasitosti akustického alarmu - 24h protokol podaného objemu - Roční protokol min. 5.000 událostí - Mechanismus upevnění na infuzní stojan o průměru min. 20-40mm a eurolištu je součástí přístroje - Provoz infuzní pumpy ze sítě i mimo dokovací stanici (síťový adaptér bude součástí každé infuzní pumpy) - Hmotnost max. do 2,5 kg vč. akumulátoru - Kompatibilita s dokovacími stanicemi |
| 3. | Lineární dávkovač | 69 | - přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: - Přesné dávkování malých objemů pomocí jednorázových stříkaček běžně používaných objemů 5, 10, 20, 30, 50/60 ml; min. od 10-ti různých výrobců a min 20 kalibrovaných typů - Automatická detekce stříkačky a automatické zobrazení názvu a objemu stříkačky na displeji - Velikost displeje min 20 cm2 - Současně zobrazené parametry na displeji: rychlost infuze, dávka, zbývající čas, požadovaný objem a zbývající požadovaný objem, celkový podaný objem, nastavení okluzního tlaku, aktuální tlak, stav baterie, název a koncentrace podávaného léčiva, typ a velikost jednorázové stříkačky, status lineárního dávkovače - Možnost nastavení nočního režimu podsvícení displeje - Výpočet dávky v závislosti na zadané váze pacienta v kg - Zobrazení názvu léčiva a názvu a velikost stříkaček min. 20 znaků - Možnost změnit požadovanou dávku v průběhu infuze - Přesnost dávkování: ± 2 % - Minimální rozsah rychlosti dávkování: 0,1 – 1200 ml/h - Celkový podaný objem: 9999 ml - Výpočet rychlosti dávky v g, mg, µg, mmol v závislosti na hmotnosti pacienta/čase - Bolusy – manuální a automatický s přednastavením objemu a s možností definovat rychlost v ml/h - Nastavitelná funkce proplachu s možností definovat rychlost v ml/h, max. 500 ml/h - Interní paměť přístroje: 3000 léků v knihovnách obsahujících: název a koncentraci léčiva, rychlost podávání a rychlost dávky vč. překročitelných a nepřekročitelných limitů, objem a rychlost podávání bolusu, možnost zadat jakýkoliv nový lék - Možnost zablokovat přístroj proti neautorizovanému ovládání - Nastavitelný limit okluzního tlaku v 11 krocích po 100 ml Hg v rozsahu 50-1000 mm Hg - Systém KVO s více rychlostmi v závislosti na původní rychlosti dávkování - Funkce rychlého startu - Pohotovostní režim bez časového omezení - Funkce poklesu tlaku na 0 mmHg v lince po okluzi pro prevenci nechtěného bolusu (antibolus funkce) - Napájení 230V / 50 Hz, vestavěný akumulátor s kapacitou na min. 6 hodin provozu, automatické dobíjení akumulátoru při připojení do napájecí sítě - Stupeň krytí dle ČSN EN 60529 min. IP32 chránící všechny části přístroje proti zatečení desinfekce/infuze - Doba nabíjení na 90 % kapacity akumulátoru max. 2,5 h - Provoz na baterii min 6 hodin při rychlosti dávkování 5 ml/h - Bezpečnostní a kontrolní funkce s akustickými a vizuálními alarmy: vysmeknutý pohon, okluze, špatně založená stříkačka, slabá baterie, vybitá baterie, blízký konec podání, konec podání, požadovaný objem dodán, KVO je spuštěno, výpadek napětí/ elektrické sítě, recall alarm upozorňující na nečinnost - Možnost nastavení úrovně hlasitosti akustického alarmu - 24h protokol podaného objemu - Roční protokol min. 5.000 událostí - Upevnění na infuzní stojan nebo eurolištu jako součást pumpy - Hmotnost max. do 2,5 kg vč. akumulátoru - Kompatibilita s dokovacími stanicemi |
| 4. | Dokovací stanice | 7 | - přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: - Stanice pro uchycení 8 lineárních dávkovačů/ infuzních pump - Společné napájení infuzních pump a lineárních dávkovačů - Snadné vyjmutí kteréhokoliv přístroje (dávkovače, pumpy) bez nutnosti manipulace s jiným přístrojem ve stanici - Dokovací stanice budou upevněny na tyčovém příslušenství zdrojového instalačního mostu-rampy, celková hmotnost dokovací stanice bude max. 40 kg; včetně 8 ks infuzní techniky a 3 ks 2 litrových infuzních vaků/lahví; součástí dodávky je nové rameno na stávající most-rampy MZ Liberec - Výrazná vizuální i akustická identifikace alarmů s rozlišením jejich závažnosti - Bezpečnostní odpojení od AC v případě odpojení infuzních pump či lineárních dávkovačů - Vestavěný akumulátor s kapacitou min. 20 minut provozu včetně spuštěných všech infuzních pump a dávkovačů - Součástí dodávky dokovací stanice bude držák min. 3 infuzních vaků/lahví připevnitelný na společné tyčové příslušenství zdrojového instalačního mostu pro dokovací stanici, nebo je připevnitelný přímo na dokovací stanici, či je součástí dokovací stanice. |
| 5. | Dokovací stanice s centrálním monitoringem | 4 | - přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: - Stanice pro uchycení 10 lineárních dávkovačů/ infuzních pump - Společné napájení infuzních pump a dávkovačů - Snadné vyjmutí kteréhokoliv přístroje (dávkovače, pumpy) bez nutnosti manipulace s jiným přístrojem ve stanici - Dokovací stanice budou upevněny na tyčovém příslušenství zdrojového instalačního mostu-rampy, celková hmotnost dokovací stanice bude max. 45 kg; včetně 10 ks infuzní techniky a 3 ks 2 litrových infuzních vaků/lahví; součástí dodávky je nové rameno na stávající most-rampy MZ Liberec - Výrazná vizuální i akustická identifikace alarmů s rozlišením jejich závažnosti - Bezpečnostní odpojení od AC v případě odpojení infuzních pump či lineárních dávkovačů - Možnost připojení centrálního monitoringu - Součástí dodávky bude monitorovací systém pro ARO (4 lůžka) včetně pevného připojení (Ethernet); monitorovací systém s displejem min. 24" (dotykové ovládání, popř. myš nebo klávesnice), možnost upgrade lineárních dávkovačů a infuzních pump pomocí přídavného PC software - Monitorovací systém pro ARO (4 lůžka) bude umožňovat - - identifikaci lůžka se jménem a příjmením a rodným číslem pacienta - - možnost přehledu rychlosti podání, druhu a objemu podaných léčiv pro jednotlivé lůžka/pacienty s možností exportu do excelu - - přehled alarmů s identifikací alarmující pumpy či lineárního dávkovače s informací o druhu alarmu - - informace o statusu jednotlivých přístrojů: podává infuzi, bolus nebo přístroj je pozastaven - - informace o rychlosti dávkování, podaném množství a názvu léčiva - - informace zbývajícím času do ukončení podání infuze jednotlivých přístrojů - ve formě přehledu seřazeném dle času do konce infuze - - zabezpečení systému pomocí identifikace obsluhy formou přihlašovacího jména a hesla - - software monitorovacího systému bude celý v českém jazyce - Vestavěný akumulátor s kapacitou min. 20 minut provozu včetně spuštěných všech infuzních pump a dávkovačů bez omezení datové komunikace v počítačové síti Ethernet - Součástí dodávky dokovací stanice bude držák min. 3 infuzních vaků/lahví připevnitelný na společné tyčové příslušenství zdrojového instalačního mostu pro dokovací stanici, nebo je připevnitelný přímo na dokovací stanici, či je součástí dokovací stanice. |