|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1** | | | | |
| **zADAVATEL:** | | **Domažlická nemocnice, a.s.** | | |
| **SÍDLO:** | | Kozinova 292, 344 22 Domažlice | | |
| **IČO:** | | 26361078 | | |
| **zastoupený:** | | MUDr. Petrem Hubáčkem, MBA, LL.M., předsedou představenstva  Ing. Janou Naarovou, členkou představenstva | | |
| **ADMINISTRÁTOR:** | | **Centrální nákup, příspěvková organizace** | | |
| **SÍDLO:** | | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň | | |
| **IČO:** | | 72046635 | | |
| **ZÁPIS v OR:** | | KS v Plzni, oddíl Pr, vložka 723 | | |
| **zastoupený:** | | Ing. Jiřím Heranem, ředitelem | | |
| **nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY** | | | | |
| **„Zvýšení kvality návazné péče – Domažlická nemocnice – infuzní technika“** | | | | |
| NAdlimitní VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA dodávky ZADÁVANÁ v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ PODLE § 56 a násl. ZÁKONA Č. 134/2016 sB., o zadávání veřejných zakázek (dále „ZZVZ“) | | | | |
| **EVIDENČNÍ ČÍSLO VVZ:** | Z2018-006295 | | | |
| **Spisová značka:** | CN/31/CN/17 | | **Číslo jednací:** | 1169/18/CN |

Ve věci nadlimitní veřejné zakázky na dodávky „**Zvýšení kvality návazné péče – Domažlická nemocnice – infuzní technika**“, Ev.č. VVZ Z2018-006295, poskytuje zadavatel **Domažlická nemocnice, a.s.** prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ.

**I.**

Dne 14. 3. 2018 obdržel zadavatel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho z dodavatelů, na kterou tímto odpovídá.

**Dotaz č. 1: „***Zadavatel v ZD požaduje pro infuzní techniku stupeň krytí dle ČSN EN 60529 min. IP32 chránící všechny části přístroje proti zatečení desinfekce/infuze. Dle ČSN EN 60529 značí číslice 3 stupeň ochrany proti vniknutí cizích předmětů na škále 0 až 6, která je vzhledem k výše uvedenému požadavku irelevantní a číslice 2 stupeň ochrany proti vniknutí vody na škále 0 až 9, kterou zadavatel požaduje. Bude zadavatel akceptovat stupeň krytí IP X3, tedy vyšší než požadovaný stupeň ochrany proti zatečení desinfekce/infuze?”*

**Odpověď zadavatele**: Ano, zadavatel bude výše uvedené akceptovat. Nejde jen o stékající tekutiny, ale vztahuje se to i pro tekutinu pod určitým tlakem ve smyslu deště. Jde tedy o nadstandard.

**II.**

Zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek, protože nebyly změněny zadávací podmínky.

V Plzni dne 15. 3. 2018

**Mgr. Richard Volín**

administrátor

Centrální nákup, příspěvková organizace

v zastoupení zadavatele