| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| zADAVATEL: |  | Domažlická nemocnice, a.s. |  |  |
| SÍDLO: |  | Kozinova 292, 344 22 Domažlice |  |  |
| IČO: |  | 26361078 |  |  |
| zastoupený: |  | MUDr. Petrem Hubáčkem, MBA, LL.M., předsedou představenstva Ing. Janou Naarovou, členkou představenstva |  |  |
| ADMINISTRÁTOR: |  | Centrální nákup, příspěvková organizace |  |  |
| SÍDLO: |  | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň |  |  |
| IČO: |  | 72046635 |  |  |
| ZÁPIS v OR: |  | KS v Plzni, oddíl Pr, vložka 723 |  |  |
| zastoupený: |  | Ing. Jiřím Heranem, ředitelem |  |  |
| nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |  |  |  |  |
| „Zvýšení kvality návazné péče – Domažlická nemocnice – infuzní technika“ |  |  |  |  |
| NAdlimitní VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA dodávky ZADÁVANÁ v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ PODLE § 56 a násl. ZÁKONA Č. 134/2016 sB., o zadávání veřejných zakázek (dále „ZZVZ“) |  |  |  |  |
| EVIDENČNÍ ČÍSLO VVZ: | Z2018-006295 |  |  |  |
| Spisová značka: | CN/31/CN/17 |  | Číslo jednací: | 1169/18/CN |

Ve věci nadlimitní veřejné zakázky na dodávky „Zvýšení kvality návazné péče – Domažlická nemocnice – infuzní technika“, Ev.č. VVZ Z2018-006295, poskytuje zadavatel Domažlická nemocnice, a.s. prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ.

I.

Dne 14. 3. 2018 obdržel zadavatel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho z dodavatelů, na kterou tímto odpovídá.

Dotaz č. 1: „Zadavatel v ZD požaduje pro infuzní techniku stupeň krytí dle ČSN EN 60529 min. IP32 chránící všechny části přístroje proti zatečení desinfekce/infuze. Dle ČSN EN 60529 značí číslice 3 stupeň ochrany proti vniknutí cizích předmětů na škále 0 až 6, která je vzhledem k výše uvedenému požadavku irelevantní a číslice 2 stupeň ochrany proti vniknutí vody na škále 0 až 9, kterou zadavatel požaduje. Bude zadavatel akceptovat stupeň krytí IP X3, tedy vyšší než požadovaný stupeň ochrany proti zatečení desinfekce/infuze?”

Odpověď zadavatele: Ano, zadavatel bude výše uvedené akceptovat. Nejde jen o stékající tekutiny, ale vztahuje se to i pro tekutinu pod určitým tlakem ve smyslu deště. Jde tedy           o nadstandard.

II.

Zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek, protože nebyly změněny zadávací podmínky.

V Plzni dne 15. 3. 2018

Mgr. Richard Volín

administrátor

Centrální nákup, příspěvková organizace

v zastoupení zadavatele