| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| zADAVATEL: |  | Domažlická nemocnice, a.s. |  |  |
| SÍDLO: |  | Kozinova 292, 344 22 Domažlice |  |  |
| IČO: |  | 26361078 |  |  |
| zastoupený: |  | MUDr. Petrem Hubáčkem, MBA, LL.M., předsedou představenstva Ing. Janou Naarovou, členkou představenstva |  |  |
| ADMINISTRÁTOR: |  | Centrální nákup, příspěvková organizace |  |  |
| SÍDLO: |  | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň |  |  |
| IČO: |  | 72046635 |  |  |
| ZÁPIS v OR: |  | KS v Plzni, oddíl Pr, vložka 723 |  |  |
| zastoupený: |  | Ing. Jiřím Heranem, ředitelem |  |  |
| nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |  |  |  |  |
| „Zvýšení kvality návazné péče – Domažlická nemocnice – infuzní technika“ |  |  |  |  |
| NAdlimitní VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA dodávky ZADÁVANÁ v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ PODLE § 56 a násl. ZÁKONA Č. 134/2016 sB., o zadávání veřejných zakázek (dále „ZZVZ“) |  |  |  |  |
| EVIDENČNÍ ČÍSLO VVZ: | Z2018-006295 |  |  |  |
| Spisová značka: | CN/31/CN/17 |  | Číslo jednací: | 1260/18/CN |

Ve věci nadlimitní veřejné zakázky na dodávky „Zvýšení kvality návazné péče – Domažlická nemocnice – infuzní technika“, Ev.č. VVZ Z2018-006295, poskytuje zadavatel Domažlická nemocnice, a.s. prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ.

I.

Dne 15. 3. 2018 obdržel zadavatel žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace od několika dodavatelů, na které tímto odpovídá.

Dotaz č. 2: „Zadavatel požaduje v příloze č. 2 ZD – Technické specifikace u položky č. 4 Dokovací stanice a položky č. 5 Dokovací stanice s centrálním monitoringem: „Výrazná vizuální i akustická identifikace alarmů s rozlišením jejich závažnosti“.

Účastník této formulaci rozumí tak, že vizuální i akustické alarmy musí být interpretovány samotnou dokovací stanicí. Bude zadavatel akceptovat dokovací stanice interpretující vizuální alarmy s rozlišením jejich závažnosti, přičemž výrazné akustické alarmy s rozlišením závažnosti budou vycházet z jednotlivých zařízení infuzní techniky (infuzní pumpa, lineární dávkovač) připojených do této dokovací stanice? Je tento předpoklad správný?“

Odpověď zadavatele:  Ano, zadavatel bude toto akceptovat.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotaz č. 3: „Ze zadávací dokumentace, konkrétně z Přílohy č. 2 zadávací dokumentace Technická specifikace vyplývá, že zadavatel požaduje:

1) U položky č. 1 infuzní pumpy:

a. Nastavitelný limit okluzního tlaku minimálně ve třech úrovních v rozsahu min. 100-900 mmHg. Hodnota nastavené okluze vyšší než 750 mmHg není v praxi využitelná, jelikož takový tlak po odstranění závady vytváří příliš velký objem bolusu. Bude zadavatel akceptovat nastavení okluzního tlaku v rozsahu od 50 do 750 mmHg?

b. Nastavení limitu alarmu pro velikost jedné bubliny vzduchu min. v rozsahu 50, 100, 250 a 500 μl. Bude zadavatel akceptovat nastavení velikosti jedné bubliny v rozsahu 0 – 250 μl? Větší bubliny nejsou fyziologicky bezpečné pro pacienty.

c. Použití různých infuzních setů v pumpě od více výrobců, min. 3 výrobců: set pro běžnou infuzi, set pro transfuzi a set pro fotocitlivé léky.

Bude zadavatel akceptovat použití širokého portfolia bezpečnostních infuzních setů výrobce infuzní pumpy, včetně uvedených setů pro běžnou infuzi, transfuzi a fotocitlivé látky? Každá pumpa, ve které se použijí nededikované sety, se musí zvlášť nakalibrovat, u dedikovaných setů jsou pumpy již nakalibrovány od výrobce na maximální přesnost podávání infuze. Použití nededikovaných setů s sebou přináší mnoho nevýhod a nepřesného podání infuze pacientovi, kvůli použití méně kvalitního materiálu dochází k nepřesnosti monitorování okluzního tlaku, dále tyto sety kladou na zdravotnický personál vyšší nároky na jeho čas, jelikož je potřeba nededikovaný set posouvat v pumpě kvůli jeho postupné deformaci již např. po každých 8 hodinách (u dedikovaných setů není toto posouvání vůbec potřeba, dedikované sety mají stálost přesnosti až po 72 hodin). Nededikované sety od pumpy k pacientovi neposkytují dostatečnou délku a je tedy zapotřebí k nim dokupovat prodlužovací hadičky, čímž se zadavateli použití těchto setů dále prodražuje. Dedikované sety jsou navíc vhodné pro použití i u viskózních látek a zajišťují využití bez kapkového senzoru. Z důvodu garance přesnosti podávání je výhodnější použití dedikovaných setů, jelikož při použití univerzálních setů dalšího výrobce není možné garantovat požadovanou přesnost. Bude zadavatel z výše uvedených důvodů akceptovat přístroj, který umožňuje použití široké nabídky dedikovaných setů pro běžnou infuzi, bezpečnostní sety..), u nichž výrobce garantuje využití tohoto typu setů na 72 hodin? Pro práci na oddělení typu ARO je výše zmíněná délka použití a její ekonomická výhodnost úspěšně prověřena v mnoha českých i zahraničních nemocnicích.

d. Napájení 230V / 50 Hz, vestavěný akumulátor s kapacitou na min. 10 hodin provozu při rychlosti 25 ml/h, automatické dobíjení akumulátoru při připojení do napájecí sítě. Naše přístroje používá řada českých nemocnic i fakultních a dle klinické praxe je 9 hodin plně dostačujících. Bude zadavatel akceptovat vestavěný akumulátor s kapacitou provozu na 9 h při rychlosti podání 25 ml/h?

e. Stupeň krytí dle ČSN EN 60529 min. IP32 chránící všechny části přístroje proti zatečení desinfekce/infuze. Bude zadavatel akceptovat stupeň krytí IP22, který je zcela postačující pro prostředí, v němž se přístroje běžně používají?“

Odpověď zadavatele:

a.  Ne, zadavatel toto neakceptuje.

b.  Ne, zadavatel toto neakceptuje.

c.  Ne, zadavatel toto neakceptuje.

d. Ano, zadavatel přijme vestavěný akumulátor s uvedenou kapacitou.

e. Ne, zadavatel toto neakceptuje.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotaz č. 4: „Ze zadávací dokumentace, konkrétně z Přílohy č. 2 zadávací dokumentace Technická specifikace vyplývá, že zadavatel požaduje:

2) U položky č. 2 Infuzní pumpa pro dlouhodobé podávání léčiv:

a. Interní paměť přístroje: 3000 léků v knihovnách obsahujících: název a koncentraci léčiva, rychlost podávání a rychlost dávky vč. překročitelných a nepřekročitelných limitů, objem a rychlost podávání bolusu, možnost zadat jakýkoliv nový lék.

Dle ověřených informací ze srovnatelných pracovišť z fakultních nemocnic se běžně v knihovně používá max. 50 léků a zadavatelem nastavený parametr se zdá být pouze eliminační. Větší počet léčiv znesnadňuje jejich výběr ze seznamu a prodlužuje dobu zadání parametrů infuze. Bude zadavatel akceptovat interní paměť přístroje na 2850 léků s možností definovat vše výše uvedené?

b. Detekce vzduchových bublin v infuzním setu s nastavitelnou velikostí bublin v rozsahu 50-500 μl. Bude zadavatel akceptovat nastavení velikosti jedné bubliny v rozsahu 0 – 250 μl? Větší bubliny nejsou fyziologicky bezpečné pro pacienty.

c. Nastavitelný limit okluzního tlaku v rozsahu 9 úrovní citlivosti 50-800 mm Hg. Účastník se domnívá, že je tento požadavek diskriminační a může být v rozporu s § 6 ZZVZ, tj. zásady transparentnosti a přiměřenosti, dodržení rovného zacházení a zákazu diskriminace. Hodnota nastavené okluze vyšší než 750 mmHg není v praxi využitelná, jelikož takový tlak po odstranění závady vytváří příliš velký objem bolusu. Bude zadavatel akceptovat nastavení okluzního tlaku v rozsahu od 50 do 750 mmHg?

d. Systém KVO s více rychlostmi závislosti na původní rychlosti dávkování, 0.1-20 ml/h. Režim 0,1 ml/h není vhodný k udržování průchodnosti žíly pacienta a dle účastníka je takto nízká rychlost v praxi nevyužitelná. Účastník naopak nabízí pumpu s možností KVO režimu 1-20 ml/h, který v běžné praxi více vyhovuje potřebám pacienta. Vzhledem k tomu, že se infuzní pumpy používají pro podávání velkých objemů léčiv a při požadavku zadavatele na přesnost podání +-5% se požadavek na spodní limit KVO 0,1 ml/hod zdá být opět eliminační a neopodstatněný. Bude zadavatel akceptovat KVO s rozmezím rychlosti dávkování 1-20 ml/h?

e. Stupeň krytí dle ČSN EN 60529 min. IP32 chránící všechny části přístroje proti zatečení desinfekce/infuze. Bude zadavatel akceptovat stupeň krytí IP22, který je zcela postačující pro prostředí, v němž se přístroje běžně používají?

f. Doba nabíjení na 90 % kapacity akumulátoru max. 2,5 h. Bude zadavatel akceptovat dobu nabíjení akumulátoru do 100% méně než 6 hodin? V klinické praxi jsou přístroje neustále připojeny ke zdroji elektrické energie např. v dokovacích stanicích a každé zdravotnické zařízení je vybaveno záložním zdrojem elektrické energie, proto se doba nabíjení nejeví jako životně důležitý parametr. Navíc většina výrobců tento parametr uvádí jako dobu nabíjení do 100% a doba nabíjení méně než 6 hodin je zcela běžná a dostačující.

g. Roční protokol min. 5.000 událostí. Bude zadavatel akceptovat protokol obsahující 1500 událostí? Dle klinické praxe je tento počet plně dostačující a v kombinaci s monitorovacím systémem lze data archivovat trvale, proto tento požadavek se zdá být opět diskriminační a v rozporu s § 6 ZZVZ.

Odpověď zadavatele:

a.  Ano, zadavatel bude uvedený požadavek akceptovat.

b. Ne, zadavatel toto neakceptuje.

c. Ne, zadavatel toto neakceptuje.

d. Ano, zadavatel bude uvedený požadavek akceptovat.

e. Ne, zadavatel toto neakceptuje.

f.  Ne, zadavatel toto neakceptuje.

g. Ne, zadavatel toto neakceptuje.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotaz č. 5: „Ze zadávací dokumentace, konkrétně z Přílohy č. 2 zadávací dokumentace Technická specifikace vyplývá, že zadavatel požaduje:

3) U položky č. 3 lineární dávkovač:

a. Celkový podaný objem: 9999 ml. Z podstaty věci se lineární dávkovače používají k přesnému dávkování nízkých objemů koncentrovaných léčivých přípravků, a proto se požadovaný objem 9999 ml jeví jako nepřiměřený a v praxi nevyužitelný. Bude zadavatel akceptovat celkový podaný objem 999 ml?

b. Interní paměť přístroje: 3000 léků v knihovnách obsahujících: název a koncentraci léčiva, rychlost podávání a rychlost dávky vč. překročitelných a nepřekročitelných limitů, objem a rychlost podávání bolusu, možnost zadat jakýkoliv nový lék.

Dle ověřených informací ze srovnatelných pracovišť z fakultních nemocnic se běžně v knihovně používá max. 50 léků a zadavatelem nastavený parametr se zdá být pouze eliminační. Větší počet léčiv znesnadňuje jejich výběr ze seznamu a prodlužuje dobu zadání parametrů infuze. Bude zadavatel akceptovat interní paměť přístroje na 2850 léků s možností definovat vše výše uvedené?

c. Nastavitelný limit okluzního tlaku v 11 krocích po 100 ml Hg v rozsahu 50-1000 mm Hg. Hodnota nastavené okluze vyšší než 900 mmHg není v praxi využitelná, jelikož takový tlak po odstranění závady vytváří příliš velký objem bolusu. Účastník se domnívá, že je tento požadavek diskriminační a může být v rozporu s § 6 ZZVZ, to je zásada transparentnosti a přiměřenosti, dodržení rovného zacházení a zákazu diskriminace. Vyšší hodnota je z klinického hlediska neopodstatněná a v praxi se zpravidla nepoužívá. Bude zadavatel akceptovat nastavení okluzního tlaku v rozsahu od 50 do 900 mmHg?

d. Funkce poklesu tlaku na 0 mmHg v lince po okluzi pro prevenci nechtěného bolusu (antibolus funkce). Dovolujeme si zadavatele upozornit, že pokles tlaku na 0 mmHg je fyzikálně velmi obtížně dosažitelné a námi nabízené řešení je dle klinické praxe plně dostačující. Tento požadavek v mmHg se jeví nelogicky, neboť důležitějším parametrem je objem nežádoucího bolusu. Bude proto zadavatel akceptovat antibolus funkci s garantovaným max. objemem bolusu 0,35 ml při použití 50 ml stříkačky?

e. Stupeň krytí dle ČSN EN 60529 min. IP32 chránící všechny části přístroje proti zatečení desinfekce/infuze. Bude zadavatel akceptovat stupeň krytí IP22, který je zcela postačující pro prostředí, v němž se přístroje běžně používají?

f. Doba nabíjení na 90 % kapacity akumulátoru max. 2,5 h. V klinické praxi jsou přístroje neustále připojeny ke zdroji elektrické energie např. v dokovacích stanicích a každé zdravotnické zařízení je vybaveno záložním zdrojem elektrické energie, proto se doba nabíjení nejeví jako životně důležitý parametr. Navíc většina výrobců tento parametr uvádí jako dobu nabíjení do 100% a doba nabíjení méně než 6 hodin je zcela běžná a dostačující. Bude zadavatel akceptovat dobu nabíjení akumulátoru do 100% méně než 6 hodin?

g. Roční protokol min. 5.000 událostí. Dle klinické praxe je tato doba plně dostačující a v kombinaci s monitorovacím systémem lze data archivovat trvale, proto tento požadavek se zdá být opět diskriminační a v rozporu s § 6 ZZVZ. Bude zadavatel akceptovat protokol obsahující 1500 událostí?“

Odpověď zadavatele:

a. Ano, zadavatel připouští uváděný objem.

b. Ano, zadavatel uvedené akceptuje.

c. Ano, zadavatel akceptuje uvedené nastavení okluzního tlaku.

d. Ano, zadavatel uvedené akceptuje.

e. Ne, zadavatel toto neakceptuje.

f.  Ne, zadavatel toto neakceptuje.

g. Ne, zadavatel toto neakceptuje.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotaz č. 6: „Ze zadávací dokumentace, konkrétně z Přílohy č. 2 zadávací dokumentace Technická specifikace vyplývá, že zadavatel požaduje:

4) U položky č. 4 Dokovací stanice:

a. Výrazná vizuální i akustická identifikace alarmů s rozlišením jejich závažnosti. Vizuální alarm je z pohledu uživatele výhodou, nicméně požadavek na akustický alarm u dokovací stanice pozbývá smyslu, jelikož již samostatná pumpa/dávkovač alarm mají a jeho hlasitost je nastavitelná. Požadavek na akustický alarm na dokovací stanici spatřuje účastník za diskriminační, jelikož z pohledu uživatele není podstatné, zda akustický alarm vychází z dokovací stanice nebo z pumpy/dávkovače. Bude zadavatel akceptovat dokovací stanici splňující požadavek na vizuální alarm, avšak co se týče akustického alarmu, nabízející řešení, kde hlasitost zvukového alarmu je nastavitelná na pumpě/dávkovači?

Odpověď zadavatele: Ano, zadavatel přijme toto řešení.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotaz č. 7: „Ze zadávací dokumentace, konkrétně z Přílohy č. 2 zadávací dokumentace Technická specifikace vyplývá, že zadavatel požaduje:

5) U položky č. 5 – Dokovací stanice s centrálním monitoringem:

a. Stanice pro uchycení 10 lineárních dávkovačů/ infuzních pump. Bude zadavatel akceptovat řešení pomocí dvou dokovacích stanic se čtyřmi a šesti pozicemi, kdy toto řešení je výhodnější zejména z důvodu velkého rozmezí obslužné výšky infuzních pump a lineárních dávkovačů? Navíc toto řešení je výhodnější i z důvodů větší prostorové variability a nijak neovlivňuje funkci monitoringu a přiřazení přístrojů k lůžku.

b. Výrazná vizuální i akustická identifikace alarmů s rozlišením jejich závažnosti. Vizuální alarm je z pohledu uživatele výhodou, nicméně požadavek na akustický alarm u dokovací stanice pozbývá smyslu, jelikož již samostatná pumpa/dávkovač alarm mají a jeho hlasitost je nastavitelná. Požadavek na akustický alarm na dokovací stanici spatřuje účastník za diskriminační, jelikož z pohledu uživatele není podstatné, zda akustický alarm vychází z dokovací stanice nebo z pumpy/dávkovače. Bude zadavatel akceptovat dokovací stanici splňující požadavek na vizuální alarm, avšak co se týče akustického alarmu, nabízející řešení, kde hlasitost zvukového alarmu je nastavitelná na pumpě/dávkovači?

c. Monitorovací systém pro ARO (4 lůžka) bude umožňovat…- - identifikaci lůžka se jménem a příjmením a rodným číslem pacienta. Bude zadavatel akceptovat identifikaci dokovací stanice podle kódovaného umístění příslušného lůžka v daném oddělení tak, aby zdravotnický personál nebyl nucen o neustálou kontrolu správnosti přirazení jmen k novým pacientům? Dále, aby zadavatel byl více v souladu s nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 95/46/ES (u nás s účinností od 28. 5. 2018 - GDPR), které klade další povinnosti a administrativní zátěž pro zpracovatele citlivých osobních údajů a v případě nenutnosti zpracování nabádá k principu minimalizace osobních údajů na pracovišti. V případě pouze monitoračního systému bez přímého napojení do karty pacienta v systému nemocnice (PDMS) by tedy takový požadavek mohl být pro zadavatele nevýhodný a proto námi nabízené řešení tento problém obchází.“

Odpověď zadavatele:

a. Ne, zadavatel toto neakceptuje.

b. Ano, zadavatel přijme takové řešení.

c. Ne, zadavatel toto neakceptuje.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotaz č. 8: „Účastník si dovoluje upozornit, že takto formulovaná technická specifikace může být diskriminační, neboť některé z parametrů ve své vzájemné kombinaci může splňovat pouze jeden dodavatel na českém trhu. Zadavatel se tímto mohl dopustit porušení § 6 ZZVZ konkrétně zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace, zároveň přiměřenosti nastavených podmínek v zadávací dokumentaci, tímto možným porušením zadavatel neumožňuje otevřenou veřejnou soutěž a může zároveň porušovat zákon o finanční kontrole, jelikož se neřídí zásadami 3E. Zároveň bychom chtěli upozornit na fakt, že zadavatel využívá spolufinancování této zakázky Evropskou unií z Centra pro regionální rozvoj, integrovaného regionálního operačního programu výzvy č. 31 a výše popsané požadavky na technickou specifikaci jsou v rozporu s § 6 ZZVZ, jelikož v nich spatřujeme rysy diskriminace, porušení zásady rovného zacházení a přiměřenosti. Technické podmínky musí odpovídat vymezenému účelu, přičemž musí být stanoveny objektivně. Zadavatel musí rovněž zajistit, aby jím vymezené technické podmínky nedovoleným způsobem neomezily hospodářskou soutěž, a to i skrytě či nepřímo.

Z technických požadavků vyplývá, že zadavatel požaduje 2 druhy infuzních pump provozovatelné v jedné dokovací stanici, přičemž požadavky na funkce pro daný typ infuzní pumpy jsou zcela odlišné. Různé druhy zdravotnických přístrojů na jednom oddělení pro stejné použití mohou vést k chybovosti obsluhujícího personálu a zároveň na něj kladou zbytečně velký tlak na správný výběr infuzní pumpy pro daný léčivý přípravek. Naše společnost se již dlouhé roky účastní podobných veřejných zakázek, jako vypsal zadavatel, a s podobným požadavkem jsme se zatím z výše uvedených důvodů nesetkali. Naopak zadavatelé spíše požadují, co nejvyšší univerzálnost přístrojů právě z důvodů eliminace možné chyby při podání léčiva.

Účastník podotýká, že se v minulosti v České republice úspěšně zúčastnil zadávacích řízení na dodávky infuzní techniky poptávané Zadavatelem, v rámci kterých mu technické podmínky vždy umožňovaly podat nabídku. Z hlediska medicínského účelu účastník nabízí řešení odpovídající kvalitativně a technicky potřebám Zadavatele, naše výrobky jsou vysoce kvalitní s garantovanou dlouho životností bez většího zásahu servisního technika. Účastník má za to, že některé Zadavatelem vymezené technické podmínky jsou nedůvodné a diskriminační a překážkou pro účast v zadávacím řízení nejen pro naši společnost. Mohl by zadavatel výše uvedené dotazy přezkoumat a umožnit účast v zadávacím řízení i dalším společnostem, které nabízejí na trhu kvalitní a ověřené zdravotnické přístroje?“

Odpověď zadavatele: Zadavatel výše uvedené dotazy pečlivě přezkoumal a následně upravil některá kritéria, jak vyplývá z odpovědí výše uvedených. Zadavatel je přesvědčen, že na základě aktuálně nastavených parametrů a podmínek se může zadávacího řízení účastnit více dodavatelů.

II.

Zadavatel prodlužuje v souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ lhůtu pro podání nabídek do 23. 4. 2018 do 09:00 hodin.

V Plzni dne 20. 3. 2018

Mgr. Richard Volín

administrátor

Centrální nákup, příspěvková organizace

v zastoupení zadavatele