| zADAVATEL: | Klatovská nemocnice, a.s. |
| --- | --- |
| SÍDLO: | Plzeňská 929, 339 01 Klatovy |
| IČ: | 26360527 / CZ26360527 |
| Zastoupený: | MUDr. Jiří Zeithaml, předseda představenstva Ing. Ondřej Provalil, MBA, místopředseda představenstva |
| PROFIL ZADAVATELE: | https://ezak.cnpk.cz/profile_display_132.html |
| ADMINISTRÁTOR: | Centrální nákup, příspěvková organizace |
| Sídlo: | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň |
| IČ: | 72046635 |
| ZASTOUPENÝ: | Ing. Jiří Heran, ředitel |

nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Modernizace návazné péče – Klatovská nemocnice, a.s.

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1 ze dne 10. 4. 2018

Ve věci předmětné veřejné zakázky poskytuje zadavatel prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 ZZVZ.

Dne 6. 4. 2018 obdržel zadavatel následující dotaz, na který tímto odpovídá.

Dotaz k zadávacím podmínkám včetně odpovědi zadavatele:

- Dotaz k Části 37 – SONOGRAFY 1:

Byl by zadavatel ochoten vzhledem k naprosté odlišnosti požadovaných technických parametrů u přenosných přístrojů rozdělit část 37 na dvě samostatné části VZ?

- Odpověď:

V Části 37 jsou požadovány dva sonografy:

- Transportní ultrazvukový diagnostický přístroj

- USG přístroj - Sonograf přenosný

V obou případech se jedná o menší přenosné přístroje nižší až střední kategorie pro všeobecné použití. Požadované technické parametry jsou sice různě uspořádané, ale nelze je považovat za "naprosto odlišné". Zadavatel trvá na ponechání obsahu Části 37 v původním znění.

Dodavatel je vždy oprávněn nabídnout i jiné technicky obdobné řešení, pokud budou u přístrojů splněny min. požadavky zadavatele a nabízené přenosné sonografy budou vhodné pro požadovaný medicínský účel, kterým je použití na odd. ARO a Chirurgie.

Dále zadavatel současně uveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace z vlastní vůle zadavatele:

- Změna Části 60 - POCT ANALYZÁTOR:

Zadavatel tímto vysvětlením upravuje technickou specifikaci přístroje v Části 60 – POCT analyzátor. Změny jsou v tabulce zvýrazněny modře.

| PŮVODNÍ SPECIFIKACE | AKTUÁLNÍ UPRAVENÉ ZNĚNÍ SPECIFIKACE |
| --- | --- |
| POCT analyzátor (krevní plyny, elektrolyty, metabolity) | POCT analyzátor (krevní plyny, elektrolyty, metabolity) |
| TECHNICKÁ SPECIFIKACE | TECHNICKÁ SPECIFIKACE |
| Přístroj pro měření v místě poskytování péče - Point of care testing (POCT) | Přístroj pro měření v místě poskytování péče - Point of care testing (POCT) |
| Minimální spektrum metod - pH, pO2, pCO2, elektrolyty K+,Na+, Ca2+, Cl-, metabolity Glukóza, Laktát, oxymetrie (sO2, ctHb, FO2Hb, FCOHb, FMetHb, FHHb, FHbF, ctBil včetně neonatologické certifikace) | Minimální spektrum metod - pH, pO2, pCO2, elektrolyty K+,Na+, Ca2+, Cl-, metabolity Glukóza, Laktát, oxymetrie (sO2, ctHb, FO2Hb, FCOHb, FMetHb, FHHb, FHbF, ctBil ) |
| Přenosný stolní analyzátor | Přenosný stolní analyzátor |
| Součástí přístroje záložní zdroj | Součástí přístroje záložní zdroj |
| Kazetový systém, ekonomicky optimální | Kazetový systém, minimální velikost kazet 50 vyšetření |
| Integrovaný oxymetr pro měření dyshemoglobinů a bilirubinů | Integrovaný oxymetr pro měření dyshemoglobinů a bilirubinů |
| Jazyk uživatelského SW – čeština (CZ) | Jazyk uživatelského SW – čeština (CZ) |
| Vzdálená správa přístroje v rámci nemocnice (z laboratoře) | Vzdálená správa přístroje v rámci nemocnice (z laboratoře) |
| Kapacita přístroje min. 40 vzorků/hodinu | Kapacita přístroje min. 40 vzorků/hodinu |
| Doba stanovení jednoho výsledku max. 60 sekund | Doba stanovení jednoho výsledku max. 90 sekund |
| Objem vzorku do max. 200 ul pro kompletní spektrum metod | Objem vzorku do max. 200 ul pro kompletní spektrum metod |
| Detekce na homogenitu, bubliny a nedostatečné množství vzorku | Detekce homogenity, přítomnosti bublin a nedostatečného množství vzorku |
| Aspirace vzorku z kapiláry (sklo, plast) a stříkačky | Aspirace vzorku z kapiláry (sklo, plast) a stříkačky |
| Detekce stavu reagencií, senzorů a hladiny odpadu | Detekce stavu reagencií, senzorů a hladiny odpadu |
| Integrovaná termotiskárna pro tisk výsledků | Integrovaná termotiskárna pro tisk výsledků |
| Čtečka čárových kódů (nejlépe integrovaná) – načítání ID pacienta a operátora | Čtečka čárových kódů (nejlépe integrovaná) – načítání ID pacienta a operátora |
| Automatická kontrola kvality na 3 koncentračních hladinách, nejlépe nezávislé kontrolní materiály | Automatická kontrola kvality na 3 koncentračních hladinách, nejlépe nezávislé kontrolní materiály |
| Přenos výsledků včetně QC do LIS (připojení s laboratorním informačním systémem – LIS - Envis LIMS DS Soft Olomouc) | Přenos výsledků včetně QC do LIS (připojení s laboratorním informačním systémem – LIS - Envis LIMS DS Soft Olomouc) |
| Bezúdržbový analyzátor, pouze výměna spotřebního materiálu a dezinfekce přístroje. Výměna kazety bez nutnosti měření externích standardních roztoků pro ověření kazety | Bezúdržbový analyzátor, pouze výměna spotřebního materiálu a dezinfekce přístroje. Výměna kazety bez nutnosti měření externích standardních roztoků pro ověření kazety |
| Čas na aktivaci přístroje po zapnutí max. 20 min | Čas na aktivaci přístroje po zapnutí max. 30 min |
| Stabilita reagencií na palubě min 1 měsíc | Stabilita reagencií na palubě min 1 měsíc |
|  | Požadujeme nabídku na všechny spotřební materiály pro 1 rok provozu při kalkulaci na 1 kazetu o 100 vyšetřeních |
| Vzdálená správa ze servisního střediska | Vzdálená správa ze servisního střediska |
| Garance odstranění závad do 48 hodin od příjezdu servisního technika na místo plnění (nebo instalace náhradního plnohodnotného přístroje, pokud nedojde k odstranění závady do 48 hodin nebo obnovení provozu). | Garance odstranění závad do 48 hodin od příjezdu servisního technika na místo plnění (nebo instalace náhradního plnohodnotného přístroje, pokud nedojde k odstranění závady do 48 hodin nebo obnovení provozu). |
| POČTY VYŠETŘENÍ ROČNĚ | POČTY VYŠETŘENÍ ROČNĚ |
| Počet vyšetření (cca 100 měsíčně á 1 přístroj) = 4000 | Počet vyšetření (cca 100 měsíčně á 1 přístroj) = 4000 |

Aktuální znění specifikace je upraveno rovněž v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace (viz Technická specifikace přístrojů ve znění Vysvětlení ZD č. 1, která tvoří přílohu tohoto vysvětlení).

Vzhledem k výše uvedenému upřesnění zadávacích podmínek prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek (čl. 14.1 zadávací dokumentace). Nová lhůta pro podání nabídek je stanovena do 16. 5. 2018 do 10:00 hodin.

V souvislosti s touto skutečností se také automaticky mění termín pro otevírání nabídek (čl. 15 zadávací dokumentace). Otevírání nabídek bude zahájeno bezodkladně po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Nový termín pro otevírání nabídek je tedy stanoven na 16. 5. 2018 v 10:05 hodin.

Příloha vysvětlení: Aktuální Příloha č. 1 Zadávací dokumentace - Technická specifikace přístrojů ve znění Vysvětlení ZD č. 1

V Plzni dne 10. 4. 2018

Bc. Lucie Bouzková

Administrátor

Centrální nákup, příspěvková organizace

v zastoupení zadavatele