| zADAVATEL: | Klatovská nemocnice, a.s. |
| --- | --- |
| SÍDLO: | Plzeňská 929, 339 01 Klatovy |
| IČ: | 26360527 / CZ26360527 |
| Zastoupený: | MUDr. Jiří Zeithaml, předseda představenstva Ing. Ondřej Provalil, MBA, místopředseda představenstva |
| PROFIL ZADAVATELE: | https://ezak.cnpk.cz/profile_display_132.html |
| ADMINISTRÁTOR: | Centrální nákup, příspěvková organizace |
| Sídlo: | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň |
| IČ: | 72046635 |
| ZASTOUPENÝ: | Ing. Jiří Heran, ředitel |

nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Modernizace návazné péče – Klatovská nemocnice, a.s.

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 4 ze dne 19. 4. 2018

Ve věci předmětné veřejné zakázky poskytuje zadavatel prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 ZZVZ.

Dne 16. 4. 2018, 17. 4. 2018 a 18. 4. 2018 obdržel zadavatel následující dotazy, na které tímto odpovídá.

Dotaz k zadávacím podmínkám včetně odpovědi zadavatele:

- Dotaz k Části 75 – ZAŘÍZENÍ PRO TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ:

V příloze ZD č. 1_Technická specifikace přístrojů je u přístroje č. 90 (ID Centrifuga) uveden, mimo jiné, tento minimální technický požadavek: Inkubační teplota 37°C (s tolerancí maximálně +/- 2°C). Je tento požadavek nepodkročitelným minimem, nebo je pro přístroj č. 90 (ID centrifuga) uveden chybně a přístroj nemusí tento požadavek splňovat?

- Odpověď:

Jedná se o administrativní chybu, uvedený parametr se vztahuje pouze na přístroj č. 88 (ID inkubátor). Na přístroj č. 90 (ID centrifuga) se tento požadavek nevztahuje.

- Dotaz k Části 34 – REHABILITACE - 12:

Rádi bychom porozuměli části 34: Rehabilitace – 12, položka „Přístroj pro robotickou nervosvalovou rehabilitaci HK se zpětnou vazbou“. Rozumíme tomu správně, že zadavatel požaduje robotický systém pro terapii horní končetiny, který umožňuje díky svému řídícímu anebo hnacímu modulu prostřednictvím motorů, pasivně vést pohyby horní končetiny u pacienta, který to např. z důvodu plegie nezvládne samostatně? A zároveň zda by navrhovaná specifikace neměla obsahovat více upřesňujících informací specifikující robotický systém. Navrhujeme následující úpravu minimálních technických požadavků tak, aby se jednalo o vámi požadovaný „Přístroj pro robotickou nervosvalovou rehabilitaci HK se zpětnou vazbou“.

| Minimální technické požadavky zadavatele | Navrhované minimální technické požadavky |
| --- | --- |
| přístroj pro procvičování horní končetiny | přístroj pro procvičování horní končetiny |
| přístroj má kombinovate odlehčení paže a předloktí s augmentovanou zpětnou vazbou | přístroj poskytuje odlehčení horní končetiny s augmentovanou zpětnou vazbou |
| exoskelet s mechanickou podporou hmotnosti paže a předloktí | robotický systém s ortézami pro mechanickou podporu horní končetiny |
| mechanické klouby exoskeletu mají odpovídat anatomicky kloubům horní končetiny – rameno, loket, zápěstí | jednobodový podpůrný systém musí odpovídat anatomicky kloubům horní končetiny - rameno, loket, zápěstí |
| exoskelet musí umožňovat i pronaci / supinaci a extenzi / flexi zápěstí | podpůrné zařízení (ortézy) musí umožňovat i pronaci / supinaci a extenzi / flexi zápěstí |
| nastavení exoskeletu pro různé rozměry horní končetiny | nastavení podpůrného zařízení pro různé rozměry horní končetiny |
| nastavení osy otáčení kloubu exoskeletu do osy kloubu končetiny | tento parametr odstranit |
| omyvatelné manžety pro uchycení paže a předloktí | omyvatelné manžety pro uchycení předloktí |
| exoskelet na mobilním podstavci pro použití i pro pacienty na vozíku | robotický sloupek s ortézami i monitorem sloučené do mobilní platfromy umožňující terapii i pro pacienty na vozíku |
| možnost použití s běžnými typy vozíků pro imobilní pacienty | možnost použití s běžnými typy vozíku pro imobilní pacienty |
| velká kolečka o průměru přibl. 10 cm s brzdami | velká kolečka o průměru přibližně 10 cm |
| elektrické nastavení výsky exoskeletu dle pacienta | elektrické nastavení výšky robotického sloupku dle pacienta |
| nastavení míry kompenzace hmotnosti horní končetiny odděleně pro paži ve fyziologickém rozsahu přibližně 0,5 – 3,8 kg a pro předloktí v rozsahu přibližně 0,7 – 2,4 kg | tento parametr odstranit |
| snímače pohybu ve všech kloubech exoskeletu pro jednotlivé pohyby – více úhlových senzorů | snímače pohybu v robotickém sloupku |
| fyziologické pohyby: rameno – abdukce, flexe, horizontální abdukce, rotace, loket – flexe, pronace předloktí, flexe zápěstí, úchop ruky | fyziologické pohyby: rameno - abdukce, flexe, horizontální abdukce, rotace, loket - flexe, pronace předloktí, flexe zápěstí, úchop ruky |
| odnímatelná rukojeť se snímačem úchopu pro měření míry stisku | odnímatelná rukojeť se snímačem úchopu |
| Přestavba na pravou a levou stranu bez použití nářadí | bez nutnosti přestavby z levé na pravou stranu |
| nastavení pracovního prostoru podle rozsahu pohybu pacienta | nastavení pracovního prostoru podle rozsahu pohybu pacienta |
| motivační zpětná vazba – pohybová cvičení ve virtuálním prostředí | motivační zpětná vazba - pohybová cvičení ve virtuálním prostředí |
| ovládání pohybových cvičení prostřednictvím senzorů v exoskeletu | ovládání pohybových cvičení prostřednictvím senzorů v robotickém sloupku |
| zpětná vazba s min. 20 různými funkčními cvičeními | zpětná vazba s min. 20 různými funkčními cvičením |
| nastavení obtížnosti cvičení | nastavení obtížnosti cvičení |
| nástroje pro hodnocení terapie a pro kvantifikaci schopnosti koordinace pacienta | nástroje pro hodnocení terapie a pro kvantifikaci schopnosti koordinace pacienta |
| databáze pro nastavení a uložení individuálních terapeutických plánů alespoň pro 300 pacientů | databáze pro nastavení a uložení individuálních terapeutických plánů alespoň pro 300 pacientů |
| ukládání jednotlivých cvičení a export dat | ukládání jednotlivých cvičení a export dat |
| automatické zálohování dat | automatické zálohování dat |
| PC, 24” monitor pro vizualizaci cvičení | PC, 24” monitor pro vizualizaci cvičení |

- Odpověď:

Zadavatel upravuje min. požadavky u přístroje č. 22 (Přístroj pro robotickou nervosvalovou rehabilitaci HK se zpětnou vazbou) následujícím způsobem:

Minimální technické požadavky zadavatele:

přístroj pro procvičování horní končetiny

přístroj má kombinovat odlehčení paže a předloktí s augmentovanou zpětnou vazbou

exoskelet s mechanickou podporou hmotnosti paže a předloktí

mechanické klouby exoskeletu mají odpovídat anatomicky kloubům horní končetiny – rameno, loket, zápěstí

exoskelet musí umožňovat i pronaci / supinaci a extenzi / flexi zápěstí

nastavení exoskeletu pro různé rozměry horní končetiny

omyvatelné manžety pro uchycení paže a předloktí

exoskelet na mobilním podstavci pro použití i pro pacienty na vozíku

možnost použití s běžnými typy vozíků pro imobilní pacienty

velká kolečka o průměru přibl. 10 cm

elektrické nastavení výšky exoskeletu dle pacienta

snímače pohybu ve všech kloubech exoskeletu pro jednotlivé pohyby – více úhlových senzorů

fyziologické pohyby: rameno – abdukce, flexe, horizontální abdukce, rotace, loket – flexe, pronace předloktí, flexe zápěstí, úchop ruky

odnímatelná rukojeť se snímačem úchopu pro měření míry stisku

nastavení pracovního prostoru podle rozsahu pohybu pacienta

motivační zpětná vazba – pohybová cvičení ve virtuálním prostředí

robotické ovládání pohybových cvičení

zpětná vazba s min. 20 různými funkčními cvičeními

nastavení obtížnosti cvičení

nástroje pro hodnocení terapie a pro kvantifikaci schopnosti koordinace pacienta

databáze pro nastavení a uložení individuálních terapeutických plánů alespoň pro 300 pacientů

ukládání jednotlivých cvičení a export dat

automatické zálohování dat

PC, 24” monitor pro vizualizaci cvičení

- Dotaz k Části 42 – LABORATORNÍ VYBAVENÍ A PŘÍSTROJE - 4:

V části 42 separátor pro odběr plazmy požadujete: Nutná kompatibilita se stávajícím používaným odběrovým systémem Compoflex a Composelect. Tyto systémy separátor plazmy nepoužívá. Prosíme vysvětlit?

- Odpověď:

K uvedené části zadavatel v nejbližších dnech uveřejní vysvětlení zadávacích podmínek, v rámci kterých upřesní celou specifikaci a požadavky na přístroj. Poté bude prodloužená také lhůta pro podání nabídek, a to o celou její původní délku.

- Dotaz k Části 48 – LABORATORNÍ VYBAVENÍ A PŘÍSTROJE - 10:

V části 48 ruční svářečka hadiček požadujete:

- Baterie propojená se svářecí hlavou. Prosíme vysvětlit, bez propojení svářecí hlava nesváří.

- Kompatibilita svářecích kleští s různými bateriovými zdroji. Tento požadavek není reálný. Prosíme vysvětlit.

Pokud svářečka provede na 1 nabití 1800 svárů, není nutno nabíjet během práce. Bude zadavatel akceptovat nabití baterie do 3-4 hodin??

- Odpověď:

K uvedené části zadavatel v nejbližších dnech uveřejní vysvětlení zadávacích podmínek, v rámci kterých upřesní celou specifikaci a požadavky na přístroj. Poté bude prodloužená také lhůta pro podání nabídek, a to o celou její původní délku.

- Dotaz k Části 67 – HEMOKULTIVAČNÍ AUTOMAT:

V příloze č. 1 ZD v části 67 jsou uvedeny minimální technické požadavky: Rozměry max. 60 x 50 x 65 cm. Bude zadavatel akceptovat rozměry jedné jednotky 39,1 x 67,5 x 58,5 cm (v x š x h)?

- Odpověď:

Zadavatel uvedené rozměry akceptuje. Zároveň ruší požadavek na max. rozměry. 60 x 50 x 65 cm.

- Dotaz k Části 28 – REHABILITACE - 6:

Zadavatel v části 28: Rehabilitace – 6 požaduje rehabilitační systém pro léčebnou metodu neuromuskulární aktivace. Z uvedené specifikace není zřejmé, co vlastně zadavatel požaduje. Je několik obecně známých metod neuromuskulární aktivace (např. Kabat, DNS, SM System, Neurac...) a k různým metodám se používá různé vybavení.

ZZVZ ukládá zadavatelům povinnost formulovat zadávací podmínky v dostatečné míře podrobnosti, aby dodavatelé mohli zpracovat nabídky a aby mohly být podány vzájemně srovnatelné nabídky (§36 odst. 3 ZZVZ). Dále pak ZZVZ v §89 uvádí, že technické podmínky - požadavky na vlastnosti předmětu veřejné zakázky -  zadavatel stanoví prostřednictvím	parametrů vyjadřujících požadavky na výkon nebo funkci, popisu účelu nebo potřeb, které mají být naplněny. Technické podmínky mohou odkazovat na konkrétní metodu poskytování požadovaných služeb, v tomto konkrétním případě na konkrétní léčebnou metodu neuromuskulární aktivace.

Žádáme zadavatele, aby v souladu s ustanovením §36 a § 89 ZZVZ upřesnil zadávací podmínky a stanovil konkrétní léčebnou metodu neuromuskulární aktivace, aby mohli zadavatelé zpracovat srovnatelné nabídky.

- Odpověď:

Zadavatel upravuje min. požadavky u přístroje č. 23 (Systém pro závěsnou terapii) následujícím způsobem:

Minimální technické požadavky zadavatele:

rehabilitační systém pro léčebnou metodu neuromuskulární aktivace

posuvné zařízení se třemi traverzami

sada popruhů a lan pro metodu neuromuskulární aktivace.

zaškolení metody neuromuskulární aktivace

jedná se o metodu neuromuskulární aktivace Neurac

- Dotaz k Části 43 – LABORATORNÍ VYBAVENÍ A PŘÍSTROJE - 5:

- Bude zadavatel akceptovat princip vyšetření sedimentu v moči na základě značení elementů pomocí fluorescenčních barviv, který velice přesně kvantifikuje elementy v moči a následně pouze patologické vzorky, dle nastavení pravidel uživatelem, konfirmuje v automatickém mikroskopu močového sedimentu (automatizace a standardizace procesu vyšetření močí)?

- Bude zadavatel akceptovat vyšetřované parametry pro chemické vyšetření moči: pH, Urobilinogen, Ketony, Glukóza, Bílkovina, Krev, Dusitany, Leukocyty, Biliribin, případně Krreatinin a Albumin.

- Bude zadavatel akceptovat rychlost vyšetření analyzátorů 270 chemických vyšetření za hodinu a 80 vyšetření sedimentu za hodinu?

- Odpověď:

Ad 1.  Zadavatel neakceptuje princip vyšetření sedimentu v moči na základě značení elementů pomocí fluorescenčních barviv. V ZD je uvedena automatická mikroskopie močového sedimentu – světelné pole.

Ad 2. Zadavatel akceptuje vyšetřované parametry pro chemické vyšetření moči: pH, Urobilinogen, Ketony, Glukóza, Bílkovina, Krev, Dusitany, Leukocyty, Biliribin, případně Kreatinin a Albumin.

Ad 3. Zadavatel akceptuje rychlost vyšetření analyzátorů 270 chemických vyšetření za hodinu a 80 vyšetření sedimentu za hodinu

- Dotaz k Části 27 – REHABILITACE - 5:

Zadavatel v Části 27: REHABILITACE - 5 požaduje aplikátor s tlumičem zpětných rázů do ruky terapeuta.  Technicky požadavek není jasný, protože termín aplikátor s tlumičem zpětných rázů je obchodní označení používané jen jedním výrobcem, které nespecifikuje, na jakou intenzitu jsou zpětné rázy utlumeny. Zadavatel pravděpodobně chtěl pro obsluhu rázové vlny zaručit, aby denní expozice vibrací přenášených na ruce obsluhy nepřesahovala limit požadovaný normou ČSN EN ISO 5349-1 (Vibrace - měření a hodnocení expozice vibracím přenášeným na ruce).  Jakou expozici vibrací přenášených aplikátorem na ruce obsluhy zadavatel povoluje nebo jako důkaz splnění požadavku souhlasí s předložení atestu akreditované zkušebny o souladu aplikátoru s normou ČSN EN ISO 5349-1?

- Odpověď:

Zadavatel považuje za splnění požadavku předložení atestu akreditované zkušebny o souladu aplikátoru s normou ČSN EN ISO 5349-1.

- Dotaz k Části 60 – POCT ANALYZÁTOR:

- Dotaz č. 1

| Minimální spektrum metod - pH, pO2, pCO2, elektrolyty K+,Na+, Ca2+, Cl-, metabolity Glukóza, Laktát, oxymetrie (sO2, ctHb, FO2Hb, FCOHb, FMetHb, FHHb, FHbF, ctBil včetně neonatologické certifikace) | Minimální spektrum metod - pH, pO2, pCO2, elektrolyty K+,Na+, Ca2+, Cl-, metabolity Glukóza, Laktát, oxymetrie (sO2, ctHb, FO2Hb, FCOHb, FMetHb, FHHb, FHbF, ctBil) |
| --- | --- |

Vzhledem k tomu, že jeden z analyzátorů je určen pro neonatologické oddělení, obvyklé měření bilirubinu musí být certifikováno i pro pacienty tohoto typu. Takové měření dnes poskytuje více výrobců kombinovaných acidobazických analyzátorů, protože bez této certifikace není možný monitoring tohoto parametru u neonatologických pacientů. Navrhujeme proto rozšířit měřené parametry o neonatologický bilirubin tak, jak tomu bylo v původní specifikaci.

Souhlasí zadavatel s měřením bilirubinu s certifikací pro neonatologické pacienty?

- Dotaz č. 2

| Objem vzorku do max. 200 ul pro kompletní spektrum metod | Objem vzorku do max. 200 ul pro kompletní spektrum metod |
| --- | --- |

Dnešní moderní analyzátory jsou schopny celé spektrum měřených parametrů měřit z podstatně nižšího objemu vzorku. Zvláště u nedonošených pacientů je objem vzorku odebírané krve jedním z kritických parametrů. Navrhujeme proto snížení objemu z původních 200 μl na 125 μl. Touto redukcí se výrazně zlepší kvalita péče o pacienty v kritickém stavu a na trhu je v současné době více výrobců.

Souhlasí zadavatel se snížením objemu vzorku na 125 μl s ohledem na neonatologické pacienty?

- Dotaz č. 3

| Automatická kontrola kvality na 3 koncentračních hladinách, nejlépe nezávislé kontrolní materiály | Automatická kontrola kvality na 3 koncentračních hladinách, nejlépe nezávislé kontrolní materiály |
| --- | --- |

Kontrola kvality dle mezinárodních i lokálních doporučení se provádí na minimálně třech koncentračních hladinách, přičemž použité kontrolní roztoky musí být zcela a prokazatelně oddělené od ostatních provozních roztoků, tedy na nich nezávislé.

Souhlasí zadavatel s vyškrtnutím slova nejlépe v uvedené specifikaci?

- Odpověď:

Ad 1.  Zadavatel uvádí minimální spektrum metod, tudíž souhlasí i s měřením bilirubinu s certifikací pro neonatologické vzorky jako s metodou navíc nad rámec minimálního spektra.

Ad 2. Zadavatel nesouhlasí se snížením objemu vzorku na 125 μl.

Ad 3. Zadavatel souhlasí s vyškrtnutím slova „nejlépe“ v uvedené specifikaci. Zadavatel tedy požaduje následující parametr: „Automatická kontrola kvality na 3 koncentračních hladinách, nezávislé kontrolní materiály“.

V rámci tohoto vysvětlení došlo v některých částech ke změně min. požadavků, aniž by byla změněna lhůta pro podání nabídek. Zadavatel však bude v nejbližších dnech upřesňovat technickou specifikaci a požadavky na přístroje i u jiných částí. Následně tedy bude uveřejněno další vysvětlení zadávací dokumentace upravující technickou specifikaci. Lhůta pro podání nabídek bude poté souhrnně u všech částí prodloužena, a to o celou její původní délku, a to od uveřejnění připravovaného vysvětlení zadávacích podmínek. Současně budou v rámci tohoto připravovaného vysvětlení zapracovány veškeré změny (provedené v rámci tohoto i připravovaného vysvětlení) do Přílohy č. 1, kterou zadavatel poté poskytne v aktualizované verzi.

V Plzni dne 19. 4. 2018

Bc. Lucie Bouzková

Administrátor

Centrální nákup, příspěvková organizace

v zastoupení zadavatele