- Příloha č. 1B Zadávací dokumentace:

- Technická specifikace část B

| nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: | „Rekonstrukce laboratoří pro výuku odborných předmětů SZŠ a VOŠZ Plzeň - dodávka nábytku a přístrojů“ |
| --- | --- |
| Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). |  |
| Dodavatel podává nabídku na tyto ČÁSTI veřejné zakázky: Část B - dodávka a instalace přístrojů |  |

| DODAVATEL: | DOPLNÍ DODAVATEL |
| --- | --- |
| IČO/DIČ: | DOPLNÍ DODAVATEL |
| SÍDLO: | DOPLNÍ DODAVATEL |
| OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT ZA DODAVATELE: | DOPLNÍ DODAVATEL |

Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele v části B na dodávku přístrojů do laboratoří, která je předmětem plnění části veřejné zakázky „„Rekonstrukce laboratoří pro výuku odborných předmětů SZŠ a VOŠZ Plzeň – dodávka nábytku a přístrojů“ Část B  - dodávka a instalace přístrojů. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky musí být zboží nové, originální, nesmí být repasované ani jinak sestavované a upravované.

Dodavatel nesmí v tabulce měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých parametrů, které obsahuje Příloha č. 1B ZD. V relevantním pravém sloupci tabulky dodavatel doplní, jaké zboží konkrétně nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v pravém sloupci, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. V případě dodávek dodavatel napíše také název výrobce, typ a technické označení výrobku.

Nepřípustná změna stanoveného Krycího listu, tabulky Technická specifikace nebo porušení dalších požadavků znamená nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách s důsledkem vyřazení nabídky a následného vyloučení dodavatele z účasti ve výběrovém řízení na danou VZ.

Tabulka bude doplněna technickými listy nabízeného zboží (v českém jazyce) a obrazovou dokumentací (fotodokumentací) nabízeného zboží.

Předmětem dodávky je zboží v níže uvedeném množství a požadované kvalitě:

| číslo | Název zboží | Požadovaný počet kusů | ZADAVATELEM POŽADOVANÉ PARAMETRY (minimální) | PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vyplavovačka vosku | 1 | Min. kapacita 8 polovin kyvet, přesné nastavení teploty vody pomocí digitálního displeje, s možností naprogramovaní průběhu vyplavování, signalizace poklesu hladiny vody (optická i akustická), možnost ručního vyplavování. Včetně instalace, revize a nastavení. | Obchodní název zboží (či jiné jednoznačné označení výrobce): DOPLNÍ DODAVATEL Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 2 | Bezolejový dentální kompresor | 1 | Bezolejový kompresor pro pohon zubařských přístrojů a zařízení, velikost tlakové nádoby min. 110 litrů, výtlak min. 215 l/min / 5 bar, hlučnost max. 73 dB (A), se sušičem. Včetně instalace, revize a nastavení | Obchodní název zboží (či jiné jednoznačné označení výrobce): DOPLNÍ DODAVATEL Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 3 | Pískovač | 1 | Připojovací tlak max. 10 bar, objem pracovní komory min. 23 l, osvětlení, možnost připojení na externí odsávání. Včetně instalace, revize a nastavení | Obchodní název zboží (či jiné jednoznačné označení výrobce): DOPLNÍ DODAVATEL Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 4 | Mycí a dezinfekční automat | 1 | Automat, umožňující analyticky čistou přípravu laboratorního skla a laboratorních pomůcek, volně stojící přístroj, vnější i vnitřní nerezové opláštění, Dvouplášťová konstrukce s izolací, 4násobný filtrační systém s plochým sítem, hrubým filtrem, sítem pro zachytávání rozbitého skla pomocí mikrofiltru, výkonné oběhové čerpadlo s Qmax. s min. výkonem 450 l/min, schopnost dálkového servisu, včetně změkčovače vody pro studenou a teplou vodu, na práškový a příp. i tekutý čisticí prostředek, s čerpadlem pro netlakovou demi vodu, dotykový ovládací panel s displejem s indikací programu, požadované/aktuální teploty, zbývajícího času, chybových hlášení, včetně horních a dolních košů, 4 košů na zkumavky, nástavce k mytí širokohrdlého skla, odměrných válců, nástavce k mytí úzkohrdlého skla (odměrných baněk) | Obchodní název zboží (či jiné jednoznačné označení výrobce): DOPLNÍ DODAVATEL Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 5 | Analytická váha | 1 | Maximální váživost v rozmezí 220 - 250g, citlivost nejméně 0,1 mg, tlačítkový nebo dotykový podsvícený LCD, interní kalibrace, nesmí být automatická kalibrace, skleněný ochranný kryt proti průvanu s posuvnými dvířky, průměr vážní misky min. 85 mm, přímý transfer dat do počítače (tabulkového kalkulátoru) | Obchodní název zboží (či jiné jednoznačné označení výrobce): DOPLNÍ DODAVATEL Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 6 | Mraznička | 1 | Volně stojící, šuplíková, minimální objem 50 litrů | Obchodní název zboží (či jiné jednoznačné označení výrobce): DOPLNÍ DODAVATEL Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |

Součástí dodávky předmětu plnění jsou následující činnosti:

- Dodání předmětu plnění (potřebného zařízení)

- Doprava na místo plnění určené zadavatelem

- Vyložení na místo určené zadavatelem, instalace, provedení předepsaných zkoušek, revize a nastavení předmětů plnění

- Odborné připojení na rozvody inženýrských sítí

- Předání veškeré potřebné dokumentace k předmětu plnění v českém jazyce (veškeré technické dokumenty, montážní postupy, manuály, návody k obsluze a doporučení pro provoz zboží)

- Zaškolení zaměstnanců zadavatele v obsluze a údržbě předmětu plnění v potřebném rozsahu

- Provedení praktického předvedení předmětu plnění a ukázka jeho funkčnosti v rámci předávacího a přejímacího řízení

- Případná likvidace vzniklého odpadu

Požadavky na záruční servis:

- Záruka minimálně 24 měsíců.

- Údaj o délce záruční doby doplní dodavatel do Krycího listu nabídky a do příslušných bodů Kupní smlouvy. Údaj o délce záruční doby musí být uveden v celých měsících.

- Záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního předání a převzetí zboží. Doba záruky se automaticky prodlužuje o počet dnů uplynulých od ohlášení závad do jejich odstranění.

- Předání a převzetí případného vadného zboží bude probíhat v sídle zadavatele.

- Záruční servis bude dodavatelem zajištěn v odborných servisech, „vadnou část“ zboží dodavatel protokolárně převezme do opravy po písemném odsouhlasení navrženého postupu osoby oprávněné ve věcech technických.

- Garance servisního zásahu v době záručního servisu (tj. nástup na odstranění vad) v místě plnění nejpozději do 2 pracovních dnů od okamžiku ohlášení závady (e-mailem, písemně).

- Jednotlivé vady v záruční době musí být odstraněny nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne zahájení odstraňování vad, nedohodnou-li se osoby oprávněné ve věcech technických za smluvní strany písemně jinak.

- Pokud by doba řešení závady měla přesáhnout garantovanou lhůtu opravy, dodavatel zdarma zajistí po celou dobu odstraňování závady dodávku náhradního řešení (se stejnými či lepšími parametry).

- Za záruční opravy není účtován materiál, práce servisního technika, cestovní či jiné náhrady.

Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje o nabízeném zboží jsou správné a závazné.

V DOPLNÍ DODAVATEL dne DOPLNÍ DODAVATEL 2018

PODPIS DODAVATELE

__________________________________

podpis a razítko oprávněné osoby

jméno, příjmení, funkce, označení dodavatele

DOPLNÍ DODAVATEL