## Příloha č. 2 ZD – Technická specifikace

Veřejná zakázka:

„Stodská nemocnice, a.s. – modernizace návazné péče – monitory“

1. část – Monitory

2. část – Plicní ventilátory

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky dělená na části zadávaná v otevřeném řízení

Zadavatel: Stodská nemocnice, a.s.

Hradecká 600, 333 01 Stod

IČO: 26361086

Technická specifikace zadavatele

- část VZ – Monitory

| Číslo položky | Položka | Počet ks | Technické požadavky a parametry zadavatele |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Defibrilátor včetně monitoru | 2 | - přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: - defibrilátor/monitor/stimulátor - kompletní ovládání v ČJ včetně hlasových povelů v režimu AED - brašna pro příslušenství a snadný transport defibrilátoru - max. hmotnost přístroje včetně veškerého a kompletního příslušenství a baterie do 6Kg - napájení ze sítě i z baterie. - dobíjení baterie v přístroji bez nutnosti externího nabíjení, ukazatel stavu baterie bez nutnosti zapnutí přístroje - bifázický výboj - manuální defibrilace v rozsahu nejméně do 200J, volitelný výboj s eskalací (min.100 výbojů v max. zatížení, doba nabití pro první výboj po zapnutí defibrilátoru max. 5 sekund na 200 J) - AED defibrilace s možností eskalace výboje - synchronizovaná defibrilace, kardioverze - defibrilační pádla pro dospělé, integrovaná defibrilační pádla pro děti - pro použití nalepovacích (multifunkčních) defibrilačních/ stimulačních elektrod - ovládání nastavení velikosti výboje, nabíjení a podání výboje na pádlech i na přístroji - neinvazivní kardiostimulace (režim FIX / DEMAND) - display se zobrazením křivek a číselných údajů, velikost displeje min. 7“ - min. 3 křivky, které lze zobrazit na displeji najednou - EKG 3/5 svodů, HR, křivka EKG s výběrem svodů - snímání EKG i z multifunkčních nalepovacích elektrod - snímání EKG z defibrilačních pádel - monitorování SpO2, křivka a číselný údaj - měření NIBP, číselný údaj, měření man/auto, historie - kompaktní design, snadný transport - kapacita baterií min. na 2,5 hod. plného monitorování nebo 100 výbojů plným výkonem nebo dvě hod. zevní stimulace - tiskárna min. 50 mm šířka papíru (tisk min. 3 křivek současně, rychlost tisku min. ze dvou volitelných rychlostí tisku 25/50 mm/s ) - testy funkčnosti a připravenosti s hlášením skutečného stavu přístroje - automatický (noční) test funkčnosti a připravenosti s hlášením skutečného stavu přístroje - odolnost vůči vnějším vlivům (voda, prach, náraz, pád) - alarmy pro všechny parametry, indikace vybité baterie - paměť kritických událostí a trendů (min. 24 hod. záznamu EKG křivky, min. 72 hod. trendy, tabulkové i grafické - kompletní provozní příslušenství a příslušenství pro zahájení provozu : (EKG kabely, SpO2 kabel, saturační čidlo, multifunkční elektrody, brašna na příslušenství) - návod ČJ |
| 2. | Monitor životních funkcí | 20 | - přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: - metalické síťové propojení monitorů se stávajícím centrálním monitorovacím systémem Mindray a s plnou obousměrnou komunikací se stávajícím centrálním monitorem - datové propojení lůžkových monitorů - pro zobrazení jiného vybraného lůžkového monitoru v monitorovací síti Napojení na PACS - kompletní ovládání v českém jazyce - hemodynamické výpočty, kalkulace dávkování léčiv standby monitorace pacientů všech věkových kategorií TFT barevný displej min. 12“ s minimálním zobrazením 8 křivek současně - multiprvkové ovládání, kombinace otočného navigačního ovládacího prvku s tlačítky přímých vstupů jednotlivých funkcí - režim zobrazení velkých čísel uživatelsky konfigurovatelné nastavení obrazovky pacienta napájení 230 V, bateriový provoz na min. 2 hod provozu, výměnný akumulátor záznam min. 120 hodin grafických a tabulárních trendů veškerých parametrů, 24 h plného rozboru křivek - odolnost vůči defibrilačním impulsům Měřené parametry: - EKG 3/5-i svodové EKG snímané ze všech svodů kaskádovité zobrazení křivky jednoho svodu ve dvou polích obrazovky zobrazení tepové frekvence, analýzy arytmií, analýza ST segmentu, detekce stimulačního impulzu - Respirace snímané ze svodů EKG, zobrazení křivky a frekvence respirace - NIBP měření sys/dias/střed tlak, měření Auto/Manual, venepunkce, sekvenční měření - SpO2, zobrazení pletysmografické křivky, automatické rozpoznání čidla, perfusní index - 2x teplota T1, T2, rozdíl teplot - kompletní příslušenství pro provoz monitoru (kabely, snímače, manžety, baterie) - návod ČJ 6x Rozšíření monitoru (intezivní lůžko) o - 2 x IBP, číselný údaj, křivka - CO2, měření systém sidestream, zobrazení křivky, číselné hodnoty EtCO2 |
| 3. | Transportní pulsní oxymetr | 5 | - přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: - měření všech kategorií pacientů, dospělý, děti, novorozenci - kompletní ovládání i nastavování v ČJ - jednoduché ovládání, navigační tlačítka - min. 2,4“ barevný displej - provoz na baterie, min. 48 hod. kontinuálního měření (možnost doplnění o dobíjecí stoják a dobíjecí baterii) - pohotovostní hmotnost max. 300 g včetně baterie - min. dva pracovní režimy, okamžité krátké měření, kontinuální monitorování - zobrazení hodnoty SpO2, srdeční frekvence, pletysmografická křivky - alarmové hlášení světelné i zvukové, min. ve třech úrovních důležitosti - automatický pohotovostní režim, standby - paměť trendů min. 48 hod. - ukládání dat min. 90 pacientů - přenos dat - ochranné pouzdro - možnost doplnění o dobíjecí stoják a dobíjecí baterii |

- část VZ – Plicní ventilátory

| Číslo položky | Položka | Počet ks | Technické požadavky a parametry zadavatele |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Plicní ventilátor | 2 | - přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: - plicní ventilátor pro dlouhodobou UPV dětských a dospělých pacientů s rychlým uvedením do provozu, s výběrem nastavení podle zadané hmotnosti pacienta IBW(kg), volbou výběru tzv. „posledního“ pacienta nebo zadáním výšky pacienta s přepočtem na odpovídající hmotnost pacienta IBW(kg) - kompletní ovládání v ČJ - nezávislý chod ventilátoru na přívodních plynech - turbínová technologie s min. hlučností - okamžitý průtok min. 200 l/min - hmotnost ventilátoru max. 10kg, madlo pro snadný transport, pojízdný stojan s rychloupínacím systémem a držákem dýchacího okruhu - jednoduchý úvodní test ventilátoru s možností jeho vynechání v akutním případě - automatická proporcionální kompenzace dle aktuálně používané endotracheální a tracheostomické trubice s možností zapnutí a vypnutí kompenzace - volitelné nastavení Tv/IBW v ml/kg - ovládání pomocí polohovací (pro optimalizaci zobrazení z různých úhlů) dotykové barevné obrazovky s min. velikostí 12,1“, s ovládacími prvky přímých vstupů jednotlivých funkcí na obrazovce a s možností druhého ovládání (např. rolovací knoflík, myš apod.), funkce uzamknutí obrazovky, s možností individuálního nastavení obrazovky - zobrazení min. 4 křivek současně se spirometrickou smyčkou a zároveň min. 8 číselných parametrů na jedné obrazovce - zobrazení obrazovky spirometrie s referenční smyčkou a min. dvou volitelných (P/V, F/V, P/F) spirometrických smyček zároveň, historie referenčních smyček s možností ukládání min. 5 posledních referenčních smyček - zmrazení“ obrazovky s diagnostikou křivek pomocí kurzorů s odečtem aktuálních parametrů - funkce obrazovky s jednou křivkou a min. 30-ti číselnými monitorovanými parametry - ventilační režimy: VCV A/C, PCV A/C, V-SIMV, P-SIMV, Duální ventilace, CPAP, PS, záložní ventilace VCV/PCV, APRV, PRVC, - NIV s kompenzací úniků - min. ventilační parametry: TV 20 – 2000 ml, FiO2 21 – 100%, f 1 – 100 d/min, I:E 4:1 – 1:10, PEEP 1 – 45 cm H2O, Off, Flow trig. 5 - 15 l/min, tlak trig. -10 - -0,5 cmH2O, max. průtok min.200 l/min. - Expirační trigger 10 – 85%, s automatickou optimalizací nastavení Exp% podle stavu a potřeb pacienta - min. monitorované parametry: Ppeak, Pplat, Pmean, PEEP, MV, MVleak, MVspn, TVe, TVi, TVespn, TVe/IBW, Ftotal, Fmand, Fspn, I:E, Tins, Re, Ri, Cdyn, Cstat, RCexp, WOB, RSBi, FiO2 - SIGH, Insp/Exp hold, P0,1, PEEPi, optimalizace nastavení PEEP - funkce Stand-by - oxygenace, aplikace O2 s nastavením průtoku a koncentrace %O2 s grafickým vyobrazením průtokoměru, křivky O2 a průtoku v čase s nastavením tzv. časovače aplikace O2 vč. číselného monitoringu O2% a průtok l/min - funkce „odsávání“ s automatickou detekcí rozpojení okruhu vč. eliminace alarmů a podání zvýšené koncentrace O2 - synchronizovaná nebulizace - interní baterie s dobou provozu min. 120 minut s aktuálním zobrazením stavu baterie na displeji ventilátoru - alarmový management s alarmy dle priority (vysoké, střední a nízké, barevně i akusticky rozlišené podle úrovně a priority alarmu), samostatné fyziologické a technické alarmy, funkce tzv. „Auto limitů“, nastavení úrovně alarmového rozhraní dle aktuálního stavu ventilace - grafické, tab. trendy, záznam událostí s detailním záznamem okamžitých parametrů u každé zaznamenané události, data trendů min. 72 hodin + 5000 zaznamenaných příhod - denní/noční režim zobrazení displeje a hlasitosti zvukových hlášení - možnost funkce přivolání sestry, konektivita RJ 45, USB - vstup pro přívod vysokotlakého i nízkotlakého O2 - export dat a snímku obrazovky na USB - kompletní sada příslušenství pro provoz - návod ČJ |